..................................................												Załącznik nr 1.9 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

zmywarka do klatek i butelek - 1 szt.

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok produkcji | Proszę podać |  |
| 2. | Zasilanie zmywarki 400V -50Hz -3 fazy | TAK |  |
| 3. | Zmywarka do mycia klatek i butelek, jednodrzwiowa, wymiary zewnętrzne w mm z dokładnością +/- 100: 1920(szer.) x 1050(gł.) x 2280(wys.) | TAK |  |
| 4. | Wymiary komory myjącej w mm z dokładnością +/- 100: 1350(szer.) x 900(gł.) x 740(wys.) | TAK |  |
| 5. | Oddzielne zbiorniki, obiegi i dysze dla wody myjącej i płuczącej | TAK |  |
| 6. | Recyrkulacja wody umożliwiająca zużycie ≤ 30 l na cykl | TAK proszę podać |  |
| 7. | Zmywarka wyposażona w min. 4 górne i 8 dolnych oscylujących ramion z min. 86 dyszami myjącymi i min. 60 dyszami płuczącymi podające wodę o ciśnieniu co najmniej 2 barów | TAK |  |
| 8. | Zużycie sprężonego powietrza nie większe niż 6 l/ min. pod ciśnieniem 6 barów. | TAK |  |
| 9. | Główna struktura urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 i materiałów z tworzyw sztucznych odpornych na temperaturę, roztwory kwaśne, zasadowe i odkażające, brak zaworów i rur mosiężnych lub miedzianych | TAK |  |
| 10. | Wirnik i pompa wykonane ze stali klasy AISI316 | TAK |  |
| 11. | Szczelność komory podczas cyklu zapewniona systemem uszczelek hydraulicznych (samopompujące) | TAK |  |
| 12. | Krótkie cykle myjące ≤ 4 min | TAK/ proszę podać |  |
| 13. | Filtry siatkowe dostępne od zewnątrz | TAK |  |
| 14. | Min 5 programów mycia | TAK proszę podać |  |
| 15. | Standardowy cykl mycia klatek lub butelek dla gryzoni składający się z min. 4 etapów: - mycie roztworem zasadowym w temp. co najmniej 55 °C, - ociekanie min. 10s, - płukanie min. 20 s w temp 82°C , - wydmuch pary ok. 60s oraz dostępne dodatkowe cykle takie jak mycie roztworem kwasowym, neutralizacja chemiczna | TAK proszę podać |  |
| 16. | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym umożliwiający odczyt i zmianę parametrów pracy co najmniej: -wybór programu myjącego -fazy cyklu wraz z danymi nastawczymi i pozostałym czasem - informacji alarmowej na ekranie urządzenia o ewentualnych awariach zasilania lub awarii systemu -nastawa funkcji automatycznego startu | TAK/ proszę podać |  |
| 17. | Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem | TAK |  |
| 18. | Automatyczny program samoczyszczący | TAK |  |
| 19. | Automatyczny program rozruchowy (programowany czas napełnienia i nagrzania) | TAK |  |
| 20. | Dodatkowa półka siatkowa do mycia pokryw | TAK |  |
| 21. | Wbudowany wentylator wyciągowy | TAK |  |
| 22. | Zewnętrzny przycisk awaryjny | TAK |  |
| 23. | Poziom hałasu ≤72 dB | TAK/proszę podać |  |
| 24. | Możliwość walidacji na życzenie Zamawiającego | TAK |  |
| 25. | Urządzenie dostarczone w częściach, tak aby największy element można było przetransportować dźwigiem (w bud. Z) o wymiarach: 1950 mm(szer.) x 1440 mm (gł.) x 1950mm (wys.) i przez drzwi o szerokości 1000 mm oraz nominalnym udźwigu do 1000 kg. Przekroczenie wymaga uzgodnienia z konserwatorem dźwigu i jego obecności. | TAK proszę podać |  |
| 26. | Parametry potwierdzone atestami, certyfikatami | TAK Proszę podać |  |
| 27. | Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | TAK |  |
| 28. | Instruktaż obsługi dla min. 3 osób w siedzibie Zamawiającego min. 2 godziny | TAK |  |
| 29. | Gwarancja na całe urządzenie nie krótsza niż 36 miesięcy | TAK/proszę podać |  |

…………………., dn. …………… 2011 roku				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)