..................................................					Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

# Arkusz informacji technicznej (AIT)

Wysokiej klasy aparat do Real Time PCR z opcją HRM

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, nazwa aparatu, typ, model. Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2011). Zasilanie 230V/50-60Hz. | Proszę podać TAK TAK |  |
| 2. | Termocykler z wykorzystaniem elementów Peltiera do pracy z płytkami PCR 96-dołkowymi oraz 384-dołkowymi. | TAK |  |
| 3. | Blok grzewczy 96-dołkowy z pokrywą i pojemnikiem do przechowywania. Możliwość wymiany na blok 384-dołkowy (zmiana bloku z 96- na 384-dołkowy nie wpływa na zmianę parametrów technicznych urządzenia takich jak ilość kanałów wzbudzenia światła i ilość kanałów detekcji fluorescencji). | TAK TAK |  |
| 4. | Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR w bloku 96-dołkowym: 10 – 100µl. | TAK |  |
| 5. | Możliwość wymiany bloku przez użytkownika, bez potrzeby wzywania serwisu firmy do laboratorium. | TAK |  |
| 6. | Prędkość nagrzewania bloku minimum 3,9°C / sek | TAK |  |
| 7. | Prędkość chłodzenia bloku minimum 2,2°C / sek | TAK |  |
| 8. | Jednorodność temperatury bloku do ±0,5°C, w trakcie i po osiągnięciu docelowej temperatury (mierzone przez 60 sekund). | TAK proszę podać |  |
| 9. | Dokładność temperatury w dołku do ±0,25°C, w trakcie i po osiągnięciu docelowej temperatury (mierzone przez 60 sekund). | TAK proszę podać |  |
| 10. | Możliwość wzbudzenia światła w przynajmniej 5 różnych kanałach. | TAK |  |
| 11. | Możliwość równoczesnej detekcji fluorescencji w minimum 6 kanałach. Detekcja co najmniej wymienionych barwników fluorescencyjnych: - Cyan500; - FAM/SYBR Green I; - HEX/VIC/JOE; - NED/TAMRA/Cy3; - ROX/Texas Red; Cy5; inne | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK proszę podać |  |
| 12. | System otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych, w tym: - SYBR Green I; - Barwnik interkalujący typu LC Green (lub podobny) do analizy HRM (High Resolution Melting), inne barwniki; - Sonda hydrolizująca typu TaqMan®; - Sonda hybrydyzująca typu HybProbe®; - Sonda typu Simple Probe®; - inne | TAK TAK TAK proszę podać TAK TAK TAK proszę podać |  |
| 13. | System detekcji fluorescencji – kamera monochromatyczna CCD | TAK |  |
| 14. | Producent aparatu posiada w swojej ofercie katalogowej zestawy odczynników dostosowane i zoptymalizowane do pracy na oferowanym aparacie. | TAK |  |
| 15. | Aparat umożliwia pracę na odczynnikach i plastikach innych firm niż producent oferowanego aparatu. | TAK |  |
| 16. | Urządzenie wyposażone w niezależny element wirujący niezbędny do przygotowania mieszaniny reakcyjnej z możliwością wirowania dwóch płytek 96-dołkowych, zasilane 230V/50-60Hz. | TAK |  |
| 17. | Startowy pakiet odczynników niezbędnych do uruchomienia i sprawdzenia urządzenia w laboratorium użytkownika. | TAK |  |
| Sterownik i oprogramowanie |
| 18. | Sterownik posiadający: system operacyjny Windows 7; oprogramowanie zawierające MS Excel 2007 (lub nowszy) i MS Word 2007 (lub nowszy), HD minimum 500 GB; RAM minimum 1 GB; procesor Pentium minimum 3 GHz i wyposażony w: monitor LCD minimum 20”; nagrywarka CD/DVD; port USB 2.0 lub szybszy; klawiaturę; mysz optyczną; kompatybilną drukarkę laserową umożliwiająca wydrukowanie raportu. | TAK proszę podać TAK proszę podać |  |
| 19. | Oryginalny software producenta oferowanego termocyklera real-time PCR, dedykowany do pracy z tym termocyklerem. Zainstalowany na sterowniku (pkt. 18 ). | TAK |  |
| 20. | Możliwość samodzielnej instalacji kopii oprogramowania do analizy danych real-time PCR wraz z analizą HRM na przynajmniej 10 różnych komputerach użytkownika. | TAK |  |
| 21. | Darmowy update i upgrade oprogramowania dostarczonego przez producenta termocyklera real-time PCR bez ograniczeń czasowych. | TAK |  |
| 22. | Oprogramowanie umożliwia wykonanie i analizę wyników real-time PCR, w tym przynajmniej: - względny pomiar ilościowy kwasów nukleinowych; - bezwzględny pomiar ilościowy kwasów nukleinowych; - genotypowanie metodą punktu końcowego; - genotypowanie metodą krzywej topnienia; - skanowanie genowe metodą HRM (High-Resolution Melting) bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; - w analizie bezwzględnej ilości kwasów nukleinowych możliwość wykorzystania tej samej krzywej standardowej dla wielu eksperymentów; - obserwowanie przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania; - analizowanie wcześniej uzyskanych wyników w trakcie trwania reakcji; - porównanie płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu MS Excel; - utworzenie odrębnych, chronionych hasłem profili dla każdego użytkownika. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 23. | Możliwość utworzenia pliku raportu z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, wyniki, wykresy) w formacie .pdf. | TAK |  |
| INNE |
| 24. | Urządzenie wyposażone we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi i pełną dokumentację serwisową (w jęz. polskim i angielskim) w wersji elektronicznej i drukowanej. | TAK |  |
| 25. | Gwarancja - co najmniej 24-miesięczna. | TAK |  |
| 26. | W przypadku stwierdzenia - w okresie gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu, firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. | TAK |  |
| 27. | Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii w dni robocze – nie więcej niż 72 godziny (dot. dni roboczych) | TAK |  |
| 28. | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu na nowy – maks. 3. | TAK |  |
| 29. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć aparat zastępczy. | TAK |  |
| 30. | Wykonawca posiada: - autoryzację producenta na sprzedaż aparatu; - własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce, Autoryzacje wystawione są przez producenta przynajmniej na okres gwarancji. | TAK TAK proszę załączyć dokumenty autoryzacyjne |  |
| 31. | Instruktaż min. 10 członków personelu w zakresie obsługi technicznej obejmującej wszystkie opcje aparatu, w laboratorium użytkownika, w grupach maksimum 5-osobowych 2 razy po co najmniej 5 godzin każda z grup, oraz na życzenie użytkownika ponowny bezpłatny instruktaż 10 członków personelu w grupach maksimum 5 osobowych w okresie pomiędzy 6-12 miesiącem od dostarczenia aparatu (także w laboratorium użytkownika). Pierwszy z ww. instruktaży personelu nie później niż 2 tygodnie od uruchomienia aparatu. Kolejny w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami. | TAK proszę podać TAK |  |
| 32. | Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania aparatu w laboratorium użytkownika przez pracownika i na odczynnikach wykonawcy, nie później niż 7 dni od dostarczenia aparatu. | TAK |  |

Nie spełnienie jakiegokolwiek z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Brak potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w prezentowanej ofercie.

…………………….. dn. ………………..                             ………………………………..

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)