...............................................					Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

CYTOMETR PRZEPŁYWOWY

| Lp. | Parametry wymagane minimalne Zamawiającego: | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. zasilanie 230V/50Hz | proszę podać TAK |  |
| 1. | Cytometr przepływowy składający się z: - jednostki centralnej, - podajnika próbek z probówek, - sterownika (z monitorem i drukarką) z oprogramowaniem, - wyposażenia dodatkowego, | TAK |  |
|  | Jednostka Centralna |  |  |
| 2. | Cytometr wyposażony w trzy lasery chłodzone powietrzem: Niebieski 488 nm Czerwony 633-635 nm Fioletowy 405 nm | TAK |  |
| 3. | Cytometr mierzy jednocześnie na jednej komórce, co najmniej: 8 fluorescencji z trzech laserów (w tym, co najmniej 4 z lasera niebieskiego i po 2 z pozostałych laserów), FSC, SSC. | TAK |  |
| 4. | Wiązki laserowe przestrzennie rozdzielone w punkcie pomiaru komórek (kuweta kwarcowa) | TAK |  |
| 5. | Konstrukcja i działanie układu optycznego: Pomiar w kolejności od najdłuższej do najkrótszej fali Układ optyczny oparty na filtrach odbijających Prowadzenie sygnału światłowodem | TAK |  |
| 6. | Czułość pomiaru fluorescencji: - 100 MESF dla FITC - 50 MESF dla PE | TAK |  |
| 7. | Pełna kompensacja cyfrowa wewnątrz- i między-laserowa | TAK |  |
|  | Podajnik próbek z probówek |  |  |
| 8. | Cytometr wyposażony w podajnik próbek z probówek, na co najmniej 40 probówek z możliwością ręcznego podawania pojedynczych próbek z probówki z całkowitym pominięciem podajnika. Podajnik z funkcją mieszania próbek w probówkach przed pomiarem, uruchamianą ręcznie przez operatora lub automatycznie przez oprogramowanie cytometru. W jednym statywie podajnika można zaprogramować różne eksperymenty/badania. | TAK |  |
| 9. | Cytometr automatycznie zarządzający (pobieranie i informowanie o konieczności uzupełnienia) płynami eksploatacyjnymi oraz samodzielnie pobierający bufor roboczy oraz płyny odkażające i płuczące. Cytometr wyposażony w zbiornik na zlewki z zabezpieczeniem przed skażeniem biologicznym. | TAK |  |
|  | Sterownik z oprogramowaniem |  |  |
| 10. | Sterownik cytometru - konfiguracja minimum: - procesor: Pentium ™ 4 2,6 GHz lub równoważny, - - pamięć 2 GB RAM, - dysk twardy 2x 160 GB HD, - karta sieciowa, - nagrywarka DVD, - System operacyjny Windows XP Pro, - Mysz i klawiatura bezprzewodowa, - modem Monitor: płaski min. 24” (1 szt.) Drukarka: laserowa kolorowa. | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia badań rutynowych i prac badawczych umożliwiające w pełni automatyczne ustawienie cytometru na wielokolorowych kulkach kalibracyjnych, automatyczne zbieranie komórek w szczególności samodzielne bramkowanie zbieranej populacji oraz automatyczną analizę danych łącznie z przygotowaniem raportów dla m.in. 6 kolorowych zestawów TBNK, zliczaniem CD34 z obliczaniem odsetka oraz wartości bezwzględnych. | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie podstawowe pozwalające na: Zapis danych w formacie FCS 3.0 z możliwością eksportu danych do standardu FCS 2.0 Pełną ręczną kontrolę cytometru (ustawianie napięć, kompensacji, progów) Pełne automatyczne ustawianie parametrów pracy (napięć, kompensacji, progów) Automatyczne wyliczanie współczynników kompensacji dla pełnej macierzy parametrów zarówno przed zbieraniem próbki jak i podczas analizy (off-line) Zarządzanie bazą danych eksperymentów Sterowanie podajnikiem próbek. Graficzną prezentację danych w różnych skalach, na różnych rodzajach wykresów (kropkowy, gęstości, warstwicowy, jednowymiarowe histogramy i inne) Hierarchiczny, wielowymiarowy sposób bramkowania populacji Wyliczanie statystyk poszczególnych populacji Oprogramowanie dodatkowe: Program do cytometrycznej analizy cyklu komórkowego typu ModFit Oprogramowanie do pełnej analizy multipleksowej FCAP współpracującej z programem sterującym cytometrem | TAK |  |
| 13. | Wyposażenie dodatkowe: Stół przystosowany do zainstalowania cytometru Urządzenie do przygotowywania zawiesiny komórek do badań cytometrycznych - urządzenie powinno umożliwiać rozdrabnianie tkanki bez uszkodzenia komórek oraz zawierać zestaw potrzebnych filtrów dających możliwość uzyskania zawiesiny pojedynczych komórek Zestaw odczynników startowych niezbędnych do instalacji i pierwszego uruchomienia cytometru | TAK |  |
| 14. | Urządzenie posiada deklarację Zgodności dopuszczającą aparat do obrotu na terenie UE/RP (np. CEIVD) | TAK |  |
| 15. | Urządzenie jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 98/79/EC z dnia 27.10.1998 dotyczącą urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro. | TAK |  |
| 16. | Instrukcja w języku polskim na płycie CD, dodatkowo może być w formie papierowej, | TAK |  |
| 17. | Dwuetapowy instruktaż (w sumie minimum 5 dni) w zakresie: budowy oraz obsługi cytometru, automatycznego i ręcznego optymalizowania jego ustawień, codziennej kontroli poprawności pracy urządzenia, obsługi oprogramowania, wprowadzenia ustawień specyficznych dla użytkownika, analiza cytometryczna dla ustawień użytkownika | TAK |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące, 4 wizyty serwisowe w okresie gwarancji | TAK |  |
| 19. | Bezpłatny upgrade, jeżeli nie będzie on wymagał zmian sprzętowych lub nowych licencji producenta | TAK |  |

Celem weryfikacji podanych danych  wykonawca musi dostarczyć oryginalne materiały informacyjne producenta aparatu   i tłumaczenie

…………………., dn. …………… 			……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)