INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn.19.03.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2401-4/12

Dotyczy postępowania nr  ZP-2401-4/12

na: dostawę, montaż i podłączenie do mediów fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT:
Zadanie 1 – meble laboratoryjne, dygestoria i odciągi miejscowe
Zadanie 2 –Komory laminarne i szafy na odczynniki
Zadanie 3 – Urządzenia chłodnicze
Zadanie 4 - Wyposażenie śluz sanitarnych

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Dot. załącznika nr 2.1 do SIWZ - Komora laminarna do pomieszczeń Z-019 i Z-020  - sztuk 2

Pytanie 1:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wymiarach zewnętrznych

(szer. x gł. x wys.) 1380x840x2175 mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 1230x600x700 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wymiarach zewnętrznych

(szer. x gł. x wys.) 1380x795x2175 mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 1230x580x700 mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 5:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o wymiarach zewnętrznych

(gł x szer x wys) 798x1303x1998?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 1200x650x 720?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia bez ekranu ale z panelem sterującym wyposażonym w przyciski opisane czytelnymi piktogramami? Do każdego przycisku dedykowana jest dioda sygnalizacyjna. Panel sterowania posiada funkcje włączenia/wyłączenia wentylatora oraz oświetlenia, a także pokazuje czy w komorze przepływ powietrza jest na odpowiednim poziomie. W razie gdy przepływ powietrza odbiega od norm gwarantujących jałową pracę panel sterowania sygnalizuje alarmem wizualnym oraz dźwiękowym.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 8:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z przepływem laminarnym powietrza o prędkości 0,5m/s co jest zgodne z normą bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN-EN 12469?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 9:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia bez możliwości ręcznego ustawiania poziomu prędkości przepływu powietrza przez użytkownika?. Komora posiada fabrycznie ustawiony poziom przepływu powietrza na poziomie 0,5m/s. Poziom ten jest weryfikowany w trakcie instalacji urządzenia przez wykwalifikowany serwis. W przypadku częściowego zanieczyszczenia/zapchania filtra głównego sterownik automatycznie zwiększa wydajność wentylatora, tak aby zachować stały przepływ laminarny na poziomie 0,5m/s.

Odpowiedź NIE

Pytanie 10:

Czy zamawiający zgodzi się na urządzenie z panelem sterowania w postaci wyświetlacza LCD oraz klawiatury membranowej?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 11:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowania urządzenia bez zaworu odciekowego?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 12:

Czy zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnego z normą EN 12469 wydanego przez niezależną, notyfikowaną jednostkę certyfikującą?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 13:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia bez zaokrąglonych narożników?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 14:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia bez funkcji STAND-BY?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 15:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z pełnymi ścianami bocznymi? Urządzenie posiada bardzo wydajne oświetlenie >1200lux w związku z czym zapewnia użytkownikowi komfortowe warunki pracy.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 16:

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie komór laminarnych do pomieszczeń Z-019 i Z-020 - sztuk 2, opisanych w załączniku nr 2.1 do SIWZ, jako niezależnego zadania (niezależnej części)?

Odpowiedź: NIE

Dot. Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa BIOHAZARD do pomieszczenia Z-002

Pytanie 1.

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wymiarach zewnętrznych

(szer. x gł. x wys.) 1380x840x1450 mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 1230x600x700 mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o wymiarach zewnętrznych

(gł. x szer. x wys.) 798x1303x1248?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 1200x650x 720?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 5:

Czy zamawiający zgodzi się na stelaż z możliwością regulacji wysokości blatu roboczego w zakresie 725-775 mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 6:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia bez funkcji STAND-BY?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 7:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w jeden wydajny wentylator obsługujący oba filtry?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 8:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia, w którym filtr główny nie jest zamontowany pod kątem prostym do szyby ale zapewniający równomierny i stały rozkład przepływu laminarnego powietrza przez wnętrze obszaru roboczego?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 9:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia bez zaokrąglonych narożników?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 10:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia w całości wykonane ze stali nierdzewnej – nie malowane?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 11:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia, w którym szyba frontowa ustawiona jest pod kątem/skośnie (82o) w stosunku do blatu roboczego?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 12:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z szybą frontową z funkcją odchylania na teleskopach gazowych zamiast funkcji niskiego opuszczania szyby frontowej? Funkcja odchylania pozwala na łatwy dostęp do całej powierzchni wewnętrznej szyby frontowej co jest przydatne zwłaszcza w przypadku czyszczenia.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 13:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia bez możliwości wyświetlania stopnia zużycia filtrów HEPA?  Stopień filtrów HEPA można łatwo oszacować na podstawie liczby godzin pracy komory i średniej żywotności filtrów HEPA (5000h pracy).

Odpowiedź: NIE

Pytanie 14:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z otworami do mediów na tylniej ścianie komory? Umiejscowienie otworów z tyłu daje możliwość na dostawienie do komory laminarnej mebli bądź kolejnej komory bez zbędnych przestrzeni pomiędzy nimi.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 15:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z ergonomicznie wyprofilowanym blatem roboczym pozwalającym wygodnie oprzeć ręce, tak że nie będą one zasłaniać kanałów wlotowych powietrza?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga komory wyposażonej w przesuwaną podporę pod ręce.

Pytanie 16:

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa BIOHAZARD do pomieszczenia Z-002, opisanych w załączniku nr 2.2 do SIWZ, jako niezależnego zadania (niezależnej części)?

Odpowiedź: NIE

Dot. Załącznika nr 3.1 do SIWZ - zamrażarki niskiego mrożenia pionowe –860 C do pomieszczeń Z-026, Z-020 (sztuk 4) z wyposażeniem w stelaże (sztuk 16) i kriopudełka (sztuk 320)

Pytanie1.

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 500l z możliwością przechowywania do 420 standardowych pudełek? Wymiary zamrażarki pozwalają na transport przez drzwi o rozmiarze 90cm szerokości i 200cm wysokości.

Odpowiedź : TAK

Pytanie 2.

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o pojemności 520l z możliwością przechowywania do 384 standardowych pudełek? Wymiary zamrażarki pozwalają na transport przez drzwi o rozmiarze 90cm szerokości i 200cm wysokości.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3.

Czy zamawiający zgodzi się zaoferowanie urządzenia z przestrzenią wewnętrzną podzieloną na 4 niezależne sekcje? Każda sekcja zamykana jest izolowanymi termicznie drzwiczkami z zamknięciem magnetycznym.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia, którego komora wewnętrzna wykonana jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej odpornej mechanicznie i chemicznie?

Odpowiedź: TAK, o ile spełnia warunki z Załącznika 3.1 pkt.7

Pytanie 5

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z panelem sterowania oraz wyświetlaczem umiejscowionym na wysokości 130cm od podłogi? Jest to wysokość zamka głównego drzwi zewnętrznych. Wysokość ta pozwala na łatwe operowanie funkcjami sterownika oraz odczytywanie wskazań wyświetlacza.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 6

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z graficznym wyświetlaczem LCD z dotykowym panelem sterowania?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7

Czy zamawiający zgodzi się aby kontroler posiadał port umożliwiający zgranie zapisanych wyników na kartę SD zamiast złącza USB?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 8

Czy zamawiający zgodzi się na urządzenie bez systemu automatycznej korekcji podnoszenia drzwi zewnętrznych? Czy zamawiający może opisać ideę działania takiego systemu?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 9

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z portem Ethernet oraz oprogramowaniem pozwalającym utworzyć wewnętrzną sieć monitoringu temperatury?

Odpowiedź: TAK, dopuszcza się typ RJ 45

Pytanie 10

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z wbudowanym sterownikiem systemu back-up zintegrowanym z głównym kontrolerem zamrażarki? System back-up posiada niezależny sensor temperatury, uruchamia się po uruchomieniu alarmu temperaturowego, wyświetlacz jest zintegrowany z głównym wyświetlaczem.  Sterownik

pozwala na określenie, kiedy i przez jaki czas uruchomiony był back-up ale nie pozwala na określenie ile pozostało gazu w butli. Nie posiada alarmu progowego zużytego gazu.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 11

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie zamrażarek niskiego mrożenia pionowych  –86° C do pomieszczeń Z-026, Z-020 (sztuk 4), opisanych w załączniku nr 3.1 do SIWZ, jako niezależnego zadania (niezależnej części)?

Odpowiedź: NIE

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych