..................................................					Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### System do monitoringu czynności życiowych myszy i szczurów podczas zabiegów (pomieszczenie przygotowawcze nr CePT-006)

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, model | TAK proszę podać |  |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | System do nieinwazyjnego monitorowania saturacji krwi tętniczej, tętna, oddechów i temperatury u myszy i szczurów podczas zabiegów niechirurgicznych i chirurgicznych na zwierzętach o masie ciała w zakresie minimum od 1g do 500g | TAK |  |
| 4 | System powinien posiadać funkcję odczytu co najmniej następujących parametrów: saturację krwi tętniczej od 0 do 100% puls - co najmniej do 900 uderzeń serca na min częstotliwość oddechów – co najmniej do 400 oddechów/ min zmian rytmu pulsu zmian rytmu oddechów temperatury ciała zwierzęcia | TAK Proszę podać zakres możliwości odczytu liczby uderzeń serca/min. i oddechów/min. |  |
| 5 | System powinien posiadać funkcję: ciągłego monitorowania parametrów fizjologicznych u zwierząt w czasie rzeczywistym oraz archiwizację danych. podglądu przebiegu procesów fizjologicznych poprzez ich wizualizację na monitorze komputera. włączenia się alarmów dźwiękowych informujących o zmianach tętna i oddechów sygnalizacji wpływu ruchu zwierzęcia na dane z monitoringu wyjście sygnału bramkującego badanie MRI. | TAK |  |
| 6 | Jednostka centralna pulsoksymetru do pomiaru saturacji krwi SpO2, tętna i oddechów i temperatury dla myszy i szczurów poddanych anestezji lub zwierząt przytomnych z wejściem USB i kablem USB umożliwiającym bezpośrednie przekazanie informacji do dedykowanej stacji roboczej. | TAK |  |
| 7 | Przenośny zestaw komputerowy o wymiarach monitora minimum 12” z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym monitoring parametrów fizjologicznych zwierząt poddanych narkozie jak i przytomnych oraz archiwizację tych danych | TAK |  |
| 8 | Czujnik klipsowy pulsoksymetru dla myszy zakładany na udo -5 sztuk | TAK |  |
| 9 | Czujnik klipsowy pulsoksymetru dla szczurów zakładany na stopę -5 sztuk | TAK |  |
| 10 | Czujnik pulsoksymetru w kształcie kołnierza zakładany na szyję dla szczurów o masie ciała od 250 do 350g z możliwością pomiaru parametrów fizjologicznych na zwierzęciu przytomnym - 5 sztuk | TAK |  |
| 11 | Czujnik pulsoksymetru w kształcie kołnierza zakładany na szyję dla myszy o masie ciała od 10 do 40g z możliwością pomiaru parametrów fizjologicznych na zwierzęciu przytomnym. - 5 sztuk | TAK |  |
| 12 | Przewody łączące czujniki z jednostką centralną pulsoksymetru o długości minimum 1,5 m. | TAK |  |
| 13 | System pulsoksymetru do pracy z MRI składający się z: czujnika dla myszy kompatybilnego z MRI- (2 sztuki) Czujnika klipsowego pulsoksymetru dla szczurów kompatybilny z MRI – (2 sztuki) Przewodu zakończonego światłowodem, z konwerterem, wykonanego z niemagnetycznych materiałów do pracy w wysokim polu magnetycznym 7T, o długości minimum 5m odpowiedniego dodatkowego oprogramowania, | TAK |  |
| 14 | Moduł do mierzenia temperatury ciała myszy i szczurów kompatybilny z MRI(7T) składający się z: czujnika temperatury z przewodem wykonanym z niemagnetycznych materiałów do pracy w wysokim polu magnetycznym 7T o długości nie mniejszej niż 5 m odpowiedniego dodatkowego oprogramowania | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku angielskim lub polskim | TAK |  |
| 16 | Gwarancja minimum 24 mies. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)