..................................................					Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

- Arkusz informacji technicznej (AIT)

Wysokiej klasy przenośny aparat USG do badań kardiologicznych z Dopplerem tkankowym i obrazowaniem harmonicznym

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, nazwa aparatu, typ, model, rok produkcji (wymagany 2011) zasilanie 230V/50Hz | Proszę podać Tak Tak |  |
| 2. | Przenośny aparat USG, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 3. | Ciężar aparatu - max. 11 kg | Tak Proszę podać |  |
| 4. | Technologia aparatu całkowicie cyfrowa | Tak |  |
| 5. | Klawiatura alfanumeryczna wbudowana w główną konsolę sterowniczą z przyciskami funkcyjnymi podświetlanymi (klawiatura nie może być wysuwana spod konsoli) | Tak |  |
| 6. | Monitor LCD min. 15 cali, z możliwością regulacji położenia, rozdzielczość monitora min 1000 x 700 pikseli | Tak Proszę podać |  |
| 7. | Czas zasilania alternatywnego aparatu z baterii – co najmniej 40 min. | Tak Proszę podać |  |
| 8. | Ilość niezależnych aktywnych gniazd w aparacie: - min. 2 dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie - min. 1 dla głowic nieobrazowych - ołówkowych | Tak Proszę podać |  |
| 9. | Zakres częstotliwości pracy aparatu: co najmniej 1-18 MHz | Tak Proszę podać |  |
| 10. | Dynamika systemu - co najmniej 200 dB | Tak Proszę podać |  |
| 11. | Nagrywanie i odtwarzanie dynamiczne obrazów (CINE LOOP) | Tak |  |
| 12. | Rozdzielczość matrycy obrazowej z dynamiką min. 16 bit | Tak Proszę podać |  |
| 13. | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) – co najmniej 40 presetów | Tak Proszę podać |  |
| 14. | Wybierane częstotliwości pracy podłączanych do aparatu głowic obrazowych w trybie B – co najmniej 2-18 MHz | Tak Proszę podać |  |
| 15. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej z możliwością dynamicznego jej ogniskowania – beamformer oraz linie opóźniające | Tak |  |
| 16. | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym – min. 590 sekund | Tak Proszę podać |  |
| 17. | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym. Zapis w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG | Tak Proszę podać |  |
| 18. | Nagrywanie na nośniki przenośne (CD, DVD, Pen-Drive) oraz w sieci komputerowej LAN w formatach kompatybilnych z systemem Windows. Nagrywarka wbudowana w aparat. | Tak |  |
| 19. | Wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności min. 100 GB. | Tak Proszę podać |  |
| 20. | Porty USB min. 2.0. (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) wbudowane w aparat – min. 2 szt. | Tak Proszę podać |  |
| 21. | Oprogramowanie do zainstalowania na stacji roboczej umożliwiające przesyłanie, odtwarzanie oraz analizę obrazów, pomiarów, raportów nagranych w oferowanym aparacie USG (kompatybilne z oprogramowaniem oferowanego aparatu USG) | Tak |  |
| 22. | Dołączanie obrazu do raportu z badania | Tak |  |
| 23. | Możliwość wydrukowania raportu z badania bezpośrednio z aparatu | Tak |  |
| 24. | Eksport obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN | Tak |  |
| 25. | Tryb M (M-mode) - możliwość prezentacji M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
| 26. | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu ’’frame rate’’ min. 450 obrazów/sekundę - maksymalna głębokość penetracji min. 35 cm - zakres powiększania obrazu co najmniej 30 razy - dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref | Tak Proszę podać |  |
| 27. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD): - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej co najmniej +/- 30 stopni - korekcja kąta bramki dopplerowskiej co najmniej +/- 70 stopni - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym) - wielkość bramki dopplerowskiej co najmniej 1-23 mm - maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie – co najmniej 6,0 m/s | Tak Proszę podać |  |
| 28. | Porównywanie obrazów 2D tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min. 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min. 15 ruchomych obrazów | Tak Proszę podać |  |
| 29. | Tryb Doppler Kolorowy (CD): - maksymalna szybkość odświeżania obrazu ’’frame rate’’ min. 330 obrazów/sekundę - regulacja uchylności pola Dopplera kolorowego co najmniej +/- 30 stopni | Tak Proszę podać |  |
| 30. | Jednoczesna prezentacja na ekranie dwóch obrazów - jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | Tak |  |
| 31. | Porównywanie obrazów 2D+CD tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min. 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min. 15 ruchomych obrazów | Tak Proszę podać |  |
| 32. | Anatomiczny M-mode | Tak |  |
| 33. | Doppler tkankowy spektralny i kolorowy z pakietem kalkulacyjnym | Tak Proszę zamieścić wykaz |  |
| 34. | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 35. | Tryb angiologiczny (Power Doppler) | Tak |  |
| 36. | Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Directional) | Tak |  |
| 37. | Tryb Duplex (2D+PWD) Tryb Triplex (2D+CD+PWD) | Tak |  |
| 38. | Obrazowanie trapezowe oraz regulacja uchylności obrazu 2D na głowicy liniowej – obrazowanie rombowe | Tak |  |
| 39. | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak |  |
| 40. | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu | Tak |  |
| 41. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań kardiologicznych. Protokół PISA | Tak Proszę zamieścić wykaz |  |
| 42. | Pomiary ogólne: - odległość - co najmniej 18 możliwych pomiarów - pole powierzchni - co najmniej 2 rodzaje (w tym elipsa, obrys) - objętość - co najmniej 3 sposoby (w tym elipsa, obrys, metoda trzech pomiarów) | Tak Proszę podać |  |
| 43. | Możliwość wykonania na jednym obrazie pomiarów co najmniej 18 odległości | Tak Proszę podać |  |
| 44. | Wbudowany w aparat moduł EKG wraz z elektrodami | Tak |  |
| 45. | Powiększenie obrazu (ZOOM) w czasie rzeczywistym i obrazu zamrożonego bez utraty rozdzielczości | Tak |  |
| 46. | Generacja grupowa na płyty CD-R swobodnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi (zgodność z oprogramowaniem Microsoft Explorer) | Tak |  |
| 47. | Możliwość podłączenia drukarki laserowej bez żadnych dodatkowych modułów | Tak |  |
| 48. | Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku twardego bez dodatkowych modułów | Tak |  |
| 49. | Głowica sektorowa wieloczęstotliwościowa typu „phased array” do badań kardiologicznych: - liczba elementów co najmniej 128 - zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2-4 MHz - tryb 2D – min. 3 częstotliwości pracy - tryb obrazowania harmonicznego – min. 2 częstotliwości pracy - praca w trybie Duplex oraz Triplex - kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni - Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | Tak Proszę podać |  |
| 50. | Wózek jezdny dedykowany aparatowi posiadający: - 4 koła - regulacje wysokości min. 20 cm - uchwyty (wieszaki) na głowice po obu stronach wózka | Tak Proszę podać |  |
| 51. | Możliwość rozbudowy systemu o moduły i oprogramowania: - oprogramowanie Strain Rate - oprogramowanie Intima Media - oprogramowanie do badań Stress Echo - oprogramowanie do badań kontrastowych - obrazowanie panoramiczne - obrazowanie typu Compound Imaging - obrazowanie 3D - obrazowanie 4D - oprogramowanie DICOM (min. Print, Send,Worklist) | Tak Proszę podać |  |
| 52. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę wieloczęstotliwościową typu „phased array” do badań kardiologicznych o zakresie częstotliwości min. 5-10 MHz, min. 128 elementów | Tak Proszę podać numer katalogowy |  |
| 53. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę liniową o zakresie częstotliwości min. 4-13 MHz czoło długość max. 50 mm FOV – pole widzenia min. 45 mm min. 192 elementy | Tak Proszę podać numer katalogowy |  |
| 54. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę wolumetryczną convex do badań 3D/4D, o zakresie częstotliwości min. 2-7 MHz Min. 192 elementy | Tak Proszę podać numer katalogowy |  |
| 55. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, o zakresie częstotliwości min. 5-12 MHz min. 192 elementy | Tak Proszę podać numer katalogowy |  |
| 56. | Możliwość rozbudowy o głowicę obrazową o wysokich częstotliwościach pracy, posiadającą w trybie 2D możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18 MHz | Tak Proszę podać numer katalogowy |  |
| 57. | Możliwość rozbudowy o głowicę convex o zakresie min. 2-7 MHz min. 192 elementy promień R 60 kąt widzenia min. 60 stopni | Tak Proszę podać numer katalogowy |  |
| 58. | Możliwość rozbudowy o głowicę convex o zakresie min. 2-7 MHz min. 192 elementy promień R 40 kąt widzenia min. 75 stopni | Tak Proszę podać numer katalogowy |  |
|  | INNE |  |  |
| 59. | Gwarancja - co najmniej 24-miesięczna | Tak |  |
| 60. | Zainstalowanie przez Wykonawcę urządzenia oraz instruktaż personelu w zakresie obsługi technicznej | Tak |  |
| 61 | Urządzenie wyposażone we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi i pełną dokumentację serwisową (w jęz. polskim i angielskim) | Tak |  |
| 62. | W przypadku stwierdzenia - w okresie gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia | Tak |  |
| 63. | W okresie gwarancji wykonanie min. 1 przeglądu /rok (w cenie oferty) | Tak |  |
| 64. | Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii w dni robocze – nie więcej niż 48 godzin | Tak |  |
| 65. | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu na nowy – maks. 3 | Tak |  |
| 66. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat zastępczy | Tak |  |
| 67. | W przypadku awarii aparatury trwającej dłużej niż 3 dni okres gwarancji przedłuża się o czas trwania awarii i naprawy | Tak |  |
| 68. | Wykonawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis na terenie kraju – autoryzacja wystawiona przez producenta | Tak proszę załączyć kserokopię |  |
| 69. | Urządzenie posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w Polsce, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych | Tak proszę załączyć kserokopię |  |

Nie spełnienie jakiegokolwiek z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Brak potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w prezentowanej ofercie.

…………………….. dn. ………………..                             ………………………………..

(Podpis upoważnionego                         przedstawiciela Wykonawcy)