..................................................										Załącznik nr 1.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Zespół jednostek nawiewczo-wyciągowych  IVC wraz z regałami i klatkami IVC

dla myszy i szczurów

składający się z:

jednostki nawiewczo-wyciągowej wolnostojącej -  6 szt.,

regału IVC z klatkami mysimi jednostronnego - 3 szt. ,

regału IVC z klatkami mysimi dwustronnego - 1 szt.,

klatek mysich do regałów IVC łącznie 660 sztuk,

regału IVC z klatkami szczurzymi jednostronnego  - 3 szt.,

regału IVC z klatkami szczurzymi dwustronnego - 1 szt.,

klatek szczurzych do regałów IVC  łącznie 280 szt.

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | # Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka nawiewczo-wyciągowa wolnostojąca - 6 szt. |  |  |  |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok produkcji zasilanie 230V/50Hz | proszę podać TAK |  |
| 2. | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, z przednim panelem sterującym | TAK |  |
| 3. | Wymiary systemu nawiewczo – wyciągowego w mm z dokładnością +/- 100mm 470(szer.) x 650(gł.) x 1920(wys.) | TAK proszę podać |  |
| 4 | Całość mobilna, wyposażona w 4 kółka, w tym min 2 z hamulcami | TAK |  |
| 5 | Jednostka wolnostojąca - waga do 80 kg | TAK proszę podać |  |
| 6 | # Jednostka nawiewczo-wyciągowa posiadająca osobne wentylatory niskonapięciowe (24V) do nawiewu i wyciągu powietrza | TAK |  |
| 7 | # Niski pobór energii- maksymalnie 0,10 KW | TAK |  |
| 8 | # Możliwość podłączenia do 4 regałów jednostronnych lub 2 regałów dwustronnych dla myszy lub szczurów | TAK |  |
| 9 | # Jednostka wyposażona w min. dwa prefiltry klasy G4 i min. dwa filtry HEPA klasy H14 (na wejściu i wyjściu obiegu powietrza z jednostki) oraz dwa czujniki cieplne | TAK proszę podać |  |
| 10 | # Jednostka nawiewczo - wyciągowa sterowany mikroprocesorem | TAK |  |
| 11 | # Jednostka wyposażona w dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD opartym na technologii LED do programowania i kontroli systemu | TAK |  |
| 12 | # Wskaźnik parametrów pracy – możliwość odczytu wartości co najmniej: # - ilości wymian powietrza # - temperatury - wilgotności # - zużycia filtrów (godzinowy) | TAK proszę podać |  |
| 13 | # Możliwość regulacji: # - ilości wymian powietrza na godzinę co najmniej do 80 ACH - trybu pracy systemu w nadciśnieniu i podciśnieniu | TAK proszę podać |  |
| 14 | # Sygnalizacja nieprawidłowości pracy systemu dla: # -min i max przepływu powietrza dla skrzynki nawiewczej # -min. i max . przepływu powietrza dla skrzynki wyciągowej # - min. i max. temperatury # - min. i max. wilgotności # - konieczność wymiany filtrów HEPA na nawiewie i wyciągu | TAK proszę podać |  |
| 15 | # Niski poziom hałasu ≤ 50dB przy ustawieniu systemu na 80 ACH | TAK |  |
| 16 | # Łatwość dostępu do filtrów i możliwość ich wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 17 | Bezpieczna wymiana filtrów (minimalizacja ryzyka kontaminacji) | # TAK |  |
| 18 | # Możliwość bezpośredniego podłączenia do systemu wentylacyjnego pomieszczenia | TAK |  |
| 19 | # Elementy elektryczne wytrzymujące procedury dezynfekcji H2O2 (zabezpieczone hermetycznie) | TAK |  |
| 20 | # Jednostka wyposażona w bezprzewodowy system przekazywania informacji alarmowych | TAK |  |
| 21 | # Możliwość podłączenie do systemu BMS | TAK |  |
| 22 | # Parametry potwierdzone atestami, certyfikatami np. TUV | TAK proszę załączyć |  |
| 23 | # Możliwość walidacji na życzenie Zamawiającego | TAK |  |
| 24 | # Instruktaż personelu dla min. 5 osób w siedzibie Zamawiającego min 2 godziny | TAK |  |
| 25 | # Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | TAK |  |
| 26 | # Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK |  |
| Regał IVC z klatkami mysimi jednostronny - 3 szt. |  |  |  |
| 27 | Regał dla 70 klatek mysich IVC ze stali nierdzewnej, jezdny, jednostronny | TAK |  |
| 28 | Możliwość połączenia z następnym regałem IVC | TAK |  |
| 29 | Czas bezpiecznego dla zwierząt odłączenia regału hodowlanego od źródła zasilania - min. 36 godzin | Tak proszę podać |  |
| 30 | Regał połączony z jednostką nawiewczo-wyciągową giętkimi rurami nieprzenoszącymi mikrowibracji do klatek | TAK |  |
| 31 | Regał wyposażony we wskaźniki przy prowadnicach informujące o prawidłowym położeniu klatki w regale | TAK |  |
| 32 | Łatwość czyszczenia i dezynfekcji/sterylizacji regału (demontowane elementy) | TAK |  |
| 33 | Łatwość wstawiania i wyjmowania klatek z regału (prowadnice nylonowe) | TAK |  |
| 34 | Wymiary regału w mm z dokładnością ±10: 1515(szer.) x 540(gł.) x 2080(wys.) | TAK proszę podać |  |
| 35 | Łatwość przesuwania, wyposażony w 4 kółka, w tym min 2 z hamulcami | TAK |  |
| 36 | # Parametry potwierdzone atestami, certyfikatami np.TUV | TAK proszę załączyć |  |
| 37 | # Możliwość walidacji na życzenie Zamawiającego | TAK |  |
| 38 | # Instruktaż personelu dla min. 5 osób w siedzibie Zamawiającego min 2 godziny | TAK |  |
| 39 | # Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | TAK |  |
| 40 | # Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK |  |
| Regał IVC z klatkami mysimi dwustronny - 1 szt.. |  |  |  |
| 41 | Regał IVC dla 120 klatek mysich ze stali nierdzewnej, jezdny dwustronny | TAK |  |
| 42 | Czas bezpiecznego dla zwierząt odłączenia regału hodowlanego od źródła zasilania - min. 36 godzin | Tak proszę podać |  |
| 43 | Regał połączony z jednostką nawiewczo-wyciągową giętkimi rurami nieprzenoszącymi mikrowibracji do klatek | TAK |  |
| 44 | Regał wyposażony we wskaźniki przy prowadnicach informujące o prawidłowym położeniu klatki w regale | TAK |  |
| 45 | Łatwość czyszczenia i dezynfekcji/sterylizacji regału (demontowane elementy) | TAK |  |
| 46 | Wymiary regału dwustronnego w mm z dokładnością ±10: 1305 (szer.) x 890(gł.) x 2095 (wys.) | TAK proszę podać |  |
| 47 | Łatwość przesuwania, wyposażony w 4 kółka, w tym min 2 z hamulcami | TAK |  |
| 48 | Łatwość wstawiania i wyjmowania klatek z regału (prowadnice nylonowe) | TAK |  |
| 49 | # Parametry potwierdzone atestami, certyfikatami np. TUV | TAK proszę załączyć |  |
| 50 | # Możliwość walidacji na życzenie Zamawiającego | TAK |  |
| 51 | # Instruktaż personelu dla min. 5 osób w siedzibie Zamawiającego min 2 godziny | TAK |  |
| 52 | # Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | TAK |  |
| 53 | # Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK |  |
| Klatki mysie do regałów IVC łącznie 660 sztuk |  |  |  |
| 54 | Kompletna klatka IVC dla myszy składająca się z : - spodu klatki z polisulfonu, - rusztu połówkowego ze stali nierdzewnej z miejscem na pokarm, - pokrywy z polisulfonu z filtrem i zatrzaskami, - butelki z polisulfonu o poj. 260 ml z uszczelką silikonową i z kapslem stalowym o nosku dł. 34 mm +/-3mm, - tabliczki opisowej z autoklawowalnego tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 55 | Otwory wlotowe powietrza zainstalowane w pokrywie, nie na poziomie zwierząt zaopatrzone w zawory samozamykające się | TAK |  |
| 56 | Maksymalna szybkość powietrza wlotowego 0,2m/s | TAK |  |
| 57 | Wymiary zewnętrzne klatki mysiej, w mm z dokładnością ±10: 390(szer.) x 200(gł.) x 160(wys.) powierzchnia podłogi nie mniejsza niż 500 cm2 | TAK proszę podać |  |
| 58 | Podstawa klatek wykonana z polisulfonu wyposażona w uszczelkę silikonową stanowiącą barierę dla zanieczyszczeń biologicznych do pracy w nad i podciśnieniu | TAK |  |
| 59 | Stalowy ruszt połówkowy z miejscem na paszę umożliwiający dostęp do zwierząt bez jego demontażu. | TAK |  |
| 60 | Połączenie pokrywy stalowej i polisulfonowej umożliwiające otwarcie klatki jedną ręką | TAK |  |
| 61 | Pokrywa wykonana z polisulfnu, wyposażona w wymienny, autoklawowalny filtr mikrobiologiczny 0,2 mikrona – z wydajnością >99,99% | TAK |  |
| 62 | Pokrywa i podstawa klatki autoklawowalna w temp. 1340 C | TAK |  |
| 63 | # Parametry potwierdzone atestami, certyfikatami np. TUV | TAK proszę załączyć |  |
| 64 | # Instruktaż personelu dla min. 5 osób w siedzibie Zamawiającego min 2 godzin | TAK |  |
| 65 | # Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | TAK |  |
| 66 | # Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK |  |
| Regał IVC z klatkami szczurzymi jednostronny - 3 szt. |  |  |  |
| 67 | Regał IVC dla 28 klatek szczurzych wykonany ze stali nierdzewnej, jezdny jednostronny | TAK |  |
| 68 | Możliwość połączenia z następnym regałem IVC | TAK |  |
| 69 | Czas bezpiecznego dla zwierząt odłączenia regału hodowlanego od źródła zasilania (np. na czas mycia lub awarii zasilania) - minimum 36 godzin | TAK proszę podać |  |
| 70 | Regał połączony z systemem nawiewczo-wyciągowym giętkimi rurami nieprzenoszącymi mikrowibracji do klatek | TAK |  |
| 71 | Regał wyposażony we wskaźniki przy prowadnicach informujące o prawidłowym położeniu klatki w regale | TAK |  |
| 72 | Łatwość czyszczenia i dezynfekcji/sterylizacji regału (demontowane elementy) | TAK |  |
| 73 | Wymiary w mm z dokładnością ±100: 1460(szer.) x 500(gł.) x 1980(wys.) | TAK proszę podać |  |
| 74 | Łatwość przesuwania, wyposażony w 4 kółka, w tym min 2 z hamulcami | TAK |  |
| 75 | Łatwość wstawiania i wyjmowania klatek z regału: prowadnice nylonowe | TAK |  |
| 76 | # Parametry potwierdzone atestami, certyfikatami np. TUV | TAK proszę załączyć |  |
| 77 | # Możliwość walidacji na życzenie Zamawiającego | TAK |  |
| 78 | # Instruktaż personelu dla min. 5 osób w siedzibie Zamawiającego min 2 godziny | TAK |  |
| 79 | # Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | TAK |  |
| 80 | # Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK |  |
| Regał IVC z klatkami szczurzymi dwustronny - 1 szt. |  |  |  |
| 81 | Regał IVC dla 56 klatek szczurzych wykonany ze stali nierdzewnej, jezdny dwustronny | TAK |  |
| 82 | Czas bezpiecznego dla zwierząt odłączenia regału hodowlanego od źródła zasilania – min. 36 godzin | Tak/ proszę podać |  |
| 83 | Regał połączony z systemem nawiewczo-wyciągowym giętkimi rurami nieprzenoszącymi mikrowibracji do klatek | TAK |  |
| 84 | Regał wyposażony we wskaźniki przy prowadnicach informujące o prawidłowym położeniu klatki w regale | TAK |  |
| 85 | Łatwość czyszczenia i dezynfekcji/sterylizacji regału (demontowane elementy) | TAK |  |
| 86 | Wymiary w mm z dokładnością ±100: 1460(szer.) x 890(gł.) x 1990 (wys.) | TAK proszę podać |  |
| 87 | Łatwość przesuwania, wyposażony w 4 kółka, w tym min 2 z hamulcami | TAK |  |
| 88 | Łatwość wstawiania i wyjmowania klatek z regału: prowadnice nylonowe | TAK |  |
| 89 | # Parametry potwierdzone atestami, certyfikatami np. TUV | TAK proszę załączyć |  |
| 90 | # Możliwość walidacji na życzenie Zamawiającego | TAK |  |
| 91 | # Instruktaż personelu dla min. 5 osób w siedzibie Zamawiającego min 2 godzin | TAK |  |
| 92 | # Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | TAK |  |
| 93 | # Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK |  |
| Klatki szczurze IVC łącznie 280 szt. |  |  |  |
| 94 | Kompletna klatka IVC dla szczurów składająca się z : - spodu klatki z polisulfonu, - rusztu ze stali nierdzewnej z miejscem na pokarm, - pokrywy z polisulfonu z filtrem i zatrzaskami; - dwóch butelek z polisulfonu o poj. 300ml (całkowita pojemność butelki 340 ml)z uszczelką silikonową i z kapslem stalowym o nosku dł. 34mm ±3 mm, - tabliczki opisowej z autoklawowalnego tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 95 | Otwory wlotowe powietrza zainstalowane w pokrywie, nie na poziomie zwierząt zaopatrzone w zawory samozamykające się | TAK |  |
| 96 | Maksymalna szybkość powietrza wlotowego 0,2m/s | TAK |  |
| 97 | Wymiary zewnętrzne klatki dla szczurów w mm z dokładnością ±10: 405(szer.) x 355(gł.) x 230(wys.) powierzchnia podłogi nie mniejsza niż 904 cm2 | TAK |  |
| 98 | Podstawa klatek wykonana z polisulfonu wyposażona w uszczelkę silikonową zapewniającą szczelność pokrywy | TAK |  |
| 99 | Stalowy ruszt połówkowy z miejscem na paszę umożliwiającym dostęp do zwierząt bez jego demontażu. | TAK |  |
| 100 | Połączenie pokrywy stalowej i polisulfonowej umożliwiające otwarcie klatki jedną ręką | TAK |  |
| 101 | Pokrywa wyposażona w dwie wnęki na butelki wykonana z polisulfonu, wyposażona w wymienny, autoklawowalny filtr mikrobiologiczny 0,2 mikrona z wydajnością >99,99% | TAK |  |
| 102 | Pokrywa i podstawa klatki autoklawowalna w temp. 1340C | TAK |  |
| 103 | # Parametry potwierdzone atestami, certyfikatami np.TUV | TAK proszę załączyć |  |
| 104 | # Instruktaż personelu dla min. 5 osób w siedzibie Zamawiającego min 2 godzin | TAK |  |
| 105 | # Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | Tak |  |
| 106 | # Okres gwarancji min. 36 miesięcy | Tak |  |

…………………., dn. …………… 2011 roku		          ……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)