..................................................												Załącznik nr 1.3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

komora laminarna mała - 1 szt.

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok produkcji Zasilanie 230V-50 Hz | Proszę podać TAK |  |
| 2. | Komora laminarna typu Biohazard Klasy II zgodna z parametrami normy EN12469, z przednią barierą powietrzną, z pionowym przepływem powietrza i z recyrkulacją w stosunku min. 60: maks. 40 | TAK |  |
| 3. | Możliwość podwójnej konfiguracji: 1) stacja wymiany klatek z przepływem laminarnym, wysokość otwarcia max 290mm +/- 10mm z blatem perforowanym ze stali nierdzewnej autoklawowalnej 2) laboratoryjna komora laminarna do wykonywania doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych wymagających mikromanipulacji (ograniczenie drgań), w warunkach sterylnych, wysokość otwarcia komory max 250mm +/- 10 mm z blatem z dźwiękochłonnego autoklawowalnego i nierysującego się materiału. | TAK |  |
| 4. | Automatyczna zmiana parametrów pracy przy zmianie konfiguracji (wybór z mikroprocesora) | TAK |  |
| 5 | Czystość powietrza w komorze klasy ISO 5 zgodnie z normą ISO 14644-1 | #### TAK |  |
| 6 | Wszystkie rogi komory zaokrąglone | TAK |  |
| 7. | Wymiary zewnętrzne w mm z dokładnością +/- 100: 870(szer.) x 1400 (gł.) x 1500 (wys. bez nóżek)-2400 max wys. | TAK proszę podać |  |
| 8. | Wymiary obszaru roboczego w mm z dokładnością +/- 100: 1160(szer.) x 570 (gł.) x 590(wys.) | TAK proszę podać |  |
| 9 | Wykonana w całości ze stali nierdzewnej (klasy AISI304L) epoksydowanej | TAK |  |
| 10 | Komora wyposażona w filtry HEPA (główny i wylotowy), testowane DOP, o klasie nie niższej niż H14, zgodne z normą EN 1822, sprawność powyżej 99,995% dla cząsteczek > 0,3μm ; | TAK proszę podać |  |
| 11. | Dwa prefiltry klasy G4 | TAK proszę podać |  |
| 12. | Boki komory pełne, przeszklone - wykonane ze szkła bezpiecznego | TAK |  |
| 13 | Szyba przednia, i tylna ściana komory oraz główny filtr HEPA odchylone od pionu max. o 100 | TAK |  |
| 14 | Ochronny panel aluminiowy montowany poniżej szyby frontowej. | TAK |  |
| 15. | Manualny mechanizm unoszenia szyby frontowej górnej, nieprzepuszczalnej dla promieniowania UV, wykonanej ze szkła bezpiecznego. | TAK |  |
| 16. | Komora wyposażona w lampę UV o mocy nie mniejszej niż 30 W, wbudowaną całkowicie w tylną ścianę obszaru roboczego | TAK proszę podać moc lampy |  |
| 17. | Komora wyposażona w przynajmniej jedno gniazdo elektryczne 230 V zlokalizowane w tylnej części obszaru roboczego po prawej stronie | TAK |  |
| 18. | Oświetlenie fluorescencyjne komory po prawej i lewej stronie obszaru roboczego, | TAK proszę podać moc lampy |  |
| 19. | Komora wyposażona w regulację wysokości blatu roboczego | TAK proszę podać rodzaj regulacji |  |
| 20 | Całość mobilna wyposażona w 4 kółka, w tym min. 2 z hamulcami | TAK |  |
| 21. | Sterowanie mikroprocesorowe, nastawy i kontrola funkcji i parametrów pracy komory poprzez panel sterujący w formie wyświetlacza, umożliwiający odczytywanie wskazań parametrów pracy komory | TAK |  |
| 22 | Panel kontrolny z wyświetlaczem umożliwiającym odczyt parametrów pracy, co najmniej: - aktualny pomiar szybkości przepływu powietrza laminarnego i szybkość przepływu przedniej kurtyny - czas pracy filtrów HEPA - data ostatniej wymiany filtrów HEPA - czas pracy lampy UV - data ostatniej wymiany lampy UV - całkowity czas pracy komory | TAK Proszę podać |  |
| 23 | Komora wyposażona w alarmy dźwiękowe w zakresie fal niedrażniących gryzoni sygnalizujące nieprawidłową pracę systemu oraz konieczność wymiany filtrów HEPA i lamp UV na min. 500 godzin przed czasem. | TAK |  |
| 24 | Przepływ powietrza wyciągowego nie mniejszy niż 650 m3/h | TAK |  |
| 25 | Kurtyna powietrzna ≥0,55m/s | TAK |  |
| 26 | Elementy elektryczne wytrzymujące procedury dezynfekcji H2O2 (zabezpieczone hermetycznie) | TAK |  |
| 27 | Poziom hałasu emitowanego podczas pracy ≤ 60 dB |  |  |
| 28 | Komora wyposażona w rozpylacz roztworu do dezynfekcji rąk z automatycznie (fotokomórka) uruchamianymi dyszami spryskującymi | TAK |  |
| 29 | Wbudowane zawory umożliwiające doprowadzenie tlenu i podtlenku azotu po prawej stronie komory | TAK |  |
| 30 | Komora wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy | TAK |  |
| 31 | Producent zewnętrznie niezależnie audytowany i certyfikowany – spełniający wymogi ISO 9001 | TAK proszę załączyć |  |
| 32 | ### Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reakcji do 24 godzin | TAK |  |
| 33 | Możliwość walidacji na życzenie Zamawiającego | TAK |  |
| 34 | ### Instruktaż personelu dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego min. 2 godziny | TAK |  |
| 35 | ### Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK/proszę podać |  |

…………………., dn. …………… 2011 roku		            ……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)