..................................................											Załącznik nr 1.4  do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

komora laminarna duża - 1 szt.

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość |  | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok produkcji zasilanie 230V/50Hz | Proszę podać TAK |  |  |
| 2 | Komora laminarna typu Biohazard Klasy II zgodna z parametrami normy EN12469, z przednią barierą powietrzną, z pionowym przepływem powietrza i z recyrkulacją w stosunku min. 60: maks. 40 | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość podwójnej konfiguracji: 1) stacja wymiany klatek z przepływem laminarnym, wysokość otwarcia max 290mm +/- 10mm z blatem perforowanym ze stali nierdzewnej autoklawowalnej 2) laboratoryjna komora laminarna do wykonywania doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych wymagających mikromanipulacji (ograniczenie drgań), w warunkach sterylnych, wysokość otwarcia komory max 250mm +/- 10 mm z blatem z dźwiękochłonnego autoklawowalnego i nierysującego się materiału. | TAK |  |  |
| 4 | Automatyczna zmiana parametrów pracy przy zmianie konfiguracji (wybór z mikroprocesora) | TAK |  |  |
| 5 | Czystość powietrza w komorze klasy ISO 5 zgodnie z norma ISO 14644-1 | TAK |  |  |
| 6 | Wszystkie rogi komory zaokrąglone | TAK |  |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne komory w mm z dokładnością +/- 100: 1825(szer.) x 900(gł.) x 2350( wys.) | TAK proszę podać |  |  |
| 8 | Wymiary obszaru roboczego komory w mm z dokładnością +/- 100: 1485(szer.) x 535(gł.) x 690(wys.) | TAK proszę podać |  |  |
| 9 | Wykonana w całości ze stali nierdzewnej (klasy AISI304L) epoksydowanej | TAK |  |  |
| 10 | Komora wyposażona w filtry HEPA (główny i wylotowy), testowane DOP, o klasie nie niższej niż H14, zgodne z normą EN 1822, sprawność powyżej 99,995% dla cząsteczek > 0,3μm ; | TAK proszę podać |  |  |
| 11 | Dwa prefiltry klasy G4 | TAK proszę podać |  |  |
| 12 | Boki komory pełne przeszklone – wykonane ze szkła bezpiecznego | TAK |  |  |
| 13 | Szyba przednia, i tylna ściana komory oraz główny filtr HEPA odchylone od pionu max o 100 | TAK |  |  |
| 14 | Blat roboczy wykonany z łatwych do zdjęcia (dzielonych) paneli | TAK |  |  |
| 15 | Ochronny panel aluminiowy montowany poniżej szyby frontowej | TAK |  |  |
| 16 | Manualny mechanizm unoszenia szyby frontowej górnej, nieprzepuszczalnej dla promieniowania UV, wykonanej ze szkła bezpiecznego | TAK |  |  |
| 17 | Komora wyposażona w lampę o mocy nie mniejszej niż UV 30 W, wbudowaną całkowicie w tylną ścianę obszaru roboczego | TAK proszę podać moc lampy |  |  |
| 18 | Komora wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy | TAK |  |  |
| 19 | Komora wyposażona w przynajmniej jedno gniazdo elektryczne 230 V zlokalizowane w tylnej części obszaru roboczego po prawej stronie | TAK |  |  |
| 20 | Oświetlenie fluorescencyjne komory po prawej i lewej stronie obszaru roboczego, | TAK proszę podać moc lampy |  |  |
| 21 | Komora wyposażona w regulację wysokości blatu roboczego | TAK proszę podać rodzaj regulacji |  |  |
| 22 | Całość mobilna wyposażona w 4 kółka, w tym min. 2 z hamulcami | TAK |  |  |
| 23 | Sterowanie mikroprocesorowe, nastawy i kontrola funkcji oraz parametrów pracy komory poprzez panel sterujący w formie wyświetlacza, umożliwiający odczytywanie wskazań parametrów pracy komory | TAK proszę podać |  |  |
| 24 | Panel kontrolny z wyświetlaczem umożliwiającym odczyt parametrów pracy, co najmniej: - aktualny pomiar szybkości przepływu powietrza laminarnego i szybkość przepływu przedniej kurtyny - czas pracy filtrów HEPA - data ostatniej wymiany filtrów HEPA - czas pracy lampy UV - data ostatniej wymiany lampy UV - całkowity czas pracy komory | TAK proszę podać |  |  |
| 25 | Komora wyposażona w alarmy dźwiękowe w zakresie fal niedrażniących gryzoni sygnalizujące co najmniej o nieprawidłowości pracy systemów takich jak: - szybkość przepływu powietrza laminarnego poza zakresem - szybkość przepływu powietrza w przedniej kurtynie powietrza poza zakresem - otwarcie przedniego okna - zatkanie filtrów HEPA - ostrzeżenie o pracy lampy UV | TAK proszę podać |  |  |
| 26 | Przepływ powietrza wyciągowego nie mniejszy niż 750m3/h | TAK |  |  |
| 27 | Kurtyna powietrzna ≥0,55m/s | TAK |  |  |
| 28 | Elementy elektryczne wytrzymujące procedury dezynfekcji H2O2 (zabezpieczone hermetycznie) | TAK |  |  |
| 29 | Poziom hałasu emitowanego podczas pracy ≤ 60 dB | TAK |  |  |
| 30 | Komora wyposażona w rozpylacz roztworu do dezynfekcji rąk z automatycznie (fotokomórka) uruchamianymi dyszami spryskującymi | TAK |  |  |
| 31 | Wbudowane zawory w tylną ścianę komory po stronie lewej doprowadzające powietrze, tlen, próżnię i podtlenek azotu | TAK |  |  |
| 32 | Producent zewnętrznie niezależnie audytowany i certyfikowany – spełniający wymogi ISO 9001 | TAK proszę załączyć |  |  |
| 33 | Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | TAK |  |  |
| 34 | Możliwość walidacji na życzenie Zamawiającego | TAK |  |  |
| 35 | Instruktaż personelu dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego min 2 godziny | TAK |  |  |
| 36 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK proszę podać |  |  |

…………………., dn. …………… 2011 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)