..................................................									Załącznik nr 1.5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Komora laminarna z okienkiem podawczym -1 szt.

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość |  | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok produkcji zasilanie 230V/50Hz | Proszę podać TAK |  |  |
| 2. | Komora laminarna spełniająca funkcję stacji wymiany klatek z przepływem laminarnym, zabezpieczająca personel przed mikroorganizmami i alergenami a zwierzęta przed czynnikami infekcyjnymi, wysokość otwarcia max 290 mm +/- 10mm z blatem perforowanym ze stali nierdzewnej autoklawowalnej | TAK |  |  |
| 3 | Zaopatrzona w okno podawcze do przyjmowania klatek transportowych | TAK |  |  |
| 4 | Konstrukcja komory powinna zapewniać możliwość montażu okna podawczego po prawej lub po lewej stronie komory | TAK |  |  |
| 5 | Automatyczna zmiana parametrów pracy przy zmianie konfiguracji (wybór z mikroprocesora) | TAK |  |  |
| 6 | Czystość powietrza w komorze klasy ISO 5 zgodnie z norma ISO 14644-1 | TAK |  |  |
| 7 | Wszystkie rogi komory zaokrąglone | TAK |  |  |
| 8 | Wymiary zewnętrzne komory wraz ze śluzą w mm z dokładnością +/- 100: 2200(szer.) x 1000(gł.) x 2250(wys.) | TAK proszę podać |  |  |
| 9 | Wymiary obszaru roboczego komory w mm z dokładnością +/- 100: 1200(szer.) x 450(gł.) x 650(wys.) | TAK proszę podać |  |  |
| 10 | Wymiary wewnętrzne okna podawczego nie mogą być mniejsze niż 450 x 450 mm | TAK proszę podać |  |  |
| 11 | Wykonana w całości ze stali nierdzewnej (klasy AISI304L) epoksydowanej | TAK |  |  |
| 12 | Komora wyposażona w filtry HEPA (główny i wylotowy), testowane DOP, o klasie nie niższej niż H14, zgodne z normą EN 1822, sprawność powyżej 99,995% dla cząsteczek > 0,3μm | TAK proszę podać |  |  |
| 13 | Dwa prefiltry klasy G4 | TAK proszę podać |  |  |
| 14 | Szyba przednia, i tylna ściana komory oraz główny filtr HEPA odchylone od pionu max. o 100 | TAK |  |  |
| 15 | Blat roboczy wykonany z dzielonych łatwych do zdjęcia paneli | TAK |  |  |
| 16. | Ochronny panel aluminiowy montowany poniżej szyby frontowej | TAK |  |  |
| 17 | Manualny mechanizm unoszenia szyby frontowej górnej, nieprzepuszczalnej dla promieniowania UV, wykonanej ze szkła bezpiecznego | TAK |  |  |
| 18 | Komora wyposażona w lampę o mocy nie mniejszej niż UV 30 W, wbudowaną całkowicie w tylną ścianę obszaru roboczego | TAK proszę podać moc lampy |  |  |
| 19 | Komora wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy | TAK |  |  |
| 20 | Komora wyposażona w przynajmniej jedno gniazdo elektryczne 230 V zlokalizowane w tylnej części obszaru roboczego po prawej stronie | TAK |  |  |
| 21 | Oświetlenie fluorescencyjne komory po prawej i lewej stronie obszaru roboczego | TAK proszę podać moc lampy |  |  |
| 22 | Komora wyposażona w regulację wysokości stołu roboczego | TAK proszę podać rodzaj regulacji |  |  |
| 23 | Całość mobilna wyposażona w 4 kółka, w tym min. 2 z hamulcami | TAK |  |  |
| 24 | Sterowanie mikroprocesorowe, nastawy i kontrola funkcji i parametrów pracy komory poprzez panel sterujący w formie wyświetlacza, umożliwiający odczytywanie wskazań parametrów pracy komory | TAK proszę podać |  |  |
| 25 | Panel kontrolny z wyświetlaczem umożliwiającym odczyt parametrów pracy, co najmniej: - aktualny pomiar szybkości przepływu powietrza laminarnego i szybkość przepływu przedniej kurtyny - czas pracy filtrów HEPA - data ostatniej wymiany filtrów HEPA - czas pracy lampy UV - data ostatniej wymiany lampy UV - całkowity czas pracy komory | TAK Proszę podać |  |  |
| 26 | Komora wyposażona w alarmy dźwiękowe w zakresie fal niedrażniących gryzoni sygnalizujące nieprawidłową pracę systemu takich jak: - szybkość przepływu powietrza laminarnego poza zakresem - szybkość przepływu powietrza w przedniej kurtynie powietrza poza zakresem - otwarcie przedniego okna - zatkanie filtrów HEPA - ostrzeżenie o pracy lampy UV | TAK proszę podać |  |  |
| 27 | Przepływ powietrza wyciągowego nie mniejszy niż 900m3/h | TAK |  |  |
| 28 | Kurtyna powietrzna ≥0,55m/s | TAK |  |  |
| 29 | Elementy elektryczne wytrzymujące procedury dezynfekcji H2O2 (zabezpieczone hermetycznie) | TAK |  |  |
| 30 | Poziom hałasu emitowanego podczas pracy ≤ 60 dB. | TAK |  |  |
| 31 | Komora wyposażona w rozpylacz roztworu do dezynfekcji rąk z automatycznie (fotokomórka) uruchamianymi dyszami spryskującymi | TAK |  |  |
| 32 | Podajnik karmy z łopatką | TAK |  |  |
| 33 | Producent zewnętrznie niezależnie audytowany i certyfikowany – spełniający wymogi ISO 9001 | TAK proszę załączyć |  |  |
| 34 | Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | TAK |  |  |
| 35 | ## Możliwość walidacji na życzenie Zamawiającego | TAK |  |  |
| 36 | Instruktaż personelu min. 2 osoby w siedzibie Zamawiającego min. 2 godziny | TAK |  |  |
| 37 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK proszę podać |  |  |

…………………., dn. …………… 2011 roku		             ……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)