..................................................											Załącznik nr 1.6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

stacja wymiany klatek – 2 szt.

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | # Wymagana wartość | Odpowiedź # Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok produkcji # zasilanie 230V/50Hz | # Proszę podać TAK |  |
| 2 | Stacja wymiany klatek zapewniająca ochronę pracowników przed cząstkami brudu, kurzem i alergenami z jednoczesną ochroną zwierząt przed zanieczyszczeniami poprzez zminimalizowanie kontaktu z aerozolami | TAK |  |
| 3 | Obszar roboczy otwarty (niezabudowane ściany boczne) z dostępem z przeciwległych stron | TAK |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne w mm z dokładnością ±50: 1295(szer.) x 770(gł.) x 2220 (wys.) | TAK |  |
| 5 | Wymiary blatu roboczego w mm z dokładnością ±50: 1000(szer.) x 600(gł.) x 680(wys.) | TAK |  |
| 6 | Automatyczna regulacja wysokości blatu roboczego w zakresie od 840 mm do 1140 mm | TAK proszę podać |  |
| 7 | Całość mobilna wyposażona w 4 kółka w tym min. 2 z hamulcami | TAK |  |
| 8 | Powietrze wchodzące i wychodzące filtrowane. Filtry wstępne min. klasy G4, filtry HEPA klasy H14. Klasa czystości powietrza w komorze ISO5 zgodna z ISO 14644-1 | TAK |  |
| 9 | Średni przepływ powietrza wylotowego ≥ 1600 m3/h | TAK |  |
| 10 | Szybkość przepływu powietrza kontrolowana poprzez mikroprocesor, z automatyczną kompensacją wartości przepływu powietrza | TAK |  |
| 11 | Panel kontrolny do monitorowania warunków pracy | TAK |  |
| 12 | Akustyczny i wizualny alarm w sytuacji przekroczenia zadanych parametrów pracy co najmniej: -szybkości przepływu laminarnego (LAF) -szybkości przepływu powietrza w kurtynie -wydajności filtrów (zapychanie ) | #### TAK #### proszę podać |  |
| 13 | Przepływ laminarny - w punktach kontrolnych (min. 9 szt.) od 0,25 do 0,5m/s - średni > 0,35m/s | #### TAK |  |
| 14 | Szybkość przepływu powietrza w kurtynie zapewniająca ochronę operatora przed alergenami i cząsteczkami pochodzącymi z klatek (dowiedzione testem mgielnym) | TAK proszę załączyć kopię testu |  |
| 15 | Oświetlenie energooszczędne blatu roboczego po prawej i lewej stronie oraz jedno gniazdo zasilające | TAK |  |
| 16 | Powierzchnia blatu roboczego wykonana z tworzywa: autoklawowalnego, nierysującego się, absorbującego dźwięk | #### TAK |  |
| 17 | Podwójna konfiguracja ustawienia blatu roboczego: a/ płaska b/ zagłębiona | TAK |  |
| 18 | Ochronna filtra wstępnego zapobiegająca jego zatykaniu przez ściółkę i cząsteczki kurzu | TAK |  |
| 19 | Wyjmowany zbiornik na odpady gromadzące się poniżej powierzchni roboczej | TAK |  |
| 20 | Zdejmowany blat roboczy i górny ruszt | TAK |  |
| 21 | Okno podglądowe z bezpiecznego szkła | TAK |  |
| 22 | Waga stacji (z wyposażeniem) do 170 kg | TAK proszę podać |  |
| 23 | Podajnik karmy z łopatką zainstalowany po lewej stronie stacji | TAK |  |
| 24 | Uchwyt stalowy do pokryw na klatki | TAK |  |
| 25 | Rozpylacz roztworu do dezynfekcji rąk z automatycznie (fotokomórka) uruchamianymi dyszami spryskującymi (zainstalowany po prawej stronie komory) | TAK |  |
| 26 | Poziom głośności ≤61 dB | TAK |  |
|  | Wymagane wykonanie testów : Test poziomu hałasu i intensywności oświetlenia Test elektryczny Test DOP Licznik cząstek Sprawdzian alarmów Test funkcjonowania Test LAF (min 9 różnych punktów pomiarowych) | TAK proszę podać wyniki |  |
| 28 | Producent zewnętrznie niezależnie audytowany i certyfikowany – spełniający wymogi ISO 9001 | TAK proszę załączyć |  |
| 29 | Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Szybkość reagowania do 24 godzin | TAK |  |
| 30 | Możliwość walidacji na życzenie Zamawiającego | TAK |  |
| 31 | Instruktaż personelu w zakresie dla min 5 osób w siedzibie Zamawiającego min 2 godziny | TAK |  |
| 32 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK/proszę podać |  |

…………………., dn. …………… 2011 roku		           ……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)