..................................................					 								Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Medyczny sterylizator parowy (1 szt.) z własną wytwornicą pary, przelotowy, dwudrzwiowy z wózkami (3 szt.) - zgodny z PN-EN 285

wraz ze stacją uzdatniania wody (1 szt.) dla potrzeb zasilenia sterylizatora oraz

zmywarki klatkowej i zmywarki butelkowej

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok produkcji 2011 - wymagany Zasilanie energią elektryczną 230/400V i 50 Hz | proszę podać TAK TAK |  |
| 2 | Kompletny sterylizator parowy przelotowy, dwudrzwiowy) o pojemności użytkowej komory roboczej 900 litrów z dokładnością +/- 5% | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewn. sterylizatora (wraz z urządzeniami dodatkowymi) nie większe niż: Wysokość: 2700 mm Szerokość: 2000 mm Głębokość: 1700 mm | Tak, proszę podać (wys. x szer. x gł.) |  |
| 4 | Wymiary wewnętrzne komory: szerokość: głębokość: wysokość - nie mniejsza niż 900mm | proszę podać TAK proszę podać |  |
| 5 | Komora sterylizacyjna prostopadłościenna z zaokrąglonymi narożami | Tak |  |
| 6 | Komora sterylizatora wyposażona w prowadnice (szyny) dla łatwego ruchu wózka załadowczego (wsadowego) | Tak |  |
| 7 | Wewnętrzne ściany komory polerowane | Tak |  |
| 8 | Zasilanie parą; - z własnej elektrycznej wytwornicy, - z zewnętrznego źródła pary o ciśnieniu 0,24 MPa. Możliwość łatwego przełączania zasilania parą przez obsługę (bez konieczności wzywania serwisu). | Tak |  |
| 9 | Zasilanie z centralnego źródła sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6 MPa | TAK |  |
| 10 | Elektryczna wytwornica pary. Korpus wytwornicy, grzałki ze stali nierdzewnej. Wytwornica z systemem samoczynnego odmulania. | Tak |  |
| 11 | Doprowadzenie zasilania energią elektryczną sterylizatora z wytwornicą z rozdzielni w pomieszczeniu Z028 na poziomie Z-0 budynku Zwierzętarni kablem o długości ok. 60m | TAK |  |
| 12 | Pompa próżniowa – z wodnym płaszczem uszczelniającym | Tak |  |
| 13 | Płaszcz parowy pierścieniowy umożliwiający sprawdzenie spawów (po ściągnięciu izolacji termicznej) np. podczas kontroli przez UDT | Tak (przedstawić rys. techn. komory wraz z płaszczem) |  |
| 14 | Rama nośna, komora i opanelowanie zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 15 | Zabudowa sterylizatora do istniejącego układu ścian listwami lub panelami. Od strony załadunkowej zabudowa sterylizatora do sufitu i ścian bocznych panelami z drzwiami gwarantującymi dostęp do zabudowanej przestrzeni. Panele i konstrukcja ze stali nierdzewnej. Zabudowa zapewniająca odpowiednią wentylację. | Tak |  |
| 16 | Drzwi załadunkowe i rozładunkowe otwierane i zamykane automatycznie, ryglowane w czasie procesu sterylizacji. | Tak |  |
| 17 | Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania przeszkody na torze ich przesuwu. | Tak |  |
| 18 | Uszczelka drzwi dociskana za pomocą pary wodnej lub za pomocą sprężonego powietrza przy zastosowaniu detektora powietrza w komorze. | Tak |  |
| 19 | Orurowanie wewnętrzne ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 20 | Zawory z materiałów nie ulegających korozji, nie gorszych niż mosiądz | Tak proszę podać |  |
| 21 | Zawory procesowe (parowe) sterowane sprężonym powietrzem | Tak |  |
| 22 | Kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory po stronie załadowczej i wyładowczej | Tak |  |
| 23 | Wbudowany system oszczędzania wody. Maksymalne zużycie wody chłodzącej 400 litrów/godz. | Tak proszę podać |  |
| 24 | Wbudowany system schładzania kondensatu. Temperatura zrzutu wody nie większa niż 80ºC. | Tak |  |
| 25 | Możliwość sterylizacji cieczy. Czujnik PT100 (fleksyjny) umieszczony w komorze | Tak |  |
| 26 | Sterylizator wyposażony w sterownik mikroprocesorowy z ekranem | Tak |  |
| 27 | Ekran dotykowy, kolorowy o przekątnej min. 8 cali. | Tak proszę podać przekątną w calach |  |
| 28 | Możliwość kontroli pracy podzespołów w czasie rzeczywistym trwania procesu. Wyświetlane ikonki podzespołów zmieniają kolor w zależności od ich aktualnego stanu pracy Możliwość kontroli podzespołów w trybie serwisowym | Tak |  |
| 29 | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach z jednoczesnym sygnałem akustycznym. Wszystkie komunikaty na panelu wyświetlacza w języku polskim. | Tak proszę podać Tak |  |
| 30 | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego. | Tak |  |
| 31 | Zabezpieczenie podtrzymujące pamięć sterownika w przypadku braku napięcia zasilającego min. 4h | Tak |  |
| 32 | Wbudowany system archiwizujący pracę sterylizatora (raporty, błędy, zmiany w konfiguracji). Pojemność pamięci systemu min. 20 tys. cykli | Tak proszę podać rozwiązanie |  |
| 33 | Programy sterylizacyjne min. po 7 dla temp. 121ºC i dla temp. 134ºC. Konfiguracja programów sterylizujących wg. kryteriów podanych przez użytkownika w tym co najmniej: -sterylizacja narzędzi medycznych opakowanych 134 °C/7 min -sterylizacja ubrań, 134 °C/10 min -sterylizacja wyrobów ze szkła, gumy, tworzywa sztucznego 121 °C/20 min -sterylizacja płynów 121 °C/20 min - sterylizacja pasz 121°C/10 min Programy Testowe: - test szczelności komory - test Bowie-Dick’a | Tak proszę podać Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 34 | Możliwość konfiguracji programu sterylizacyjnego dla uprawnionej obsługi w ograniczonym zakresie. Uruchomienie programu sterylizacyjnego poprzedzone identyfikacją operatora na podstawie osobistych kodów dostępu wraz z wydrukiem nazwiska/kodu operatora – dla min. 15 operatorów | Tak |  |
| 35 | Możliwość dowolnej konfiguracji wszystkich parametrów procesu sterylizacyjnego w programach sterujących dostępnych po zalogowaniu w tryb serwisowy na życzenie Użytkownika. | Tak |  |
| 36 | Możliwość instalowania dodatkowych programów na życzenie bez usuwania programów istniejących | Tak proszę podać rozwiązanie |  |
| 37 | Wbudowana drukarka do wydruku protokołów. Wydruk raportu cyfrowego oraz wykresu przebiegu procesu. Szerokość wydruku min. 100mm | Tak |  |
| 38 | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu | Tak |  |
| 39 | Nastawy okresów przeglądów technicznych w sterowniku | Tak |  |
| 40 | Dostęp serwisowy od czoła sterylizatora (od prawej dostęp niemożliwy, od lewej znacznie utrudniony) | Tak |  |
| 41 | Analiza drogi transportowej i możliwości doprowadzenia sterylizatora do miejsca posadowienia bez konieczności prowadzenia prac budowlanych | Tak proszę podać |  |
| 42 | Urządzenie dostarczone w częściach, tak aby największy element można było przetransportować dźwigiem (w bud. Z) o wymiarach: 1950 mm(szer.) x 1440 mm (gł.) x 1950mm (wys.) i przez drzwi o szerokości 1000 mm oraz nominalnym udźwigu do 1000 kg.. Przekroczenie wymaga uzgodnienia z konserwatorem dźwigu i jego obecności. | Tak proszę podać |  |
| 43 | Wózek transportowy ze stali nierdzewnej dokowany do sterylizatora (zabezpieczenie uniemożliwiające ruch wózka w czasie załadunku sterylizatora). Wszystkie koła obrotowe (2 koła z blokadą kierunku, 2 koła z hamulcami). Ilość sztuk: 2 | Tak |  |
| 44 | Wózek wsadowy z trzema półkami (z regulacją wysokości) wykonany ze stali kwasoodpornej Ilość sztuk: 1 | Tak |  |
| 45 | Możliwość walidacji konstrukcji sterylizatora zgodnie z EN 17665-1 na życzenie Zamawiającego | Tak |  |
| 46 | Parametry potwierdzone atestami, certyfikatami: Urządzenie zgodne z dyrektywą medyczną nr 93/42/EEC Urządzenie zgodne z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych nr 97/23/EC Urządzenie posiada znak CE oraz deklarację zgodności | Tak, dołączyć kopie certyfikatów i dokumentów |  |
| 47 | Instrukcja obsługi w języku producenta oraz w języku polskim (2 szt.) w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| 48 | Instrukcja serwisowa w języku polskim (2 szt.) w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| 49 | Uruchomienie i doprowadzenie do odbioru całości przez UDT. | Tak |  |
| 50 | Instruktaż dla min. 5 osób w siedzibie Zamawiającego minimum 8 godzin | Tak |  |
| 51 | Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Autoryzacja nie starsza niż 2 lata. | Tak |  |
| 52 | Czas reakcji i podjętej naprawy na usunięcie uszkodzenia, przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa: maksymalnie 24 godziny we wszystkie dni robocze, soboty i dni międzyświąteczne. | Tak |  |
| 53 | Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia przez 10 lat od zaprzestania produkcji | Tak |  |
| 54 | Gwarancja na całe urządzenie nie krótsza niż 24 miesiące | Tak |  |
| 55 | Okres gwarancji na perforację komory min. 15 lat | Tak |  |
| 56 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: maksymalnie 3. | Tak |  |
| Stacja uzdatniania wody |  |  |  |
| 57 | Stacja uzdatniania wody o parametrach zapewniających równoczesną prawidłową pracę sterylizatora z wytwornicą pary, zmywarki do klatek i butelek (Załącznik nr 1.9) i zmywarki butelkowej (Załącznik nr 1.10) | Tak |  |
| 58 | Zasilanie: woda miejska – przyłącze ¾-1 cal gwint zewnętrzny | Tak |  |
| 59 | Zasilanie 230V 50 Hz | Tak |  |
| 60 | Zmiękczacz wody zapewniający stałą dostawę wody zmiękczonej z regeneracją solanką w systemie przeciwprądowym o wydajności min. 3 m3/godz. ze sterownikiem automatycznym. Ilość żywicy filtrującej nie mniejsza niż 75 litrów | Tak proszę podać |  |
| 61 | Jednostka odwróconej osmozy o wydajności min. 150 litrów/godz. przy 100C, odzysk min. 50% z możliwością regulacji. Usuwalność zanieczyszczeń w postaci jonowej min. 98% | Tak proszę podać |  |
| 62 | Jednostka wyposażona w co najmniej: -membrany kompozytowe -przepływomierze odrzutu i produktu -automatyczne płukanie membran -filtry wstępne: pierwszy mechaniczny o zdolności zatrzymania 10µm, drugi z węglem aktywnym -dwa manometry wypełnione gliceryną pokazujące różnice ciśnień (spadek ciśnienia) na filtrach wstępnych -automatyczne zabezpieczenie systemu przed spadkiem ciśnienia wody zasilającej i pracy na sucho | Tak proszę podać |  |
| 63 | Montowany na ścianie zewnętrznej budynku zbiornik na wodę uzdatnioną o pojemności co najmniej 200 litrów wykonany z tworzywa o podwyższonej gładkości ścian i odporności na wypłukiwanie, wyposażony w trzy czujniki poziomu sterujące pracą stacji oraz w filtr oddechowy, mikrobiologiczny o zdolności zatrzymywania 0,2 µm z przelewem awaryjnym do kanalizacji | Tak proszę podać |  |
| 64 | IV. Przepływowy sterylizator wody promieniami UV: a) długość fali 254 nm, b) dawka promieniowania min. 40mW/sek./cm2 po 8000 godzin pracy. Obudowa ze stali kwasoodpornej. Sterownik pracujący w zakresie 200-240 Volt oraz 50Hz ±1% bez spadku intensywności promieniowania. | Tak proszę podać |  |
| 65 | Układ hydroforowy (pompa dystrybucyjna) ze stali nierdzewnej, zapewniający prawidłową pracę stacji i obsługiwanych urządzeń | Tak proszę podać |  |
| 66 | Połączenia między elementami stacji giętkie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wypłukiwanie | Tak proszę podać |  |
| 67 | Instruktaż dla min. 3 osób w siedzibie Zamawiającego minimum 2 godziny | Tak |  |
| 68 | Własny lub autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Autoryzacja nie starsza niż 2 lata. | Tak |  |
| 69 | Czas reakcji i podjętej naprawy na usunięcie uszkodzenia przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa: maksymalnie 24 godziny we wszystkie dni robocze, soboty i dni międzyświąteczne. | Tak |  |
| 70 | Gwarancja na całą instalację nie krótsza niż 24 miesiące | Tak |  |

Oświadczenie Wykonawcy.

Po przeprowadzonym oglądzie warunków umiejscowienia zamawianego sterylizatora oświadczam, że dokonam jego transportu na miejsce posadowienia i montażu wraz z wszelkimi niezbędnymi pracami w budynku Zwierzętarni IMDiK.

…………………., dn. …………… 2011 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)