..................................................					Załącznik nr 1.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

OGÓLNE WYMAGANIA dotyczące wyposażenia laboratoryjnego:

- Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji i według specyfikacji asortymentowej. Należy uwzględnić ewentualne odchylenia wymiarów całych ciągów mebli (nie opisanych poniżej pojedynczych elementów) od wymiarów rzeczywistych w zakresie +/- 5%. Wyposażenie musi spełniać niżej wymienione parametry i ma to być potwierdzone załączonymi do oferty katalogami, folderami i szczegółowymi zdjęciami oferowanych wyrobów a także opisanymi niżej dokumentami. Wszystkie wymiary mebli podane są w jednakowy sposób szerokość x głębokość x wysokość (chyba, że zaznaczono inaczej).

- Meble laboratoryjne i dygestoria muszą być zaprojektowane i wykonane w systemie zarządzania jakością: producent musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy  (np. PN-EN ISO 9001:2000) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji mebli oraz urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) -  kopię ważnego certyfikatu należy dołączyć do oferty (proszę podać nr strony w ofercie ......).

- W celu potwierdzenia spełniania wymagań SIWZ przez oferowane wyroby do oferty należy dołączyć katalogi i foldery z opisami i szczegółowymi fotografiami oferowanych (jeżeli w katalogu nie ma szczegółowych fotografii mebli i ich elementów, należy je dodatkowo dołączyć do oferty): mebli laboratoryjnych (zestawów mebli, stelaży, szafek podblatowych i wiszących, przystawek z wyposażeniem, półek na przystawkach, zlewów, blatów, paneli instalacyjnych w przystawkach, itp), dygestoriów i krzeseł. Do oferty należy także dołączyć dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi.

- Meble muszą być zbudowane w systemie modułowym, tzn. posiadać możliwość budowania z poszczególnych elementów umeblowania zestawów o różnych konfiguracjach. Każdy element umeblowania (w szczególności szafki, stelaże, poprzeczki stelaży, półki, panele instalacyjne) powinien posiadać możliwość zamontowania go jako element stanowiska o innej niż opisana w specyfikacji asortymentowej konfiguracji (nie dotyczy blatów).

- Montaż wyposażenia ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do mediów. Montaż oferowanych mebli musi być wykonywany przez uprawniony i autoryzowany przez producenta serwis. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, żąda się dołączenia do oferty dokumentu wystawionego przez producenta oferowanych mebli i dygestoriów potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu na terenie Polski dla Wykonawcy (i firm przez niego wskazanych), jeśli nie jest on producentem.

- Wszystkie opisane w wymaganiach technicznych dokumenty, czyli świadectwa, certyfikaty, atesty, raporty i protokoły z badań, katalogi, fotografie oferowanych wyrobów, DTR, instrukcje obsługi należy dołączyć do oferty.

- Wszystkie elementy umeblowania i dygestoria wyposażone w gniazda oraz urządzenia elektryczne muszą być zgodne z Polską Normą PN IEC 60364-4-41, a w szczególności posiadać zabezpieczenia przed porażeniem w wyniku dotyku bezpośredniego i posiadać deklarację zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności) – dołączyć do oferty (proszę podać nr strony w ofercie ......).

- Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące.

- Stoły laboratoryjne i szafki:

- Stoły laboratoryjne w układzie zgodnym ze specyfikacja asortymentową.

- Wszystkie stelaże do stołów laboratoryjnych roboczych i aparaturowych wykonane w całości (boki oraz wszystkie poprzeczki stelaży) z zamkniętych profili czworokątnych stalowych, malowanych proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi (Atest Higieniczny na farbę dołączyć do oferty, proszę podać nr strony w ofercie ......).

- Wszystkie stelaże muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy stelaż musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia.

- Stelaże stołów roboczych C-kształtne (profil zamknięty min 30 x min 50 mm – wszystkie elementy stelaża) stojące na poziomowanych nóżkach, stelaże wykonane z gotowych elementów (2 boki oraz min. 3 poprzeczki) łączonych podczas montażu w miejscu docelowego użytkowania w sposób zabezpieczający przed korozja w środowisku laboratoryjnym. Poszczególne elementy stelaży łączone tak, aby elementy łączące nie wystawały od strony zewnętrznej. Stelaże stołów zbudowane w taki sposób, aby blaty były podparte na całym obwodzie.

- Stelaże do stołów aparaturowych A-kształtne (profil zamknięty min 30 x min 30 mm– wszystkie elementy stelaża) na poziomowanych nóżkach, stelaże wykonane z gotowych elementów łączonych podczas montażu w miejscu docelowego użytkowania w sposób zabezpieczający przed korozją w środowisku laboratoryjnym. Poszczególne elementy stelaży łączone tak, aby elementy łączące nie wystawały od strony zewnętrznej. Stelaże stołów zbudowane w taki sposób, aby blaty były podparte na całym obwodzie.

- Poprzeczki stelaży muszą być wyposażone w odporne na korozję złączki, umożliwiające podwieszanie szafek o różnych rozmiarach z typoszeregu 30, 40, 60 cm i w różnych konfiguracjach (lewostronnie lub prawostronnie).

- Otwarte końce kształtowników stelaży należy zaślepić wkładkami z PCV.

- Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzna boku stelaża.

- Boki stelaży muszą być wyposażone w odporne na korozję złączki, umożliwiające przymocowanie do nich innych elementów stanowisk laboratoryjnych. Złączki te muszą być zamontowane od wewnętrznej strony boków stelaży.

- Oferowane stoły laboratoryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14727:2006. Do oferty należy dołączyć odpowiedni certyfikat zgodności oferowanych mebli z wymaganiami tych norm, wydany przez niezależną jednostkę badawczą akredytowaną w zakresie badań i certyfikacji tego typu wyrobów (proszę podać nr strony w ofercie ......).

- Stoły laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13150,  muszą posiadać stosowną deklarację i znak CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i PN-EN 45014:2000) – deklarację CE producenta należy dołączyć do oferty (proszę podać nr strony w ofercie ......).

- Blaty robocze stołów laboratoryjnych – zgodnie ze specyfikacją asortymentową :

- Blaty ceramiczne robocze muszą być wykonane z bezpiecznej dla zdrowia człowieka ceramiki monolitycznej chemoodpornej i odpornej na zabarwienia o grubości od 18 mm bez płyty bazowej. Powierzchnia robocza blatu oraz obrzeża i zlewy w wykonaniu „połysk” lub matowym (do uzgodnienia przy podpisywaniu umowy). Ceramika musi posiadać Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej PZH wystawione przez laboratorium akredytowane (dołączyć do oferty proszę podać nr strony w ofercie ......), Atest Higieniczny PZH, wystawiony przez laboratorium akredytowane (dołączyć do oferty, proszę podać nr strony w ofercie ......)  i Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH wystawione dla płyt ceramicznych przeznaczonych do laboratoryjnych blatów roboczych i wydane przez laboratorium akredytowane (dołączyć do oferty, proszę podać nr strony w ofercie ......) - dla co najmniej 4 oferowanych kolorów, z dokumentu musi wynikać, jakich kolorów on dotyczy. Ceramika monolityczna musi spełniać normę EN 14411 (ISO 13006) w zakresie odporności chemicznej, udarności, wytrzymałości na zginanie i rozciąganie, mrozoodporności, rozszerzalności termicznej i odporności na szok termiczny, zaś jej powierzchnia normę EN 87 lub EN 14411 (ISO 13006)  w zakresie odporności na zadrapanie i zaplamienie – potwierdzone dołączonymi do oferty dokumentami wystawianymi przez niezależne laboratorium akredytowane (proszę podać nr strony w ofercie ......). W celu potwierdzenia spełniania normy EN 14411(ISO 13006), do oferty należy dołączyć raporty z badań (zawierające opis próbki, wykonanego badania i wyniki pomiarów i metodę badania, proszę podać nr strony w ofercie ......), wykonanych przez niezależne i akredytowane laboratorium badawcze: odporności chemicznej powierzchni badanej wg EN 10545-13, udarności badanej wg EN 10545-5 i wytrzymałości mechanicznej na zginanie i rozciąganie badanej wg EN 10545-4, mrozoodporności badanej wg EN 10545-12, liniowej rozszerzalności termicznej badanej wg EN 10545-8, odporności na szok termiczny, badanej wg EN 1-545-9. W celu potwierdzenia spełniania normy EN 87 przez powierzchnię blatów, do oferty należy dołączyć raporty z badań (zawierające opis próbki, wykonanego badania i wyniki pomiarów, proszę podać nr strony w ofercie ......), wykonanych przez niezależne i akredytowane laboratorium badawcze: odporności na zadrapanie badanej wg EN 101 oraz odporności na zaplamienie badanej wg EN 10545-14. Blaty monolityczne ceramiczne muszą posiadać Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH wystawione przez laboratorium akredytowane dla płyt ceramicznych przeznaczonych do laboratoryjnych blatów roboczych w co najmniej 4 odmianach kolorystycznych, które należy dołączyć do oferty. Wybór koloru blatu przez zamawiającego następuje przy podpisywaniu umowy.

- Blaty laminowane wykonane z płyty laminowanej na bazie płyty wiórowej, o grubości nie mniejszej niż 28 mm, pokrytej laminatem wysokociśnieniowym – zgodnie ze specyfikacją asortymentową,

- Blaty konglomeratowe jednolite w całym przekroju, wykonane z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi,  np. typu POLODROM, AGLODROM (Atest Higieniczny – dołączyć do oferty, proszę podać nr strony w ofercie ......), o grubości konglomeratu minimum 20 mm, maksimum 22mm, wierzch i krawędzie dostępne dla personelu polerowane – zgodnie ze specyfikacją asortymentową.

- Stanowiska zlewozmywakowe – zgodnie ze specyfikacją asortymentową :

- Komory zlewów laboratoryjnych wykonane z kamionki (ceramiki) identycznej jak blaty ceramiczne (pod względem materiału) i zamocowanej od spodu płyty zlewozmywakowej identycznej, jak blaty z ceramiki monolitycznej, z obrzeżem podwyższonym. Otwór na komorę zlewu w płycie zlewozmywakowej glazurowany.

- Każde stanowisko do mycia musi być wyposażone w baterię chemoodporną pokrytą epoksydem.

- Szafki podwieszane- pod stelażami stołów– według specyfikacji asortymentowej.

- Szafki podwieszane muszą być montowane pod stelażami w sposób zabezpieczający przed korozją w środowisku laboratoryjnym i w sposób umożliwiający zmianę miejsca ich zawieszenia; demontaż i montaż takich szafek musi przebiegać bez konieczności demontowania pozostałych elementów stanowiska laboratoryjnego.

- Głębokość korpusów szafek podwieszanych, minimum 510 mm; prześwit pomiędzy dnem szafki, a podłożem nie mniejszy niż 150 mm i nie większy niż 180 mm.

- Uchwyty szafek monolityczne, z pręta ze stali nierdzewnej, długości około 2/3 szerokości szafki, montowane poziomo; zawiasy zabezpieczone przed korozją galwanicznie; prowadnice szuflad rolkowe - zabezpieczone farbą proszkową.

- Korpus szafki samonośny, umożliwiający zastosowanie jej jako szafki podwieszanej, przejezdnej lub stojącej, wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit (szafki zlewozmywakowe - otwór w suficie na miskę zlewozmywakową).

- Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki.

- Wysokiej jakości zawiasy i prowadnice do szuflad z funkcją samodomykania.

- Szafki laminowane montowane w miejscach wskazanych w specyfikacji asortymentowej.

- Korpus szafek laminowanych wykonany z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie laminowanej; plecy szafki mogą być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 12 mm.

- Fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18 mm, pokrytej obustronnie laminatem. Fronty, szuflady szaf i szafek laminowanych powinny być dostępne w przynajmniej 5 różnych kolorach (proszę podać nr strony w ofercie ......). Kolor zostaje wybrany przez zamawiającego w momencie podpisywania umowy.

- Pionowe krawędzie frontów szuflad i drzwi szafek zaokrąglone (wykonane w technologii postforming – ćwierćwałek) lub zabezpieczone doklejką PCV, poziome zaś zabezpieczone doklejką z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm, w kolorze frontu.

- Widoczne krawędzie cięcia płyt korpusów szafek (krawędzie czołowe) zabezpieczone doklejką z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm, pozostałe krawędzie cięcia płyt korpusu, półek i szuflad  zabezpieczone doklejką z PCV o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm, w kolorze korpusu.

- Wyposażenie stołów przyściennych i wyspowych:

- W stołach przyściennych i wyspowych należy zastosować przystawki samodzielnie stojące na podłożu (według specyfikacji asortymentowej),  wyposażone w co najmniej dwie półki z każdej strony, z której znajduje się blat roboczy. Parametry techniczne przystawek (opisane poniżej) muszą znajdować potwierdzenie w załączonych do oferty katalogach oraz szczegółowych fotografiach i dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcji obsługi.

- Przystawki wyspowe i przyścienne o konstrukcji samodzielnie stojącej na podłożu (nie na blacie lub stelażu stołu), wykonane z blach i kształtowników (profili) metalowych malowanych proszkowo farbami epoksydowymi. Każda przystawka musi mieć możliwość wykorzystania jej jako przystawki przyściennej lub wyspowej.

- Przystawki metalowe - wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych i polipropylenu, wszystkie elementy metalowe (z wyjątkiem śrub, nitów, itp.) pokryte powłoka epoksydową.

- Przystawki muszą posiadać niezależny od stołów system poziomowania względem podłoża (własne nóżki poziomowane).

- Wysokość przystawek  minimum 1800 mm, głębokość min. 150 mm, szerokość według specyfikacji asortymentowej.

- Profil konstrukcyjny czołowy przystawki z prowadnicami - do wsuwania profilu do zawieszania półek, paneli instalacyjnych i osłon – aluminiowy i malowany epoksydowo.

- Profil mocujący półki umieszczony w czołowym profilu konstrukcyjnym przystawek, malowany epoksydowo (służący do zawieszania na przystawkach półek i innego wyposażenia), stalowy i wymienny.

- Boki przystawek (kolumny) wykonane w formie kolumn, zabudowane obustronnie na całej wysokości wsuwanymi od góry osłonami stalowymi (montowane bez użycia śrub – łatwe w montażu i demontażu przez użytkownika), w których osadzany jest osprzęt elektryczny (osłony pełnią wtedy funkcję paneli instalacyjnych) taki jak: gniazda, wyłączniki i zabezpieczenia przeciwporażeniowe. Stalowe osłony - panele instalacyjne w pionowych kolumnach przystawek muszą być montowane w sposób umożliwiający zmianę wyposażenia kolumny poprzez wymianę lub dodanie paneli (np. zwiększenie liczby gniazd elektrycznych, montaż dodatkowych wyłączników, montaż gniazd elektrycznych od zewnętrznej strony kolumny, itp.) bez potrzeby demontażu całego zestawu laboratoryjnego (dopuszcza się tylko zdejmowanie półek).

- Stalowe osłony - panele instalacyjne w pionowych kolumnach przystawek muszą wykonane z blachy stalowej malowanej epoksydowo, sklasyfikowanej co najmniej jako prawie niezapalna - klasy A2  według normy EN 13501-1:2007, należy to potwierdzić dołączonym do oferty stosownym dokumentem (proszę podać nr strony w ofercie ......) w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium.

- Przystawki muszą posiadać zabezpieczenie przeciwporażeniowe (wyłącznik nadprądowy) i połączenia wyrównawcze zgodne z obowiązująca Polską Normą.

- Kolumny przystawek muszą umożliwiać wprowadzenie od góry dodatkowych przewodów instalacyjnych (np. elektrycznych lub komputerowych) lub rur instalacyjnych (np. dostarczających wodę destylowaną, wodę chłodzącą, gazy, itp.).

- Osprzęt elektryczny montowany od wewnętrznej strony boków przystawek, w stalowych panelach instalacyjnych. Osprzęt elektryczny nie może odstawać od powierzchni panelu więcej niż 5,5 cm. W przypadku przystawek bez mediów muszą one umożliwiać zainstalowanie w przyszłości paneli instalacyjnych z osprzętem elektrycznym (w miejsce osłon – ślepych paneli). Boki przystawek nie mogą posiadać w swych kolumnach wystających elementów złącznych (to znaczy śrub, wkrętów, nitów itp.), nie dotyczy to łączników do stelaży i mocowania blaciku przystawki, jeżeli są umieszczone poniżej blatu i od wewnętrznej strony.

- Otwory w osłonach kolumn przystawek, przez które przechodzą przewody elektryczne, muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby zabezpieczyć przewody przed uszkodzeniem (przetarciem). Kolumny przystawek zamknięte od góry.

- Element łączący dwie kolumny przystawki na wysokości blatu roboczego – blacik musi być niezależny od blatu roboczego stołu i musi być usytuowany na wysokości blatu roboczego.

- Możliwość powieszenia na przystawkach (także w przyszłości) półek, szafek wiszących o różnych rozmiarach, ociekaczy oraz wieszaków laboratoryjnych. Kolumny przystawek połączone w sposób umożliwiający w przyszłości zawieszanie szafek.

- Półki na przystawkach zawieszone na profilach czołowych kolumn przystawek w sposób umożliwiający zmianę wysokości ich zawieszenia przez użytkownika co 5-20 cm w zakresie od poziomu blatu roboczego do wysokości przystawki – po dwie półki z każdej strony przystawki wyspowej oraz dwie półki na przystawce przyściennej. Półki muszą zapewniać całkowitą stabilność.

- Każda półka  zawieszona na dwóch wspornikach stalowych, połączonych stalową belką podpierającą półkę, belka musi posiadać przygotowane zabezpieczone przed korozją miejsca do przykręcenia oświetlenia.

- Boczne krawędzie półek muszą licować z płaszczyzną zewnętrzną kolumny przystawki. Boczne płaszczyzny wsporników półek muszą licować z płaszczyzną wewnętrzna i zewnętrzną kolumny przystawki z dokładnością +/- 3 mm.

- Półki wykonane ze szkła bezpiecznego w środowisku laboratoryjnym– według specyfikacji asortymentowej; półki podparte stalowymi wspornikami i podłużną belką stalową umożliwiającą przykręcenie oświetlenia.

- Oświetlenie energooszczędne blatu roboczego, zapewniające min. 200 lux; nie dopuszcza się urządzeń stojących na blacie.

- Nadstawki do stołów przyściennych – powinny być ramą metalową, malowaną proszkowo farbami, do zawieszenia na ścianie, gdzie jej elementy pionowe służą do zawieszenia minimum dwóch półek wykonanych ze szkła bezpiecznego, (jak w przystawkach), zaś elementy poziome powinny umożliwiać zawieszanie szafek lub ociekaczy. Półki muszą zapewnić całkowitą stabilność.

- Ociekacze do szkła laboratoryjnego (zawieszane nad stanowiskami zlewozmywakowymi) wykonane z drutu stalowego powlekanego powłoką chemoodporną, z tacką ociekową ze stali odpornej na korozję – według specyfikacji asortymentowej.

- Dygestorium metalowe przeszklone

- Konstrukcja dygestorium i wszystkie elementy osłonowe muszą być wykonane ze stali pokrytej chemoodporną farbą epoksydową (atest higieniczny dołączyć do oferty- proszę podać nr strony w ofercie ......).

- Dygestorium wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych.

- Blat z ceramiki laboratoryjnej musi być z uniesionym obrzeżem.

- Tylna ściana, sufit, plecy dygestorium, komora odciągania oparów (podwójna tylna ściana), szafka pod blatem oraz elementy osłonowe i konstrukcyjne, wykonane ze stali malowanej farbami epoksydowymi.

- Boczne ścianki komory wyciągowej przeszklone na całej powierzchni (od blatu do sufitu i od ściany tylnej do prowadnicy szyby przedniej) szkłem bezpiecznym w warunkach laboratoryjnych.

- Przednia szyba podnoszona w pionie umożliwiająca pełen dostęp do przestrzeni roboczej

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa przednia szyba unoszona za pomocą dwóch niezależnych przeciwciężarów

- Oprawa szyb bocznych, ramka szyby przedniej oraz osłona prowadnic szyby przedniej wykonana ze stali odpornej na korozję

- W tylnej ścianie min. dwie szczeliny (na całej szerokości tylnej ściany) do odciągania oparów: jedna zlokalizowana tuż nad blatem, druga w górnej części wyciągu

- Instalacja elektryczna z wyłącznikiem głównym, wyłącznikiem oświetlenia i minimum 2 gniazdkami 230V oraz zabezpieczeniem nadprądowym i oświetleniem sufitowym komory roboczej.

- Zawory, wyłączniki, gniazda elektryczne umieszczone na panelu pomiędzy szafką i płytą roboczą

- Oświetlenie zainstalowane w suficie komory roboczej, odizolowane od komory roboczej

- W podstawie dygestorium szafka nie szersza niż 120 cm wykonana w całości z malowanej proszkowo farbami epoksydowymi blachy stalowej, ze względu na bezpieczeństwo pożarowe musi być sklasyfikowana co najmniej jako prawie niezapalna - klasy A2  według normy EN 13501-1:2007, należy to potwierdzić dołączonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium (proszę podać nr strony w ofercie ......), uchwyty ze stali nierdzewnej. Drzwiczki szafki podwójne, spawane, wytłumione i usztywnione niepalnym wypełnieniem

- Dopuszczalne obciążenie płyty roboczej nie mniejsze niż 3,5 kPa

- Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x gł. x wys.): 120 x 75 x 213 cm +/- 5%

- Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż (szer. x gł. x wys.): 118 x 58 x 110 cm +/- 5%

- Parametry wymagane dla dygestorium muszą znajdować potwierdzenie w dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcji obsługi oraz katalogu ze szczegółowymi zdjęciami (jeżeli nie ma zdjęć w katalogu, należy je dodatkowo załączyć), dołączonymi do oferty

- Dygestorium musi być zgodne z Polską Normą PN IEC 60364-4-41, a w szczególności posiadające zabezpieczenia przed porażeniem w wyniku dotyku bezpośredniego

- Dygestorium, musi posiadać deklarację zgodności CE (zgonie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności – dołączyć do oferty (proszę podać nr strony w ofercie ......).

- Komora do PCR

- Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza do PCR

- Filtr HEPA o skuteczności 99,999% dla cząsteczek  ≥ 0,3um.

- Szerokość zewnętrzna maksymalnie do 1400 mm

- Głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 630 mm

- Szerokość robocza nie mniejsza jak 1100 mm

- Głębokość zewnętrzna nie większa niż 800 mm

- Wysokość wewnętrzna komory nie mniejsza niż 630 mm

- Boki komory bezpieczne, pełne, malowane farbami epoksydowymi lub przeszklone.

- Blat roboczy ze stali nierdzewnej, niedzielony. Otwory umiejscowione poza przestrzenią roboczą na ścianach tylnej i bocznych tuż nad blatem. Wnętrze obszaru pracy – malowane nieodblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi

- Szyba frontowa musi być ustawiona pionowo w stosunku do blatu roboczego i nie przepuszczalna dla promieniowania UV.

- Panel sterowniczy umieszczony na frontowej części komory kontrolujący wszystkie funkcje komory. Wszystkie funkcje komory uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków

- Oświetlenie obszaru pracy-  intensywność:  co najmniej 800 lux

- Zainstalowana lampa UV w panelu zamykającym przestrzeń roboczą.

- 2 gniazda elektryczne umieszczone na tylniej ścianie komory, zasilanie 230V/50Hz.

- Wymagana jest dokumentacja producenta (oryginalny folder oraz instrukcja obsługi) potwierdzająca obecność posiadanych funkcji urządzenia – dopuszcza się w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Poziom głośności nie większy niż 55dB

- Komora z własną podstawą

- Masa komory do 200 kg

- Upoważnienie producenta dla Wykonawcy do dystrybucji i serwisowania (autoryzacja) oferowanego sprzętu na terenie Polski – dołączyć do oferty (proszę podać nr strony w ofercie ......).

- Komora musi posiadać deklaracje zgodności CE - kopię dokumentu dołączyć do oferty (proszę podać nr strony w ofercie ......).

- Wytwornica lodu

- Wytwarzanie min. 70 kg płatków dziennie

- Wbudowany zbiornik o pojemności min. 25 l.

- Elektroniczne sterowanie z funkcjami samo diagnostycznymi z zewnętrzną sygnalizacją alarmową

- System monitorowania ciśnienia wody

- Elementy zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z wysokogatunkowej stali

- Czynnik chłodzący wolny od azotu

- Wymiary maksymalne (szer. x gł. x wys.) mm: 535 x 630 x 820

- Regały laboratoryjne magazynowe :

- Wymiary i ilość półek zgodnie ze specyfikacją asortymentową

- Regały malowane proszkowo farbami poliestrowymi

- Regały z blachy o grubości od 0,80 do 2,00 mm, na stopkach

- Regały wyposażone w półki z regulacją wysokości

- Nośność półki przy równomiernym rozłożeniu towaru na tej półce wynosi do 70-90 kg.

- Krzesło laboratoryjne PU z podnóżkiem:

- Krzesło z oparciem na amortyzatorze gazowym przeznaczone do pracy przy stołach o wysokości 90 cm

- Siedzisko i oparcie wykonane z antypoślizgowej pianki poliuretanowej

- Podstawa pięcioramienna chromowana - średnica 630-640 mm,

- W podstawie kółka do powierzchni twardych,

- Podnóżek – okrąg o średnicy  42 +/- 5 cm wykonany z rury stalowej chromowanej o średnicy min. 20 mm

- Regulacja wysokości podnóżka w zakresie minimum 30 cm,

- Wspornik oparcia wykonany z pręta stalowego okrągłego, chromowany, bez osłony,

- Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie co najmniej 550 – 700mm. Wymiary siedziska:  szerokość 440-470 mm, głębokość regulowana w zakresie 440 – 470  mm,

- W celu potwierdzenia parametrów oferowanych krzeseł do oferty należy dołączyć:

- atest higieniczny na piankę poliuretanową dopuszczający ją do wykorzystania w produkcji mebli, dla oferowanych krzeseł laboratoryjnych.

- rysunek poglądowy krzesła laboratoryjnego pozwalający na potwierdzenie podstawowych wymiarów przedmiotu zamówienia.

- zdjęcie kolorowe krzesła laboratoryjnego, dopuszczalny jest komputerowy wydruk zdjęcia w kolorze.

Lista wyposażenia (specyfikacja asortymentowa)

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Ilość | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pomieszczenie C-318 |  |  |  |
| 1 | Wytwornica do lodu. Urządzenie wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej z wbudowanym automatycznym czujnikiem wypełnienia (zabezpieczenie przed przepełnieniem pojemnika). | 1 | TAK |  |
| 2 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm | 2 | TAK |  |
| 3 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x600x860 mm | 2 | TAK |  |
| 4 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm | 1 | TAK |  |
| 5 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm | 1 | TAK |  |
| 6 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 1200x600 mm, z ceramiki, z obrzeżem prostym | 1 | TAK |  |
| 7 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 1300x600 mm, z ceramiki, z obrzeżem prostym | 1 | TAK |  |
| 8 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 1800x750 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | 1 | TAK |  |
| 9 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z ceramiki, z obrzeżem prostym | 1 | TAK |  |
| 10 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 600x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x380x250 mm - kamionka w płycie ceramicznej, z baterią, z obrzeżem podwyższonym | 1 | TAK |  |
| 11 | Szafka „600” bez blatu, bez szuflad, podwieszana, laminowana z uchwytem | 1 | TAK |  |
| 12 | Szafka „600” zlewozmywakowa, podwieszana, laminowana, z uchwytem | 1 | TAK |  |
| 13 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana z uchwytami | 1 | TAK |  |
| 14 | Ociekacz kpl. 600mm | 1 | TAK |  |
| 15 | Nadstawka ścienna kpl. 600mm | 1 | TAK |  |
| 16 | Regał na butelki o gabarytach 1500x350x1000 +/- 5 % mm - laminowany | 1 | TAK |  |
| 17 | Krzesło laboratoryjne PU z podnóżkiem | 1 | TAK |  |
|  | Pomieszczenie C-312 |  |  |  |
| 18 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x600x860 mm, | 1 | TAK |  |
| 19 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 1200x600 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 1 | TAK |  |
| 20 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana z uchwytami | 2 | TAK |  |
| 21 | Regał o gabarytach 750x600x2000 mm | 1 | TAK |  |
| 22 | Regał o gabarytach 750x500x2000 mm | 1 | TAK |  |
|  | Pomieszczenie C-333 |  |  |  |
| 23 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm, | 1 | TAK |  |
| 24 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm, | 3 | TAK |  |
| 25 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x600x860 mm | 5 | TAK |  |
| 23 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 600x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x380x250 mm - kamionka w płycie ceramicznej, z baterią, z obrzeżem podwyższonym | 1 | TAK |  |
| 26 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z ceramiki, z obrzeżem prostym | 3 | TAK |  |
| 27 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 1200x600 mm, z ceramiki, z obrzeżem prostym | 5 | TAK |  |
| 28 | Szafka „600” zlewozmywakowa, podwieszana, laminowana, z uchwytem | 1 | TAK |  |
| 29 | Szafka „600” bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana z uchwytem | 8 | TAK |  |
| 30 | Nadstawka ścienna kpl. 1200mm | 3 | TAK |  |
| 31 | Nadstawka ścienna kpl. 600mm | 1 | TAK |  |
| 32 | Przystawka wyspowa o szerokości 1200 mm, bez kranów, 3 gniazda 230 V w wymiennych. panelach | 3 | TAK |  |
| 33 | Półka kpl. ze szkła bezpiecznego wyspowa 1200x275 mm | 10 | TAK |  |
| 34 | Półka kpl. ze szkła bezpiecznego do nadstawki 1200 mm | 6 | TAK |  |
| 35 | Ociekacz kpl. 600mm | 1 | TAK |  |
| 36 | Oświetlenie kpl. | 5 | TAK |  |
| 37 | Krzesło laboratoryjne PU z podnóżkiem chromowanym | 6 | TAK |  |
|  | Pomieszczenie C-313 |  |  |  |
| 38 | Dygestorium metalowe (dygestorium przeszklone - 1200 mm), z płytą z konglomeratu kwarcowo-granitowego (wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych), | 1 | TAK |  |
| 39 | Dygestorium metalowe (dygestorium przeszklone - 1200 mm), z płytą ceramiczną (wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych). | 2 | TAK |  |
| 40 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm, | 3 | TAK |  |
| 41 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm, | 1 | TAK |  |
| 42 | Stół aparaturowy - stelaż A - kształtny o gabarytach 750x750x750 mm, (Bez półki) | 1 | TAK |  |
| 43 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 750x750 mm, z płyty laminowanej | 1 | TAK |  |
| 44 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z ceramiki, z obrzeżem prostym | 2 | TAK |  |
| 45 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z ceramiki, z obrzeżem prostym, otwór na gaz | 1 | TAK |  |
| 46 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 600x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x380x250 mm - kamionka w płycie ceramicznej, z baterią, z obrzeżem podwyższonym | 1 | TAK |  |
| 47 | Szafka „600” zlewozmywakowa, podwieszana, laminowana, z uchwytem | 1 | TAK |  |
| 48 | Szafka „600” bez blatu z pięcioma szufladami, podwieszana, laminowana, z uchwytami | 1 | TAK |  |
| 49 | Szafka „600” bez blatu z jedną szufladą, podwieszana, laminowana, z uchwytami | 2 | TAK |  |
| 50 | Osłona boczna do stołu 150x736 mm | 1 | TAK |  |
| 51 | Nadstawka ścienna kpl. 1200mm | 3 | TAK |  |
| 52 | Nadstawka ścienna kpl. 600mm | 1 | TAK |  |
| 53 | Półka kpl. ze szkła bezpiecznego do nadstawki 1200x275 mm | 6 | TAK |  |
| 54 | Ociekacz kpl. 600mm | 1 | TAK |  |
| 55 | Krzesło laboratoryjne PU z podnóżkiem chromowanym | 3 | TAK |  |
|  | Pomieszczenie C-314 |  |  |  |
| 56 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm | 1 | TAK |  |
| 57 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm | 3 | TAK |  |
| 58 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z ceramiki, z obrzeżem prostym | 3 | TAK |  |
| 59 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 600x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x380x250 mm - kamionka w płycie ceramicznej, z baterią, z obrzeżem podwyższonym | 1 | TAK |  |
| 60 | Szafka „600” bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana, z uchwytami | 3 | TAK |  |
| 61 | Szafka „600” zlewozmywakowa, podwieszana, laminowana, z uchwytem | 1 | TAK |  |
| 62 | Nadstawka ścienna kpl. 600mm | 1 | TAK |  |
| 63 | Nadstawka ścienna kpl. 1200mm | 3 | TAK |  |
| 64 | Półka kpl. ze szkła bezpiecznego do nadstawki 1200x275 mm | 6 | TAK |  |
| 65 | Ociekacz kpl. 600mm | 1 | TAK |  |
| 66 | Krzesło laboratoryjne PU z podnóżkiem chromowanym | 3 | TAK |  |
|  | Pomieszczenie hodowli komórkowych |  |  |  |
| 67 | Stelaż do piętrowania posiadanych czterech inkubatorów CO2; możliwość spiętrowania modelu Binder CB 210 z Nuaire US Autoflow 4950 oraz modelu Thermo Scientific 370 z Forma Scientific 3111. | 2 | TAK |  |
| 68 | Szafa laboratoryjna. Korpus wykonany z blachy; drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła przestawne o co najmniej 25mm; uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w dwóch punktach; kółka zamontowane do szafy umożliwiające łatwe przemieszczanie. Wymiary: wys. 1800 x szer. 1200 x gł. 435 mm (+/- 5%). | 1 | TAK |  |
|  | Pomieszczenie C-334 |  |  |  |
| 69 | Komora z pionowym laminarnym przepływem powietrza I klasy bezpieczeństwa do pracowni PCR o szerokości komory roboczej 1195 mm(+/- 20mm), z podstawą | 1 | TAK |  |
| 70 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm | 1 | TAK |  |
| 71 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x600x860 mm | 6 | TAK |  |
| 72 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm | 2 | TAK |  |
| 73 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm | 4 | TAK |  |
| 74 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 900x600 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 2 | TAK |  |
| 75 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 1200x600 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym | 10 | TAK |  |
| 76 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 600x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x380x250 mm - kamionka w płycie ceramicznej, z baterią, z obrzeżem podwyższonym | 1 | TAK |  |
| 77 | Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana, z uchwytami | 7 | TAK |  |
| 78 | Szafka 600 bez blatu, z 4 szufladami, podwieszana, laminowana, z uchwytami | 3 | TAK |  |
| 79 | Szafka 300 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana, z uchwytami | 2 | TAK |  |
| 80 | Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, laminowana, z uchwytem | 1 | TAK |  |
| 81 | Szafa laboratoryjna. Korpus wykonany z blachy; drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne. Wym. 1800x800x435 mm +/- 5%. | 1 | TAK |  |
| 82 | Przystawka przyścienna o szerokości 1200 mm, bez kranów, 3 gniazda 230 V w wymiennych panelach | 6 | TAK |  |
| 83 | Półka kpl. ze szkła bezpiecznego przyścienna 1200x275 mm | 12 | TAK |  |
| 84 | Przystawka wyspowa o szerokości 1200 mm, bez kranów, 3 gniazda 230 V w wymiennych panelach | 2 | TAK |  |
| 85 | Półka kpl. ze szkła bezpiecznego wyspowa 1200x275 mm | 8 | TAK |  |
| 86 | Przystawka wyspowa o szerokości 900 mm, bez kranów, 3 gniazda 230 V w wymiennych panelach | 1 | TAK |  |
| 87 | Półka kpl. ze szkła bezpiecznego wyspowa 900x275 | 4 | TAK |  |
| 88 | Nadstawka ścienna kpl. 600mm | 1 | TAK |  |
| 90 | Ociekacz kpl. 600mm | 1 | TAK |  |
| 91 | Krzesło laboratoryjne PU z podnóżkiem chromowanym | 8 | TAK |  |
| 92 | Oświetlenie kpl. | 12 | TAK |  |
|  | Pomieszczenie C-335 |  |  |  |
| 93 | Dygestorium metalowe z komorą ceramiczną i płytą ceramiczną, o gabarytach zewnętrznych 1500x950x2400 mm. Z mediami, których pokrętła są umieszczone w panelach z boku komory roboczej dygestorium i są dostępne z przodu dygestorium: 2x woda, 4 gniazda 230V, sygnalizator przepływu powietrza, bez wyłącznika różnicowo-prądowego. W dolnej części szafki metalowe. | 1 | TAK |  |
| 94 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 600x750x860 mm | 1 | TAK |  |
| 95 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x750x860 mm | 1 | TAK |  |
| 96 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm | 1 | TAK |  |
| 97 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1500x600x730 mm | 1 | TAK |  |
| 98 | Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x600x730 mm | 1 | TAK |  |
| 99 | Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 600x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 470x380x250 mm - kamionka w płycie ceramicznej, z baterią, z obrzeżem podwyższonym | 1 | TAK |  |
| 100 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 900x750 mm, z ceramiki, z obrzeżem prostym | 1 | TAK |  |
| 101 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 1200x750mm, z ceramiki, z obrzeżem prostym | 1 | TAK |  |
| 102 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 1680x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | 1 | TAK |  |
| 103 | Blat do stołu roboczego o gabarytach 900x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym | 1 | TAK |  |
| 104 | Nadstawka ścienna kpl. 1200mm | 3 | TAK |  |
| 105 | Nadstawka ścienna kpl. 600mm | 1 | TAK |  |
| 106 | Przystawka przyścienna o szerokości 1200 mm, bez kranów, 3 gniazda 230 V | 1 | TAK |  |
| 107 | Przystawka przyścienna o szerokości 900 mm, bez kranów, 3 gniazda 230 V. | 1 | TAK |  |
| 108 | Półka kpl. ze szkła bezpiecznego przyścienna 1200x275 | 1 | TAK |  |
| 109 | Półka kpl. ze szkła bezpiecznego przyścienna 900x275 | 1 | TAK |  |
| 110 | Półka kpl. laminowana do nadstawki 1200x275 | 4 | TAK |  |
| 111 | Półka na klawiaturę | 1 | TAK |  |
| 112 | Ociekacz kpl. 600mm | 1 | TAK |  |
| 113 | Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, laminowana, z uchwytem | 1 | TAK |  |
| 114 | Szafka 300 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, laminowana, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki | 1 | TAK |  |
| 115 | Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, laminowana - lewa,, z zamkiem | 1 | TAK |  |
| 116 | Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, laminowana | 1 | TAK |  |
| 117 | Szafka 600 wisząca, laminowana, przeszklona - lewa | 1 | TAK |  |
| 118 | Szafka 600 wisząca, laminowana, przeszklona - prawa | 1 | TAK |  |
| 119 | Szafka 400 bez blatu, z 4 szufladami, stojąca, laminowana - niska, podparta 4 metalowymi nóżkami z możliwością regulacji wysokości | 1 | TAK |  |
| 120 | Oświetlenie kpl. | 2 | TAK |  |
| 121 | Krzesło laboratoryjne PU z podnóżkiem chromowanym | 3 | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)