............................................... 						Załącznik nr 2.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Kriostat szt. 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, | Proszę podać |  |
| 2. | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3. | Kriostat wyposażony w dwa układy kontroli temperatury: na uchwycie obiektu oraz w komorze | TAK |  |
| 4. | Układ chłodzenia komory kriostatu z regulacja temperatury w zakresie od 0C do min. -35C | TAK |  |
| 5. | Niezależne chłodzenie preparatów, temperatura regulowana w zakresie od 10°C do -50°C | TAK |  |
| 6. | Układ chłodzenia w komorze kriostatu zapewniający osadzenie w gniazdach min. 12 stolików preparatowych. Dodatkowy układ szybkiego zamrażania min. 4 ze stolików preparatowych z temperaturą mrożenia -60C. | #### TAK |  |
| 7. | Automatyczny system rozmrażania | #### TAK | , |
| 8. | Sterowanie elektroniczne przy pomocy klawiszy umieszczonych na obudowie | #### TAK |  |
| 9. | Tryb gotowości (tzw. „stand by”) i energooszczędny tryb oczekiwania (tzw. tryb „sleep”) | #### TAK |  |
| 10. | Podgrzewane okienko zamykające dostęp do komory | #### TAK |  |
| 11. | Możliwość składowania preparatów wewnątrz komory | #### TAK |  |
| 12. | Maksymalny rozmiar ciętego preparatu co najmniej 70 x 50 mm | TAK |  |
| 13. | Mikrotom obrotowy | #### TAK |  |
| 14. | Możliwość „cięcia dokładnego” w zakresie min. od 1 m do 100 m. „Cięcie dokładne” nastawiane w zakresie: - od 1 μm do 10 μm z krokiem co 1 μm, - od 10 μm do 20 μm z krokiem co min. 2 μm, - od 20 μm do 100 μm z krokiem co min. 5 μm. „Trymowanie” nastawiane w zakresie min. 5 m do 500 m, nastawiane: - od 5 m do 10 μm z krokiem co min. 5 μm, - od 10 μm do 100 μm z krokiem co min. 10 μm, - od 100 μm do 200 μm z krokiem co min. 20 μm, - od 200 μm do 500 μm z krokiem co min. 50 μm. | #### TAK |  |
| 15. | Możliwość obrotu preparatu o 360 st. wokół osi „Z” | #### TAK |  |
| 16. | Możliwość orientacji preparatu w dwóch osiach oraz ustawiania kąta pochylenia noża | #### TAK |  |
| 17. | System zbliżania narzędzia tnącego do powierzchni preparatu | #### TAK |  |
| 18. | Cięcie ręczne z możliwością blokowania koła zamachowego. Zakres cięcia pionowego min. 60 mm | #### TAK |  |
| 19. | Sygnalizacja pozycji końcowej i automatycznego wyłączenia | #### TAK |  |
| 20. | Wyświetlanie aktualnej temperatury, czasu i grubości skrawków, licznik skrawków | TAK |  |
| 21. | Min. 3 stoliki mrożeniowe | TAK |  |
| 22. | Min. 100 ml płynu do zamrażania preparatów | TAK |  |
| 23. | Uchwyt do nożyków jednorazowych | TAK |  |
| 24. | Opakowanie nożyków jednorazowych (min. 50 szt. nożyków) | TAK |  |
| 27. | ### Instruktażu personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu dla min. 3 osób | TAK |  |
| 29 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)