................................................					Załącznik nr 3.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Wirówka z chłodzeniem sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, | proszę podać |  |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Wirówka z chłodzeniem | TAK |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne maksymalne (szer. x gł x wys.) 680x430x420mm | TAK |  |
| 5 | Maksymalna pojemność 1000 ml | TAK |  |
| 6 | Zakres obrotów 100 -18 000 rpm | TAK |  |
| 7 | Maks. przyspieszenie nie mniejsze niż 30065 x g | TAK |  |
| 8 | Regulacja obrotów co 100 rpm | TAK |  |
| 9 | Zakres regulacji temperatury: - 20° - +40 °C | TAK |  |
| 10 | Możliwość wirowania co najmniej: - 24 probówek 2 ml w wirniku kątowym o obrotach nie mniejszych niż 18 000 rpm - 6 probówek 50 ml i 6 probówek 15 ml w wirniku kątowym o obrotach nie mniejszych niż 10 000 rpm. | TAK |  |
| 11 | Możliwość programowania parametrów wirowania: minimum 80 programów w pamięci | TAK |  |
| 12 | Ustawianie czasu w sekundach lub minutach od startu lub od osiągnięcia wymaganych obrotów | TAK |  |
| 13 | Po 10 charakterystyk rozpędzania i hamowania | TAK |  |
| 14 | Automatyczne przeliczanie rpm na RCF i odwrotnie | TAK |  |
| 15 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  |
| 16 | Możliwość pracy w trybie short | TAK |  |
| 17 | Magnetyczna identyfikacja wirników | TAK |  |
| 18 | System identyfikacji błędów: -niewyważenia, -niewłaściwie wybranego rotora, -przerwania realizacji zadanego programu | TAK |  |
| 19 | Sygnalizacja awarii układu zasilania | TAK |  |
| 20 | Automatyczne otwieranie pokrywy | TAK |  |
| 21 | Zabezpieczenie przed: - otwieraniem pokrywy podczas wirowania - uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie | TAK |  |
| 22 | Możliwość rejestracji parametrów pracy za pośrednictwem PC lub przez drukarkę | TAK |  |
| 23 | Wirnik kątowy 6x50 ml probówki Falcon | TAK |  |
| 24 | 6 wkładek redukcyjnych do 15 ml probówek | TAK |  |
| 25 | Wirnik kątowy 24x2,2/1,5 ml do probówek Ependorff | TAK |  |
| 26 | Certyfikat CE – dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 27 | Instruktaż dla min. 3 osób | TAK |  |
| 28 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)