..................................................					Załącznik nr 3.3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Łaźnia wodna z wytrząsaniem sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, | proszę podać |  |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Łaźnia wodna z wytrząsaniem | TAK |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne (z pokrywą) nie większe niż dł. x szer. x wys. 580 x 440 x 240 mm Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż dł. x szer. x wys. 350 x 290 x 140mm | TAK |  |
| 5 | Pojemność komory roboczej minimum 14 l | TAK |  |
| 6 | Zakres regulacji temperatury od +100C do +950C + punkt wrzenia | TAK |  |
| 7 | Dokładność odczytu temperatury 0,10C | TAK |  |
| 8 | Wahania temperatury komory roboczej maks.+/-0,250C | TAK |  |
| 9 | Pokrywa wypukła | TAK |  |
| 10 | - Programator czasowy umożliwiający programowanie czasu pracy urządzenia oraz umożliwiający programowanie opóźnienia czasu załączenia cyklu roboczego urządzenia. | TAK |  |
| 11 | - Nastawny czas pracy: od 1 min – 999godzin | TAK |  |
| 12 | Wyświetlacz temperatury LED | TAK |  |
| 13 | Cyfrowy – programowalny ogranicznik temperatury który: - w przypadku przekroczenia rozłącza grzanie, po uzyskaniu bezpiecznej temperatury załącza, wraca do trybu roboczego, nie przerywa procesu -w przypadku przekroczenia rozłącza grzanie i wymaga skasowania alarmu w pamięci urządzenia | TAK |  |
| 14 | Podwójny układ sensorów temp. | TAK |  |
| 15 | Sygnał dźwiękowy ewentualnych alarmów oraz zakończenia pracy urządzenia | TAK |  |
| 16 | Alarm zbyt niskiego poziomu wody | TAK |  |
| 17 | Całość wykonana ze stali nierdzewnej - wnętrze i obudowa zewnętrzna | TAK |  |
| 18 | Elementy grzewcze równomiernie rozłożone w dnie i w bocznych ścianach łaźni komory łaźni | TAK |  |
| 19 | Zamontowana wytrząsarka, o ruchu posuwisto zwrotnym, płynnej regulacji częstotliwości wytrząsania w zakresie 10 - 150/min o amplitudzie przynajmniej 15 mm. System umożliwiający demontaż wytrząsarki. | TAK |  |
| 20 | Elementy wyposażenia wytrząsarki: - Płyta perforowana z uchwytami na kolby o pojemnościach w zakresie 200ml.i 500ml | TAK |  |
| 21 | Certyfikat ISO 9001 – dostarczony z ofertą | TAK Proszę dołączyć kserokopię, str. ........ |  |
| 22 | Certyfikat bezpieczeństwa CE – dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 23 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)