..................................................					Załącznik nr 4.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Waga precyzyjna z funkcją ważenia zwierząt laboratoryjnych sztuk 3

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, | proszę podać |  |
| 2 | zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Obciążenie maksymalne 2500g | TAK |  |
| 4 | Obciążenie min. 500mg | TAK |  |
| 5 | Dokładność odczytu 10mg | TAK |  |
| 6 | Zakres tary –2500g | TAK |  |
| 7 | Powtarzalność 0,01g | TAK |  |
| 8 | Liniowość +/-0,2g | TAK |  |
| 9 | Temp. pracy co najmniej +10oC - +40oC | TAK |  |
| 10 | Wymiar szalki 200x200mm +/-10% | TAK |  |
| 11 | Czas stabilizacji max. 1,5s | TAK |  |
| 12 | Funkcje wagi: liczenie sztuk, ważenie zwierząt, doważanie, odchyłki procentowe, statystyki, receptury, procedury GLP, ważenie podszalkowe, autotest, sensory podczerwieni | TAK |  |
| 13 | Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD min. 5,0” | TAK |  |
| 14 | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | TAK |  |
| 15 | Interfejs min: USB, RS232, Ethernet | TAK |  |
| 16 | Poziomiczka elektroniczna | TAK |  |
| 17 | Możliwości funkcjonalne poziomiczki elektronicznej: -funkcja alarm -graficzny wskaźnik poziomu -programowalne tolerancje | TAK |  |
| 18 | Czujnik podczerwieni | TAK |  |
| 19 | Mozliwości funkcjonalne czujnika podczerwieni -funkcja PRINT -funkcja TARA -regulacja czułości czujników | TAK |  |
| 20 | Aktualizacja oprogramowania | TAK |  |
| 21 | Eksport danych z ważenia | TAK |  |
| 22 | Eksport/import baz danych | TAK |  |
| 23 | Eksport/import ustawień wagi | TAK |  |
| 24 | Pokrowiec do wagi | TAK |  |
| 25 | Deklaracja Zgodności | TAK/ Proszę załączyć kserokopię str. ........ |  |
| 26 | Świadectwo legalizacji ważne min. 3 lata | TAK |  |
| 27 | Instruktaż dla min. 3 osób | TAK |  |
| 28 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)