..................................................					Załącznik nr 4.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Waga analityczna sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, | proszę podać |  |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Wymiary komory ważenia min. 200x170x220mm | TAK |  |
| 4 | Wyjmowane, przezroczyste ściany boczne i górna | TAK |  |
| 5 | Obciążenie maksymalne 82/220g | TAK |  |
| 6 | Obciążenie min. 1mg | TAK |  |
| 7 | Dokładność odczytu 0,01/0,1 mg | TAK |  |
| 8 | Zakres tary –220g | TAK |  |
| 9 | Średnica szalki min. 85mm | TAK |  |
| 10 | Temp. pracy co najmniej +10oC - +40oC | TAK |  |
| 11 | Powtarzalność 0,02/0,08mg | TAK |  |
| 12 | Liniowość +/-0,06/0,2mg | TAK |  |
| 13 | Niecentryczność +/- 0,2mg | TAK |  |
| 14 | Min. naważka (USP) max. 60mg | TAK |  |
| 15 | Min. naważka (U=1%, k=2) max. 4mg | TAK |  |
| 16 | Czas stabilizacji max. 5s | TAK |  |
| 17 | Interfejs min: USB, RS232, Ethernet | TAK |  |
| 18 | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | TAK |  |
| 19 | Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD min. 5,0” | TAK |  |
| 20 | Funkcje wagi: liczenie sztuk, dozowanie, ważenie zwierząt, wyznaczanie gęstości, doważanie, odchyłki procentowe, statystyki, receptury, procedury GLP, ważenie podszalkowe, sensory podczerwieni, autotest | TAK |  |
| 21 | Poziomiczka elektroniczna | TAK |  |
| 22 | Możliwości funkcjonalne poziomiczki elektronicznej: -funkcja alarm -graficzny wskaźnik poziomu -programowalne tolerancje | TAK |  |
| 23 | Czujnik podczerwieni | TAK |  |
| 24 | Mozliwości funkcjonalne czujnika podczerwieni -funkcja PRINT -funkcja TARA -regulacja czułości czujników | TAK |  |
| 25 | Aktualizacja oprogramowania | TAK |  |
| 26 | Eksport danych z ważenia | TAK |  |
| 27 | Eksport/import baz danych | TAK |  |
| 28 | Eksport/import ustawień wagi | TAK |  |
| 29 | Pokrowiec do wagi | TAK |  |
| 30 | Deklaracja Zgodności | TAK/ Proszę załączyć kserokopię str. ........ |  |
| 31 | Walidacja wagi (procedury, iQ, OQ, PQ) | TAK/ proszę przeprowadzić po montażu wagi |  |
| 32 | Świadectwo legalizacji ważne min. 3 lata | TAK |  |
| 33 | Szkolenie dla min. 3 osób | TAK |  |
| 35 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)