..................................................					Załącznik nr 5.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Mobilny system anestezji  myszy i szczurów mieszanką izofluranu z tlenem i podtlenkiem azotu do pomieszczenia Z-006 - sztuk 1.

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Nazwa producenta sprzętu, typ, model, # rok produkcji | Proszę podać |  |
| 2. | System zamontowany na mobilnej stacji roboczej o wymiarach maksymalnych w cm (szer. x gł. x wys.) 60x50x90. Po bokach stacji roboczej bezpieczne stanowiska na trzy standardowe butle gazowe o pojemności 10,0 l z zamontowanymi reduktorami: - standardowa butla gazowa na sprężony tlen o pojemności 10,0 l wyposażona w odpowiedni reduktor gazowy dwustopniowy - 1 szt. - standardowa butla gazowa na sprężony podtlenek azotu o pojemności 10,0 l wyposażona w odpowiedni reduktor gazowy dwustopniowy – 1 szt. - standardowa butla gazowa na sprężone powietrze o pojemności 10,0 l wyposażona w odpowiedni reduktor gazowy dwustopniowy – 1 szt. Stacja zaopatrzona w szafkę. Podstawa szafki tuż nad kółkami, góra szafki na takiej wysokości aby w przestrzeni między blatem a szafką zmieścił się scavenger (aktywny pochłaniacz gazów anestetycznych) z filtrem i jego oprzyrządowaniem opisany w punktach nr 10 - 13. Całość wykonana ze stali kwasoodpornej pokryta proszkowo farbą epoksydową koloru niebieskiego lub białego | TAK |  |
| 3. | System wyposażony w parownik na izofluran z zakresem regulacji stężenia min. 0,5-5 vol% | TAK |  |
| 4. | System wyposażony w dwa rotametry osobno dla podtlenku azotu i tlenu. | TAK |  |
| 5. | Zakres regulacji przepływu gazów min. 1 do 1000cm3 | TAK |  |
| 6. | Automatyczna kompensacja przepływu | TAK |  |
| 7. | Automatyczna kompensacja temperatury | TAK |  |
| 8. | Rotametry wraz z parownikiem izofluranu zamontowane na stabilnej podstawie o wymiarach z dokładnością +/- 1 cm ( szer.x głęb.x wys.) 40cm x 40cm x 15cm. W podstawę zamontowana szuflada. Całość ma znajdować się na blacie mobilnej stacji. | TAK |  |
| 9. | Giętkie przewody rurowe minimum 6,0 m dla każdego z gazów, - komplet szybkozłączek umożliwiający szybkie i łatwe podłączenie elementów zestawu, minimum 5 par końcówek. Szybkozłączki mają umożliwić szybkie przełączanie z instalacji naściennej na butle z gazami. Szybkozłączki systemu mobilnego i stacjonarnego (według Zał. 5.2 i 5.3) muszą być kompatybilne. | TAK |  |
| 10. | System wyposażony w aktywny pochłaniacz gazów anestetycznych (scavenger) wyposażony w pompę odsysającą gazy anestetyczne. | TAK |  |
| 11. | Filtr pochłaniacza powinien mieć możliwość pochłonięcia minimum 200 g izofluranu | TAK |  |
| 12 | Do pochłaniacza dołączone co najmniej 3 zapasowych filtrów pochłaniających minimum 200g izofluranu | TAK |  |
| 13. | Komplet giętkich przewodów rurowych do scvengera kompatybilnych z układem aparatu do znieczulenia pozwalających na podłączenie do jednostki dwóch znieczulanych zwierząt jednocześnie | TAK |  |
| 14. | Maski anestetyczne, silikonowe, po jednej dla myszy i szczurów, | TAK |  |
| 15. | Giętki przewód rurowy karbowany odprowadzający gazy ze scavengera do instalacji wentylacji o długości min. 6 m | TAK |  |
| 16. | Dostępność części zamiennych min. 5 lat | TAK |  |
| 17. | Instruktaż min. 3 godz. dla min. 3 osób | TAK |  |
| 18. | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2012 roku	……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)