..................................................					Załącznik nr 5.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Stacjonarny system do anestezji  wziewnej myszy i szczurów mieszanką izofluranu z tlenem i podtlenkiem azotu do pomieszczenia Z-006 -    sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Nazwa producenta sprzętu, typ, model, # rok produkcji | Proszę podać |  |
| 2. | System wyposażony w parownik na izofluran z zakresem regulacji stężenia min. 0,5-5 vol% | TAK |  |
| 3. | System wyposażony w dwa rotametry jeden przeznaczone dla podtlenku azotu drugi tlenu. | TAK |  |
| 4. | Zakres regulacji przepływu gazów min. 1 do 1000cm3 | TAK |  |
| 5. | Automatyczna kompensacja przepływu | TAK |  |
| 6. | Automatyczna kompensacja temperatury | TAK |  |
| 7. | Rotametry wraz z parownikiem izofluranu zamontowane na stabilnej podstawie o wymiarach z dokładnością +/- 1 cm ( szer.x głęb.x wys.) 40 x 40cm x 15cm. W podstawę zamontowana szuflada. | TAK |  |
| 8. | System wyposażony w dwie platformy – jedna z platform przystosowana do szczurów druga do myszy wraz z kompatybilnymi maskami wyposażone w oddzielny wlot i wylot gazów do anestezji, z uchwytami i zaciskami do unieruchomienia zwierzęcia. | TAK |  |
| 9. | Konstrukcja i materiał z której są wykonane platformy i maski musza pozwolić na umieszczenie jej wraz ze zwierzęciem w rezonansie magnetycznym | TAK |  |
| 10. | Do systemu dołączone dwie komory indukcyjne: 1,5-litrowa dla myszy oraz 4 litrowa dla szczurów | TAK |  |
| 11. | Komory indukcyjne wyposażone w zawory i odpowiednie przewody rurowe umożliwiające podłączenie zestawu do anestezji i scavengera | TAK |  |
| 12. | Do zestawu dołączony odpowiednio długi przewód doprowadzający gazy anestetyczne do aparatu MRI (minimum 10 m). Średnica przewodu odpowiednia dla gryzoni i wyspecyfikowanych masek | TAK |  |
| 13. | Fabrycznie nowy układ odprowadzania gazów anestetycznych z komory laminarnej typu BS60 Tecniplast do instalacji wyciągowej budynku nie zaburzający pracy tej komory wraz z montażem tego odprowadzenia do wskazanego otworu w kanale wentylacyjnym. | TAK |  |
| 14. | Do systemu musi być dołączony komplet przyłączy: - trójnik wyposażony w szybkozłączkę pasującą do naściennej instalacji doprowadzającej tlen, typu DIN z manometrem, z zaworami odcinającymi na wylocie, umożliwiającymi pracę jednego lub dwóch systemów do anestezji -trójnik wyposażony w szybkozłączkę pasującą do naściennej instalacji doprowadzającej podtlenek azotu, typu DIN z manometrem, z zaworami odcinającymi na wylocie, umożliwiającymi pracę jednego lub dwóch systemów do anestezji. - trójnik wyposażony w szybkozłączkę pasującą do naściennej instalacji doprowadzającej sprężone powietrze, typu DIN z manometrem, z zaworami odcinającymi na wylocie, umożliwiającymi pracę jednego lub dwóch systemów do anestezji. - giętkie przewody rurowe minimum 6,0 m dla każdego z gazów - komplet szybkozłączek umożliwiający szybkie i łatwe podłączenie elementów zestawu, minimum 5 par końcówek. Szybkozłączki mają umożliwić szybkie przełączanie z instalacji naściennej na butle z gazem. Szybkozłączki systemu stacjonarnego i mobilnego muszą być kompatybilne. -rozgałęziacz ośmioportowy, dwukanałowy (po cztery porty na każdy kanał) do przełączania przepływu gazów z różnych elementów zestawu | TAK |  |
| 15. | System wyposażony w elektroniczny respirator dla gryzoni spełniający następujące parametry: - zakres regulacji częstości oddechu co najmniej 50-150 oddechów/min. -zakres regulacji ilości podawanej mieszanki oddechowej od 50 do 1000ml/min. +/- 20% - współczynnik wdech/wydech z możliwością regulacji w przedziale 20-80% - objętość wdechu w zakresie minimum 0,1-30ml - funkcja zatrzymania pracy „na wdechu” - funkcja manualnego wdechu - wydajność wbudowanej pompy 4 l/min. - czas przełączenia zaworu pneumatycznego powietrza <75ms - czas przełączenia zaworu pneumatycznego helu <55ms - ciśnienie robocze zaworów pneumatycznych 3-5 bar - średnica dysz zaworów pneumatycznych do 2,0mm - konstrukcja i materiały, z których respirator jest wykonany umożliwiają pracę w pobliżu rezonansu magnetycznego 7T: obudowa z politetrafluoroetylenu, niemetaliczne złącza, nieżelazne sprężyny - wymiary maksymalne (szer. x wys. x gł.) 25x15x25cm - zasilanie 230V | TAK |  |
| 16. | - zestaw przewodów doprowadzających powietrze i gazy anestetyczne do respiratora układ pacjenta: 2 szt. - zestaw przewodów i zastawek doprowadzających i odprowadzających od i do respiratora zakończone „Y” rurką - średnica współpracujących przewodów rurowych odpowiednia dla myszy i szczurów - zasilanie - Cv |  |  |
| 17. | Rurki intubacyjne dla myszy 20 G - 5 szt. rurki intubacyjne dla szczurów 16G - 5 szt. | TAK |  |
| 18. | Dostępność części zamiennych min. 5 lat | TAK |  |
| 19. | Instruktaż min. 3 godz. dla min. 3 osób | TAK |  |
| 20. | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2012 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)