..................................................					Załącznik nr 5.3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Stacjonarny system do anestezji  wziewnej myszy i szczurów do pomieszczenia

Z-111     sztuk- 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. | Proszę podać |  |
| 2 | System przeznaczony do anestezji myszy i szczurów mieszanką izofluranu z tlenem i podtlenkiem azotu | TAK |  |
| 3 | Parownik na izofluran podłączony do układu | TAK |  |
| 4. | Parownik na izofluran z zakresem regulacji stężenia min. 0,5-5 vol% | TAK |  |
| 5 | System wyposażony w dwa rotametry jeden przeznaczoney dla podtlenku azotu drugi tlenu. | TAK |  |
| 6 | Zakres regulacji przepływu gazów min. 1-1000cm3 | TAK |  |
| 7 | Automatyczna kompensacja przepływu | TAK |  |
| 8 | Automatyczna kompensacja temperatury | TAK |  |
| 9 | Rotametry wraz z parownikiem izofluranu zamontowane na stabilnej podstawie o wymiarach z dokładnością +/- 1 cm ( szer.x głęb.x wys.) 40 x 40cm x 15cm. W podstawę zamontowana szuflada. | TAK |  |
| 10 | Do systemu dołączone dwie platformy – jedna z platform przystosowana do szczurów druga do myszy wraz z kompatybilnymi maskami wyposażone w oddzielny wlot i wylot gazów do anestezji, z uchwytami i zaciskami pozwalającymi usytuować zwierzę nieruchomo podczas zabiegu | TAK |  |
| 11 | Konstrukcja i materiał z której są wykonane platformy i maski musza pozwolić na umieszczenie jej wraz ze zwierzęciem w rezonansie magnetycznym | TAK |  |
| 12 | Do systemu dołączone dwie komory indukcyjne: 1,5-litrowa dla myszy oraz 4 litrowa dla szczurów | TAK |  |
| 13 | Komory indukcyjne wyposażone w zawory i odpowiednie przewody rurowe umożliwiające podłączenie zestawu do anestezji i scavengera | TAK |  |
| 14 | Do systemu musi być dołączony komplet przyłączy: -przyłącze z manometrem wyposażone w szybkozłączkę do natynkowej instalacji doprowadzającej tlen z gniazdem typu DIN z zaworem odcinającym na wylocie, - przyłącze z manometrem do natynkowej instalacji doprowadzającej podtlenek azotu gniazdem typu DIN, z zaworem odcinającym na wylocie - reduktory gazowe dwustopniowe dla butli z tlenem i podtlenku azotu o pojemności 10,0 l - przewody rurowe minimum 6,0 m dla każdego z gazów -możliwość szybkiego przełączenia pomiędzy systemem natynkowym a butlami przy pomocy szybkozłączek - komplet szybkozłączek umożliwiający szybkie i łatwe podłączenie elementów zestawu, minimum 5 par końcówek. Szybkozłączki mają umożliwić szybkiego przełączania z instalacji naściennej na butle z gazami i odwrotnie. Szybkozłączki systemu stacjonarnego i mobilnego muszą być kompatybilne. - standardowa butla gazowa na sprężony tlen o pojemności 10,0 l -standardowa butla gazowa na sprężony podtlenek azotu o pojemności 10,0 l - statyw mobilny z rączką do zamontowamia 2 butli z reduktorami | TAK |  |
| 15 | System wyposażony w aktywny pochłaniacz gazów anestetycznych (scavenger) | TAK |  |
| 16 | Pochłaniacz gazu wyposażony w pompę odsysającą gazy anestetyczne | TAK |  |
| 17 | Filtr pochłaniacza powinien mieć możliwość pochłonięcia minimum 200 g izofluranu | TAK |  |
| 18 | Do każdego z pochłaniaczy dołączone co najmniej 3 wymiennych filtrów pochłaniających minimum 200g izofluranu | TAK |  |
| 19 | Komplet przewodów rurowych do scvengera kompatybilnych z układem aparatu do znieczulenia pozwalających na podłączenie do jednostki dwóch znieczulanych zwierząt jednocześnie | TAK |  |
| 20 | Dwie maski anestetyczne, silikonowe, jedna dla myszy druga dla szczurów | TAK |  |
| 21 | Przewód rurowy karbowany odprowadzający gazy ze scavengera do wentylacji o dł. min 5m z montażem do układu wentylacji | TAK |  |
| 22 | Wyposażenie komory laminarnej typu BS48 Tecniplast – w fabrycznie nowy system odprowadzenia gazów anestetycznych do instalacji wyciągowej budynku nie zaburzający pracy tej komory wraz z montażem tego odprowadzenia do wskazanego otworu w kanale wentylacyjnym. | TAK |  |
| 23 | Dostępność części zamiennych min 5 lat | TAK |  |
| 24 | Instruktaż min. 3 godz. dla min. 3 osób | TAK |  |
| 25. | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2012 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)