„Dla rozwoju Mazowsza”

..................................................					Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Zestaw 2D HPLC z detektorem MS – 1 szt.

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista wymagań i elementów |  |  |
| 1. | Zestaw kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy, o modułowej budowie, sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie | TAK |  |
| 2. | Przystosowany do zasilania 230V/50Hz. | TAK |  |
| 3. | Wyposażony we wszystkie niezbędne elementy do złożenia zestawu oraz jego uruchomienia | TAK |  |
| 4. | Urządzenia wyprodukowane przez podmiot z wdrożonym systemem kontroli jakości np. ISO 9001:2008 | TAK |  |
| 5. | Przeprowadzenie po montażu u Zamawiającego przez Wykonawcę kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dz. U. z 2008 nr. 184 poz. 1143 z późniejszymi zmianami). Ponadto wymaga się przeprowadzenia dodatkowej kwalifikacji sprawdzającej inertność systemu i brak wymywania się substancji organicznych z układu preparatywnego. | TAK |  |
| 6. | Czynności kwalifikacyjne będą przeprowadzone w obecności przedstawiciela Zamawiającego przez osobę lub osoby posiadającą do tego niezbędną wiedzę i uprawnienia (jeśli są wymagane) oraz przy użyciu sprawnego sprzętu kontrolno-pomiarowego posiadającego aktualne dokumenty dopuszczające (aktualne świadectwo legalizacji lub sprawdzenia) do przeprowadzenia zaplanowanych pomiarów. Przed przystąpieniem do kwalifikacji zostaną przedstawione Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopii dokumenty umożliwiające potwierdzenie dopuszczenia do czynności kwalifikacyjnych osoby lub osób kwalifikujących jak i sprzętu kontrolno-pomiarowego. Wzory protokołów i raportów z kwalifikacji będą dostarczone Zamawiającemu i muszą zostać przez niego zatwierdzone przed dokonaniem u niego montażu. Kwalifikacje IQ i OQ muszą być zakończone protokołami i raportami odebranymi przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 7. | Pompy preparatywne – 2 sztuki - pracujące z przepływami do co najmniej 130 ml/min - regulacja przepływu z dokładnością co najmniej o 0,01 ml/min. - tłoki pompujące w trybie równoległym z precyzją przepływu nie gorszą niż 0,15% RSD, - dokładność przepływu nie gorsza niż 2,5% | TAK |  |
| 8. | Pompy analityczne – 3 sztuki - zapewniające przepływy od 1 do 10000 µl/min - możliwością ustawienia przepływu z dokładnością nie gorszą niż 0,1 µl/min - tłoki pompujące w trybie równoległym z precyzją przepływu nie gorszą niż 0,065% RSD i dokładnością przepływu nie gorszą niż +/- 1,1% i zapewniające pulsacje przepływu nie większe niż 0,03 MPa - wbudowany system automatycznego przemywania tłoków | TAK |  |
| 9. | Pompa analityczna – 1sztuka - zapewniająca tworzenie dwuskładnikowego gradientu formowanego po stronie wysokiego ciśnienia, - zapewniająca przepływy od 1 do 10000 l/min - możliwość ustawienia przepływu z dokładnością nie gorszą niż 0,1 µl/min. - Tłoki pompujące w trybie równoległym z precyzją przepływu nie gorszą niż 0,065% RSD, dokładnością przepływu nie gorszą niż +/- 2,1% i zapewniające pulsacje przepływu nie większe niż 0,03 MPa - wbudowany system automatycznego przemywania tłoków. | TAK |  |
| 10. | Układ zaworów – 1sztuka - tworzący układ wielowymiarowy z pompami analitycznymi zapewniający: wstępny rozdział na kolumnie, frakcjonowanie prób zawierających białka, z możliwością zebrania co najmniej 6 frakcji, do późniejszej analizy frakcja po frakcji na kolejnej kolumnie. | TAK |  |
| 11. | Nadstawka na rozpuszczalniki – 2 sztuki - wyposażona w zestaw pojemników na rozpuszczalniki wraz z nakrętkami przystosowanymi do oferowanego aparatu | TAK |  |
| 12. | Statyczny mieszalnik faz – 1 sztuka - przystosowany do pracy z przepływami do 130 ml/min, - zestaw kapilar przystosowanych do takich przepływów, - mocowanie do kolumn preparatywnych | TAK |  |
| 13. | Statyczny mieszalnik – 2 sztuki - mieszalnik faz do układu wielowymiarowego o objętości nie większej niż 125 µl | TAK |  |
| 14. | System odgazowywania – 2 sztuki - membranowo-próżniowy na trzy fazy ruchome, - objętość martwa nie więcej niż 440 µl | TAK |  |
| 15. | ### Detektor spektrofotometryczny – 1 sztuka ### szum nie większy niż +/-2,55x10-6 AU ### dryft nie większy niż 1,1x10-4 AU/h, ### pracujący w zakresie długości fal co najmniej 200-700 nm, ### dokładność ustawiania długości fali co najmniej 1 nm ### precyzja ustawiania długości fali nie gorsza niż 0,15 nm ### przepływowa kuweta pomiarowa detektora termostatowana do co najmniej 480C, o drodze optycznej co najmniej 10 mm i objętości maksymalnie 12 µl. ### druga przepływowa kuweta pomiarowa o regulowanej długości drogi optycznej co najmniej dla wartości: ### 0,5 mm i 0,2 mm | TAK |  |
| 16. | ### Detektor mas kwadrupolowy – 1 sztuka ### w standardzie jonizacja typu „electro-spray”, ### pompa turbomolekularna, różnicowa, dwukanałowa o wydajności co najmniej 150 L/s, ### czułość nie gorsza niż 150:1 S/N (RMS) dla nastrzyku 1 pg rezerpiny na kolumnę potwierdzona oficjalnym dokumentem producenta, ### zakres mas badanych co najmniej od 10 do 1950 m/z, ### przepływ w zakresie do 1,9 ml/minutę przy jonizacji ESI, ### szybkość skanowania mas nie gorsza niż 14000 Da/s, ### szybkość zmiany polaryzacji nie gorsza niż 20 ms, | TAK |  |
| 17. | ### Autosampler XYZ – 1 sztuka ### do pracy w pH co najmniej w zakresie 2-10 ### z uchwytami na naczynka o pojemności 13 ml, 2 ml i 4 ml, ### objętość nastrzykiwana regulowana co najmniej w zakresie od 1 do 4600 l z powtarzalnością nie gorszą niż 1,1 % RSD, ### musi być zapewnione przemywanie igły autosamplera | TAK |  |
| 18. | Autosampler XYZ – 1 sztuka - do pracy w pH w zakresie 1-14 - z uchwytami na co najmniej 80 naczynek 2 ml, - z termostatowaniem komory z naczynkami w zakresie od 4 do 40ºC, - objętość nastrzykiwana regulowana co najmniej w zakresie 1 do 100 µl z precyzją maksymalnie 0,35% RSD, - współczynnik przeniesienia próbki maksymalnie 0,005%, - czas dozowania nie więcej niż 15 s. | TAK |  |
| 19. | Termostat do kolumn – 1 sztuka - pozwalający na schłodzenie kolumny co najmniej o 100C poniżej temperatury otoczenia i ogrzanie do 850C, - mieszczący 5 kolumn i dwa zawory 6-portowe, których praca jest sterowana z oprogramowania przyrządu. | TAK |  |
| 20. | Zawór 14 drożny – 1 sztuka - do frakcjonowania prób, którego praca jest sterowana z oprogramowania przyrządu. | TAK |  |
| 21. | Kolektor frakcji – 1 sztuka - wyposażony w zawór umożliwiający zbieranie tylko wybranych frakcji i odrzucanie pozostałości, - dostosowany do zbierania frakcji w probówkach 3,5 lub 4,5 ml, - Dodatkowe 2 przystawki do zbierania frakcji w próbówkach ok. 20ml - Dodatkowe 2 przystawki do zbierania frakcji w próbówkach ok. 50ml - zbieranie frakcji może odbywać się według czasu retencji, objętości fazy ruchomej lub sygnału z detektora, - zapewniona możliwość zbierania frakcji w oparciu o sygnał z detektora mas. | TAK |  |
| 22. | #### Oprogramowanie - 1sztuka #### zapewniające sterowanie całym zestawem HPLC, #### do zbierania i opracowywania danych, tworzenia raportów, #### działające w środowisku Windows 7 Professional, #### zgodne z wymogami GLP i GMP | TAK |  |
| 23. | Sterownik komputerowy – 1 sztuka - co najmniej: procesor Intel Pentium i5, 4 GB RAM, HDD 500 GB, monitor LCD 24”, - system operacyjny 32 bitowy WIN 7 Pl Professional, - klawiatura, mysz - drukarka laserowa kolorowa | TAK |  |
| 24. | Zestaw kolumn do wielowymiarowego rozdzielania i frakcjonowania białek na co najmniej 6 frakcji | TAK |  |
| 25. | Gwarancyjny i pogwarancyjny autoryzowany serwis producenta urządzenia na terenie Polski – świadectwo producenta. Reakcja serwisu w ciągu 24 godzin. | TAK |  |
| 26. | Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy. | TAK |  |
| 27. | Instruktaż co najmniej trzydniowy z obsługi sprzętu i oprogramowania w miejscu instalacji Zamówienia. | TAK |  |
| 28. | Pełna dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim i angielskim. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)