..................................................					Załącznik nr 2.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Zestaw Reaktora nr 1– szt. 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź |  | Odpowiedź Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Szklany reaktor |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3 | Tak |  |  |  |  |
| 1.2 | Wyposażony w płaszcz grzewczo/chłodzący | Tak |  |  |  |  |
| 1.3 | Nominalna pojemność min. 10 litrów | Tak |  |  |  |  |
| 1.4 | Minimalna objętość mieszania nie mniejsza niż 0,7 litra | Tak |  |  |  |  |
| 1.5 | Możliwość pomiaru temperatury przy objętości wsadu poniżej 1,0 litra | Tak |  |  |  |  |
| 1.6 | Powierzchnia ogrzewania/chłodzenia nie mniejsza niż 0,2 m2 | Tak |  |  |  |  |
| 1.7 | Pojemność płaszcza grzewczo/chłodzącego nie mniejsza niż 3 litry | Tak |  |  |  |  |
| 1.8 | Warunki pracy reaktora Ciśnienie co najmniej w zakresie od -1,0 do +1,0 bar Temperatura co najmniej w zakresie od -60 do +200 oC | Tak |  |  |  |  |
| 1.9 | Warunki pracy płaszcza reaktora Ciśnienie co najmniej w zakresie od -1,0 do +1,0 bar Temperatura co najmniej w zakresie od -60 do +200 oC | Tak |  |  |  |  |
| 1.10 | Warunki pracy systemu do destylacji Ciśnienie co najmniej w zakresie od -1,0 do +0,5 bar | Tak |  |  |  |  |
| 1.11 | Naczynie reaktora Cylindryczne naczynie DN200 z płaszczem Półkuliste dno z wtopionym zaworem spustowym | Tak |  |  |  |  |
| 1.12 | Zawór spustowy Co najmniej DN20, wykonany ze szkła z uszczelnieniem PTFE Bez objętości martwej Łączenie wykonane ze szkła co najmniej DN25/1 z końcówką wylotową umożliwiającą podłączenie węża | Tak |  |  |  |  |
| 1.13 | Pokrywa Nie mniejsza niż DN200, wykonana ze stali pokrytej PFA z następującymi otworami: - centralny otwór na mieszadło - co najmniej 50 mm otwór na dodawanie substancji stałych z szybkim otwieraniem takim jak np. TriClamp - otwór na przewód odprowadzający gazy z reaktora wykonany ze szkła borokrzemowego o średnicy co najmniej 40 mm - co najmniej 4 otwory o średnicy 25 mm z - możliwością podłączenia standardowego szkła laboratoryjnego na szlifach stożkowych NS | Tak |  |  |  |  |
| 1.14 | łamacz fal taki jak np. „Baffle” w szkle borokrzemowym 3.3 zintegrowany z 3 x PT100 A (ICE 751) dwu żyłowy Ex II 1/2G Ex ia IIC T4 – T6 | Tak |  |  |  |  |
| 1.15 | Rurka umożliwiająca dozowanie gazu poniżej powierzchni cieczy | Tak |  |  |  |  |
| 2. Układ mieszający reaktora |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Kontrola prędkości Możliwość manualnej regulacji co najmniej w zakresie od 0 do 600 obr/min Kontroler Ex II 2G/D cK T4 certyfikowany |  | Tak |  |  |  |
| 2.2 | Trzpień mieszadła wykonany ze szkła borokrzemowego średnica nie mniejsza niż 16 mm mieszanie substancji do lepkości co najmniej 2500 cP |  | Tak |  |  |  |
| 2.3 | Mieszadło śmigłowe wykonane z PTFE |  | Tak |  |  |  |
| 2.4 | Możliwość wymiany końcówek mieszających bez konieczności wymiany trzpienia |  | Tak |  |  |  |
| 2.5 | Wał mieszadła Bezsmarowy, zgodny z FDA Ex II 2G c IIC certyfikowany |  | Tak |  |  |  |
| 2.6 | Silnik Mieszadła Elektryczny silnik o mocy nie mniejszej niż 0,18 kW 230 V/ 50 Hz 1 fazowy Ex II 2G/D ck T4 certyfikowany |  | Tak |  |  |  |
| 3. Układ szklany reaktora |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Wkraplacz wykonany ze szkła borokrzemowego, z wyrównaniem ciśnienia, cylindryczny o objętości 1 litra z podziałką min. co 20 ml, wyposażony w zawór do regulacji wkraplania wykonany z PTFE, wyposażony w 2 zawory z końcówkami wylotowymi umożliwiającymi podłączenie próżni/gazu inertnego |  | Tak |  |  |  |
| 3.2 | Chłodnica spiralna - warunki pracy: - ciśnienie co najmniej w zakresie od -1,0 do +2,5 bar - wykonana ze szkła borokrzemowego; - powierzchnia wymiany ciepła co najmniej A= 0,08 m2; - wyposażona w króćce do podłączenia medium chłodzącego |  | Tak |  |  |  |
| 3.3 | Separator faz wykonany ze szkła borokrzemowego objętość nie mniejsza niż 0,2 litra wyposażony w zawór spustowy |  | Tak |  |  |  |
| 3.4 | Rozdzielacz destylatu zawór DN 25 wykonany z PTFE służący do ręcznej kontroli przepływu destylatu (powrót do reaktora lub przepływ do separatora faz) |  | Tak |  |  |  |
| 3.5 | Odbieralniki nr 1 wykonany ze szkła borokrzemowego objętość min. 4 litry wyposażony w zawór spustowy wyposażony w 2 zawory z końcówkami wylotowymi umożliwiającymi podłączenie próżni/gazu inertnego |  | Tak |  |  |  |
| 3.6 | Odbieralnik nr 2 wykonany ze szkła borokrzemowego objętość min. 2 litry wyposażony w zawór spustowy wyposażony w 2 zawory z końcówkami wylotowymi umożliwiającymi podłączenie próżni/gazu inertnego |  | Tak |  |  |  |
| 3.7 | Połączenie elementów szklanych Elastyczne połączenie szlifów kulowych uszczelnionych PTFE (zgodne z GMP) z możliwością zmiany kąta o min. 3o |  | Tak |  |  |  |
| 3.8 | 2 zawory z końcówkami wylotowymi umożliwiającymi podłączenie gazu obojętnego albo węża pompy próżniowej |  | Tak |  |  |  |
| 3.9 | Zawór bezpieczeństwa mający na celu ochronę całego sytemu oraz użytkownika przed nieoczekiwanym wzrostem ciśnienia zakres pracy co najmniej od -1 do +0,5 bar |  | Tak |  |  |  |
| 4. Stelaż do instalacji reaktora |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w cztery antyelektrostatyczne kółeczka. |  | Tak |  |  |  |
| 4.2 | Wyposażony w układ mechaniczny umożliwiający opuszczanie i podnoszenie reaktora od i do pokrywy. Układ musi stanowić integralną część stelaża. |  | Tak |  |  |  |
| 5. Układ pomiarowy reaktora |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ciśnienia reaktora Jeden analogowy manometr wskazujący i mierzący co najmniej w zakresie od -1 do +1,5 bar |  | Tak |  |  |  |
| 5.2 | Temperatury reaktora Sonda temperaturowa 3x PT100 A (IEC 751) dwu żyłowy, Ex II 1/2G Ex ia IIC T4-T6. Sonda musi być połączona z oprogramowaniem sterującym. |  | Tak |  |  |  |
| 5.3 | pH reaktora Sonda pH z cyfrowym wyjściem. Zakres pomiarowy pH od 0 do 14. Praca w temperaturze co najmniej od 0 do +135 oC Sonda musi być połączona z oprogramowaniem sterującym. |  | Tak |  |  |  |
| 5.4 | Temperatury par Termometr kapilarny. Zakres pomiarowy co najmniej od -30 do +150 oC |  | Tak |  |  |  |
| 5.5 | Prędkość obrotów mieszadła Czujnik do monitorowania prędkości trzpienia mieszadła Czujnik musi być połączona z oprogramowaniem sterującym. |  | Tak |  |  |  |
| 6. Termostat układu reaktora |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Termostat jest jednostką grzejąco/chłodzącą która umożliwi kontrolowanie temperatury reaktora. |  | Tak |  |  |  |
| 6.2 | Zdolność grzewcza Co najmniej 2,5 kW |  | Tak |  |  |  |
| 6.3 | Zdolność chłodzenia w temperaturze 20 oC Co najmniej 1kW |  | Tak |  |  |  |
| 6.4 | Dokładność wyświetlanej temperatury nie mniejsza niż 0,01 oC |  | Tak |  |  |  |
| 6.5 | Możliwość tworzenia profili temperaturowych. Możliwość przechowywania w pamięci co najmniej 6 programów |  | Tak |  |  |  |
| 6.6 | Wewnętrzna pojemność termostatu Nie większa niż 4 litry jednakże nie mniejsza niż pojemność płaszcza reaktora. |  | Tak |  |  |  |
| 6.7 | Wydajność pompy Nie mnie niż 35 litrów/minutę, Nie mniej niż 1,5 bar |  | Tak |  |  |  |
| 6.8 | Możliwość podłączenia zewnętrznej sondy Pt100 |  | Tak |  |  |  |
| 6.9 | Interface RS232 interface umożliwiający kontrolowanie termostatu przez oprogramowanie Dodatkowy USB i Ethernet interface |  | Tak |  |  |  |
| 6.10 | Węże Izolowane węże o średnicy min. 10 mm umożliwiające podłączenie termostatu z płaszczem reaktora. Długość węży nie mniej niż 1,5 m. Zakres pracy węży przynajmniej w przedziale od -50 do +200 oC |  | Tak |  |  |  |
| 6.11 | Ciecz termalna Umożliwiająca pracę co najmniej w zakresie od -40 do +250oC Ciecz musi być bezbarwna i łatwo rozpuszczać się w metanolu albo etanolu. Objętość co najmniej 5 litrów |  | Tak |  |  |  |
| 7. Układ próżniowy reaktora |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Pompa próżniowa powinna być chemicznie odporna. Wyposażona w kontroler próżni oraz wymrażalnik. Membrana pompy próżniowej wolna od olejów (ang. oilfree) |  | Tak |  |  |  |
| 7.2 | Próżnia końcowa nie gorsza niż 5 mbar |  | Tak |  |  |  |
| 7.3 | Zdolność wysysania większa niż 3 m3/h |  | Tak |  |  |  |
| 7.4 | Kontroler próżni: Cyfrowy kontroler próżni z wbudowanym czujnikiem próżni oraz wyświetlaczem. Możliwość ustawiania i kontrolowania zadanej wartości próżni. |  | Tak |  |  |  |
| 8.1 | Wymagana dokumentacja: - rysunki techniczne i listę części reaktora - CE - deklaracja zgodności - ATEX - deklaracja zgodności - oświadczenie producenta o użytych elementach podstawowych - potwierdzenie materiałów PTFE / PFA / ETFE - instrukcje obsługi w języku polskim |  | Tak, Proszę dostarczyć z urządzeniem |  |  |  |
| 8.2 | Szklany reaktor wraz z jego oprzyrządowaniem wspomnianym w punktach 2,3,4,5 jest zgodny z: - GMP dla poszczególnych elementów - machinery-directive 98/37/EG - AD-Regelwerk 2000 - PED 97/23/EG - ATEX 94/9/EG - TA-Luft VDI 2440 - DIN/ISO 3585 |  | Tak, Proszę dostarczyć dokumenty potwierdzające z ofertą |  |  |  |
| 8.3 | Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić po montażu kwalifikację instalacyjną (IQ) i kwalifikacji operacyjną (OQ) (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dz. U. z 2008 nr. 184 poz. 1143 z późniejszymi zmianami). Czynności kwalifikacyjne będą przeprowadzone w obecności przedstawiciela Zamawiającego przez osobę lub osoby posiadającą do tego niezbędną wiedzę i uprawnienia (jeśli są wymagane) oraz przy użyciu sprawnego sprzętu kontrolno-pomiarowego posiadającego aktualne dokumenty dopuszczające (aktualne świadectwo legalizacji lub sprawdzenia) do przeprowadzenia zaplanowanych pomiarów. Przed przystąpieniem do kwalifikacji wymagane jest przedstawienie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów umożliwiających potwierdzenie dopuszczenia do czynności kwalifikacyjnych osoby lub osób kwalifikujących jak i sprzętu kontrolno-pomiarowego. Wzory protokołów i raportów z kwalifikacji muszą być dostarczone Zamawiającemu i muszą zostać przez niego zatwierdzone przed dokonaniem u niego montażu. Kwalifikacje IQ i OQ muszą być zakończone protokołami i raportami odebranymi przez Zamawiającego. |  | Tak |  |  |  |
| 9 | Co najmniej 3 dniowy instruktaż dla użytkowników reaktora w miejscu instalacji. |  | Tak |  |  |  |
| 10 | Sprzęt fabrycznie nowy, zasilany prądem 230V/50Hz. |  | Tak |  |  |  |
| 11 | Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy. |  | Tak |  |  |  |
| 12 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce, reagujący na zgłoszenie w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia. |  | Tak |  |  |  |
| 13 | Czas dostawy - do 10 tygodni od podpisania umowy. |  | Tak |  |  |  |
| 14 | Prosimy o podanie stron oferty, na których znajdują wymagane w AIT atesty i certyfikaty oraz podanie, których punktów i wymagań AIT one dotyczą. |  | Tak |  |  |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)