..................................................																Załącznik nr  3.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Inkubator CO2 do hodowli komórkowej z płaszczem powietrznym

##### i automatyczną sterylizacją sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu b) typ, c) model | proszę podać | a) b) c) |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Inkubator CO2 do hodowli komórkowej wersja wyposażona w płaszcz powietrzny i funkcję automatycznej sterylizacji wysoką temperaturą | TAK |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne max. (szer. x głęb. x wys.) 630 x 690 x 940mm | TAK |  |
| 5 | Wymiary wewnętrzne komory min. (szer. x głęb. x wys.) 480 x 500 x 640mm | TAK |  |
| 6 | Pojemność komory min 153 litrów | TAK |  |
| 7 | Możliwość montażu przynajmniej 6 półek w inkubatorze | TAK |  |
| 8 | Wymagana ilość półek w dostawie przynajmniej 4 szt. | TAK |  |
| 9 | Sterowanie w pełni mikroprocesorowe z cyfrowym wyświetlaniem temperatury aktualnej, temperatury alarmu, CO2 i wilgotności jednocześnie. | TAK |  |
| 10 | Wykonanie wnętrza – stal nierdzewna, na zewnątrz wykonanie ze stali nierdzewnej teksturowanej. | TAK |  |
| 11 | Dodatkowe szklane drzwiczki wewnętrzne z portem inspekcyjnym | TAK |  |
| 12 | Wymuszony obieg gazu za pomocą wbudowanego wentylatora | TAK |  |
| 13 | Regulacja CO2 w zakresie min.0-10%. | TAK |  |
| 14 | Dokładność ustawienia min. ±0,1% CO2 | TAK |  |
| 15 | Regulacja temperatury w zakresie min. od +8°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C | TAK |  |
| 16 | Maks. odchylenia w czasie ≤ ±0,1°C | TAK |  |
| 17 | Maks. odchylenia w przestrzeni ≤ ±0,3°C | TAK |  |
| 18 | Funkcja automatycznego zerowania czujnika IR. | TAK |  |
| 19 | Nastawny ogranicznik wilgotności względnej w zakresie min. 88-97% RH z wyświetlaczem wartości aktualnych z dokładnością do 1% RH. | TAK |  |
| 20 | Sterylizacja wnętrza w temperaturze min. 160°. Ograniczony dostęp do funkcji sterylizacji. W pełni automatyczna sterylizacja (nie tylko dezynfekcja) obejmująca ścianki, czujniki, wentylator i zasilanie wodą. | TAK |  |
| 21 | Automatyczna kontrola czujnikiem IR zawartości CO2 z automatycznym zerowaniem | TAK |  |
| 22 | Mikroprocesorowy system termostatowania z min. dwiema sondami typu Pt100 i autodiagnostyką | TAK |  |
| 23 | Niezależny od głównego termostatu mikroprocesorowy system zabezpieczenia przed przegrzaniem, z sondą typu Pt100, autodiagnostyką i alarmem wizualnym i dźwiękowym | TAK |  |
| 24 | System alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o przekroczeniu min. i max. zadanej temperatury, stężenia CO2, otwartych drzwi, pustych butli CO2. | TAK |  |
| 25 | Funkcja min. 3 punktowej kalibracji temperatury, 3 punktowej kalibracji CO2 oraz 2 punktowej kalibracji RH | TAK |  |
| 26 | Zegar czasu rzeczywistego z programowaniem pracy w trybie 7 dniowym. | TAK |  |
| 27 | Inkubator wyposażony w filtr HEPA. | TAK |  |
| 28 | System grzania wszystkich 6 ścian komory inkubatora. | TAK |  |
| 29 | Certyfikat kalibracji czujnika temperatury dla 37°C | TAK |  |
| 30 | Moduł komunikacyjny: wyjście na komputer typu USB lub Ethernet oraz bezpośrednio na drukarkę. Wbudowana w urządzenie pamięć, umożliwiająca przechowywanie zapisów z pracy urządzenia z okresu przynajmniej ostatnich 3 miesięcy przy interwałach min. 1 min. (zapis wszystkich ustawień, aktualnych wartości, błędów, czasu rzeczywistego i daty). Dołączone oprogramowanie do odczytu temperatury, CO2 i wilgotności, pracujące w systemie Windows 7. | TAK |  |
| 31 | Moduł wilgotnościowy: mikroprocesorowa kontrola wilgotności i osuszania w zakresie min. 40-97% RH. System nawilżania wodą destylowaną z zewnętrznego zbiornika o poj. min 5l. | TAK |  |
| 32 | Zasilanie z dwóch butli z gazem, z automatycznym przełączaniem, z jednej na drugą |  |  |
| 33 | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
| 34 | Stolik pod inkubator CO2 z blatem wykonanym z konglomeratu kwarcowo-granitowego o wymiarach min. szer. x gł. x wys. 700 x 700 x 800mm wytrzymujący w pełni obciążony inkubator na czterech kółkach, w tym min. 2 z hamulcem | TAK |  |
| 35 | Reduktor dwustopniowy CO2 – sztuk 2 | TAK |  |
| 36 | Butle na CO2 o pojemności 30kg +/-10% CO2 – sztuk 2 | TAK |  |
| 37 | System łagodnego zamrażania probówek Mr. Frosty mieszczący do 18 kriofiolek o objętości 1,2-2,0 mL w uchwycie | TAK |  |
| 38 | Certyfikat producenta inkubatora w zakresie sterowania systemem jakości np. ISO 9001:2008 | TAK/ Proszę załączyć kserokopię |  |
| 39 | Znak CE dla inkubatora potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta | TAK/ Proszę załączyć kserokopię |  |
| 40 | Instalacja urządzenia wraz z butlami CO2 | TAK |  |
| 41 | Przeprowadzenie procedur IQ i OQ po instalacji | TAK |  |
| 42 | Gwarancja minimum: 36 miesiące. | TAK |  |
| 43 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce | TAK |  |
| 44 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 45 | Instruktaż dla użytkowników | TAK |  |
| 46 | Czas dostawy i instalacji (w tym kwalifikacji IQ/OQ) nie później niż 8 tygodni od daty podpisania umowy. |  |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)