..................................................				Załącznik nr  3.3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Sterylizator stołowy - sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu: b) typ: c) model: | proszę podać | a) b) c) |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Sterylizator stołowy poziomy o pojemności komory 23 litry +/-5% do sterylizacji materiałów opakowanych, nieopakowanych, litych, porowatych | TAK |  |
| 4 | Temp. sterylizacji 121-134°C | TAK |  |
| 5 | Wymiary zewn. max. (szer. x gł. x wys.) 535x610x475xmm | TAK |  |
| 6 | Pozioma cylindryczna komora sterylizacyjna o wymiarach min. Ø 260x450mm | TAK |  |
| 7 | Wbudowana wytwornica pary | TAK |  |
| 8 | Próżnia frakcjonowana, suszenie próżniowe | TAK |  |
| 9 | Zasilanie sterylizatora w wodę za pomocą wbudowanego zbiornika o poj. min. 5l | TAK |  |
| 10 | Stojak na tace z 4 tacami narzędziowymi | TAK |  |
| 11 | Min. 5 programów fabrycznych 2 programy testowe w tym 1 program typu FLASH 134°C, czas ekspozycji 3min | TAK |  |
| 12 | Możliwość dodawania programów | TAK |  |
| 13 | Sterowanie automatyczne za pomocą wyświetlacza dotykowego LCD o przekątnej min. 4” | TAK |  |
| 14 | Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji | TAK |  |
| 15 | Czytnik kart typu FLASH | TAK |  |
| 16 | Port typu RS 232 lub USB do komunikacji z komputerem | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie archiwizacji cykli pracy | TAK |  |
| 18 | Przeprowadzenie procedury IQ i OQ po instalacji urządzenia | TAK |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 20 | Instruktaż dla użytkowników | TAK |  |
| 21 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 22 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce | TAK |  |
| 23 | Czas dostawy i instalacji (w tym kwalifikacji IQ/OQ) nie później niż 8 tygodni od daty podpisania umowy. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)