................................................					Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Mikroskop odwrócony do hodowli komórkowych z oprzyrządowaniem sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu, b) typ, c) model, | proszę podać | a) b) c) |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Statyw -z pokrętłem regulacji siły światła w przedniej części statywu -współosiowa dwustronna (z obu stron statywu), śruba mikro / makro do ustawiania ostrości -wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W | TAK |  |
| 4 | Optyka -optyka korygowana do nieskończoności -długość optyczna obiektywów nie więcej niż 45mm | TAK |  |
| 5 | Kondensor -kondensor o aperturze numerycznej min. 0,3 i odległości roboczej min. 72mm z uchwytem filtrów z możliwością wyposażenia w wycentrowaną wsuwkę do kontrastu fazowego. W zestawie filtr światła dziennego. | TAK |  |
| 6 | Uchwyt rewolwerowy na min. 4 obiektywy | TAK |  |
| 7 | Obiektywy: -plan fluorytowy 4x, apertura min. 0,13, odległość robocza min. 16mm do kontrastu fazowego -plan achromat 10x, apertura min. 0,25, odległość robocza min. 8,8 mm do kontrastu fazowego -plan achromat 20x, apertura min. 0,4, odległość robocza min. 3,2 mm do kontrastu fazowego, korekcja na grubość dna naczynia 1mm -plan achromat 40x, apertura min. 0,55, odległość robocza min. 2,2 mm do kontrastu fazowego, korekcja na grubość dna naczynia 1mm | TAK |  |
| 8 | Stolik -mechaniczny o wymiarach min. 160mmx250mm -prowadnica bez wystających części, zakres przesuwu min. 120mm(X)x78mm(Y) -dodatkowe uchwyty do szkiełek podstawowych, naczynek Petriego o różnych średnicach, płytek Terasaki | TAK |  |
| 9 | Nasadka okularowa: -triokularowa z dodatkowym wyjściem na kamerę lub aparat, o nachyleniu ok. 30 stopni, regulacja rozstawu okularów min. 48-75mm, regulacja dioptryjna +/-5 w jednym tubusie, z podziałem światła 50/50. Łącznik do kamery z gwintem c z regulacją ostrości i centrowaniem x/y | TAK |  |
| 10 | Okulary -szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi -powiększenie 10x, numer pola min. FN20 | TAK |  |
| 11 | kamera -rozdzielczość: min. 2048 x 1532 pixeli -element światłoczuły: CMOS ½ -binning przynajmniej: 2x, 3x, 4x -wielkość piksela min. 3.20 x 3.20 µm -czas ekspozycji: 0,06 ms do 1,75 s -czas odświeżania przynajmniej: 49 fps w trybie binning 4x 28 fps w trybie ustawiania ostrości 10 fps przy najwyższej rozdzielczości -mocowanie: standard C-mount -PC-interface: USB 2.0 -programowa kontrola wszystkich funkcji kamery -automatyczny balans bieli | TAK |  |
| 12 | Oprogramowanie -oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu, -interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, -rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …) -nagrywanie filmów w formacie .avi -wyświetlanie historii i właściwości obrazów, -dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu, -wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów, -wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu, -automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu -łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy, -regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu, -nanoszenie na obraz opisów i strzałek -pomiary długości i powierzchni -możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania | TAK |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy przynajmniej o: -przystawkę fluorescencyjną minimum 50W -kontrast reliefowy/modulacyjny -dodatkowe moduły oprogramowania | TAK |  |
| 14 | Wyposażenie uzupełniające: -kabel zasilający, -2 żarówki halogenowe 30W -plastykowy pokrowiec ochronny -stacja robocza: procesor min. Intel core i3-2120, pamięć min. 4GB, dysk min. 500GB, Windows 7, - monitor LED min. 21” min. (1600X900) | TAK |  |
| 15 | Deklaracja Zgodności, na mikroskop do hodowli komórkowych | TAK/ Proszę załączyć kserokopię |  |
| 16 | Instruktaż personelu | TAK |  |
| 17 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 18 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce | TAK |  |
| 19 | Dostawa w terminie max. 8 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)