...............................................					Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

CYTOMETR PRZEPŁYWOWY

| Lp. | Parametry wymagane minimalne Zamawiającego: | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. zasilanie 230V/50Hz | proszę podać TAK |  |
| 1. | Cytometr przepływowy składający się z: - jednostki centralnej, - podajnika próbek z probówek, - sterownika (z monitorem i drukarką) z oprogramowaniem, - wyposażenia dodatkowego, | TAK |  |
|  | Jednostka Centralna |  |  |
| 2. | Cytometr wyposażony w trzy lasery chłodzone powietrzem: - Niebieski 488 nm - Czerwony 633-635 nm - Fioletowy 405 nm | TAK |  |
| 3. | Cytometr mierzy jednocześnie na jednej komórce, co najmniej: - 8 fluorescencji z trzech laserów (w tym, co najmniej 4 z lasera niebieskiego i po 2 z pozostałych laserów), - FSC, SSC. | TAK |  |
| 4. | Wiązki laserowe przestrzennie rozdzielone w punkcie pomiaru komórek (kuweta kwarcowa) | TAK |  |
| 5. | Konstrukcja i działanie układu optycznego: - Pomiar w kolejności od najdłuższej do najkrótszej fali - Układ optyczny oparty na filtrach odbijających - Prowadzenie sygnału światłowodem | TAK |  |
| 6. | Czułość pomiaru fluorescencji: - 100 MESF dla FITC - 50 MESF dla PE | TAK |  |
| 7. | Pełna kompensacja cyfrowa wewnątrz- i między-laserowa | TAK |  |
|  | Podajnik próbek z probówek |  |  |
| 8. | Cytometr wyposażony w podajnik próbek z probówek, na co najmniej 40 probówek z możliwością ręcznego podawania pojedynczych próbek z probówki z całkowitym pominięciem podajnika. Podajnik z funkcją mieszania próbek w probówkach przed pomiarem, uruchamianą ręcznie przez operatora lub automatycznie przez oprogramowanie cytometru. W jednym statywie podajnika można zaprogramować różne eksperymenty/badania. | TAK |  |
| 9. | Cytometr automatycznie zarządzający (pobieranie i informowanie o konieczności uzupełnienia) płynami eksploatacyjnymi oraz samodzielnie pobierający bufor roboczy oraz płyny odkażające i płuczące. Cytometr wyposażony w zbiornik na zlewki z zabezpieczeniem przed skażeniem biologicznym. | TAK |  |
|  | Sterownik z oprogramowaniem |  |  |
| 10. | Sterownik cytometru - konfiguracja minimum: - procesor: Pentium ™ 4 2,6 GHz lub równoważny, - - pamięć 2 GB RAM, - dysk twardy 2x 160 GB HD, - karta sieciowa, - nagrywarka DVD, - System operacyjny Windows XP Pro, - Mysz i klawiatura bezprzewodowa, - modem Monitor: płaski min. 24” (1 szt.) Drukarka: laserowa kolorowa. | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia badań rutynowych i prac badawczych umożliwiające w pełni automatyczne ustawienie cytometru na wielokolorowych kulkach kalibracyjnych, automatyczne zbieranie komórek w szczególności samodzielne bramkowanie zbieranej populacji oraz automatyczną analizę danych łącznie z przygotowaniem raportów dla m.in. 6 kolorowych zestawów TBNK, zliczaniem CD34 z obliczaniem odsetka oraz wartości bezwzględnych. | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie podstawowe pozwalające na: - Zapis danych w formacie FCS 3.0 z możliwością eksportu danych do standardu FCS 2.0 - Pełną ręczną kontrolę cytometru (ustawianie napięć, kompensacji, progów) - Pełne automatyczne ustawianie parametrów pracy (napięć, kompensacji, progów) - Automatyczne wyliczanie współczynników kompensacji dla pełnej macierzy parametrów zarówno przed zbieraniem próbki jak i podczas analizy (off-line) - Zarządzanie bazą danych eksperymentów - Sterowanie podajnikiem próbek. - Graficzną prezentację danych w różnych skalach, na różnych rodzajach wykresów (kropkowy, gęstości, warstwicowy, jednowymiarowe histogramy i inne) - Hierarchiczny, wielowymiarowy sposób bramkowania populacji - Wyliczanie statystyk poszczególnych populacji Oprogramowanie dodatkowe: - Program do cytometrycznej analizy cyklu komórkowego typu ModFit - Oprogramowanie do pełnej analizy multipleksowej FCAP współpracującej z programem sterującym cytometrem | TAK |  |
| 13. | Wyposażenie dodatkowe: - Stół przystosowany do zainstalowania cytometru - Urządzenie do przygotowywania zawiesiny komórek do badań cytometrycznych - urządzenie powinno umożliwiać rozdrabnianie tkanki bez uszkodzenia komórek oraz zawierać zestaw potrzebnych filtrów dających możliwość uzyskania zawiesiny pojedynczych komórek - Zestaw odczynników startowych niezbędnych do instalacji i pierwszego uruchomienia cytometru | TAK |  |
| 14. | Urządzenie posiada deklarację Zgodności dopuszczającą aparat do obrotu na terenie UE/RP (np. CEIVD) | TAK |  |
| 15. | Urządzenie jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 98/79/EC z dnia 27.10.1998 dotyczącą urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro. | TAK |  |
| 16. | Instrukcja w języku polskim na płycie CD, dodatkowo może być w formie papierowej, | TAK |  |
| 17. | Dwuetapowy instruktaż (w sumie minimum 5 dni) w zakresie: budowy oraz obsługi cytometru, automatycznego i ręcznego optymalizowania jego ustawień, codziennej kontroli poprawności pracy urządzenia, obsługi oprogramowania, wprowadzenia ustawień specyficznych dla użytkownika, analiza cytometryczna dla ustawień użytkownika | TAK |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące, 4 wizyty serwisowe w okresie gwarancji | TAK |  |
| 19. | Bezpłatny upgrade, jeżeli nie będzie on wymagał zmian sprzętowych lub nowych licencji producenta | TAK |  |

Celem weryfikacji podanych danych  wykonawca musi dostarczyć oryginalne materiały informacyjne producenta aparatu   i tłumaczenie

…………………., dn. …………… 			……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)