INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 22.03.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2401-4/12

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-4/12

na  dostawę, montaż i podłączenie do mediów fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD  CePT:

Zadanie 1 – meble laboratoryjne, dygestoria i odciągi miejscowe

Zadanie 2 –Komory laminarne i szafy na odczynniki

Zadanie 3 – Urządzenia chłodnicze

Zadanie 4 - Wyposażenie śluz sanitarnych

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

- Komora laminarna do pomieszczeń Z-019 i Z-020 :

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarze maksymalnym szerokość 1305 mm? Powołując się na wizję lokalną, stwierdzamy, że nie ma żadnego przeciwwskazania, aby komora o takiej szerokości znajdowała się w laboratorium.

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści komorę o szerokości blatu roboczego 1200 mm. Nieznaczna różnica 3 cm nie ma istotnego wpływu na pracę przy komorze.

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

Powołując się na normę EN12469, Zamawiający jednocześnie żąda możliwości ręcznej regulacji przepływu, co norma wyklucza. W jakim celu Zamawiający chce sam regulować prędkość nawiewu, co może skutkować brakiem ochrony zarówno operatora jak i badanego materiału, a komora nie będzie komorą II klasy Biohazard. Prosimy o wykreślenie tego wymogu z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg ręcznej regulacji przepływu.

Zgodność urządzenia z normą EN12469 nie narzuca Zamawiającemu sposobu korzystania z urządzenia jak również funkcji przez nie posiadanych.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści panel sterowania z oznaczeniem piktogramami (rysunkami) co nie wymaga znajomości żadnego języka?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający żąda urządzenia o poborze mocy nie większym niż 250W, tzw. energooszczędnościowego?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy AIT

Pytanie:

Czy Zamawiający zaakceptuje kwalifikację OQ IQ wykonana przez Producenta, a po instalacji przeprowadzenie kwalifikacji zgodnej z EN12469, niezależnymi, certyfikowanymi urządzeniami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postawione wymagania.

Pytanie:

Czy Zamawiający żąda komory z oknem frontowym przesuwanym elektrycznie, zatrzymującym się automatycznie w pozycji pracy?

Odpowiedź: NIE

2. Komora laminarna do pomieszczenia Z-002

Pytanie:

Czy Zamawiający żąda komory z podstawą o wysokości regulowanej elektrycznie?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości komory roboczej 720 mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wewnętrznych szer. 1200 xgłęb. 600 x wys. 680 mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści komorę z bokami przeszklonymi?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści komorę o poziomie głośności < 60 dB(A)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga komory o poziomie  głośności nie większym niż 55dB (zgodnie z zał. 2.2 pkt 28)

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych