...............................................					Załącznik nr 1.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Dygestoria do pomieszczeń Z-019, Z-020, Z-002  - sztuk 3 oraz dygestorium z

obniżonym blatem do pomieszczenia Z-019 -  sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA WSPÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. # zasilanie 230V/50Hz | proszę podać TAK |  |
| 2. | Wym. zewn. (szer. x gł. x wys.) 1500x900x2450 mm, +/-50mm | TAK |  |
| 3. | Dygestorium o możliwości wkładania przez światło otworu urządzenia o wysokości 1200mm, | #### TAK |  |
| 4. | Jednolity monolityczny blat z ceramiki litej technicznej z podniesionym obrzeżem. Grubość blatu z obrzeżem 30 ÷ 35mm, poza obrzeżem stała na całej powierzchni min. 24mm. Obrzeże ceramiczne blatu powinno być tak skonstruowane aby utrzymać na powierzchni blatu rozlaną ciecz o objętości min. 6 l/m2. Powierzchnia blatów nie jest glazurą chemiczną. Tolerancja płaskości blatu nie powinna przekraczać ±5mm na odcinku 120 cm. | TAK |  |
| 5. | Nie dopuszcza się jakichkolwiek technologii malowania obrzeży blatów ceramicznych | TAK |  |
| 6. | Wykładka komory z ceramiki wielkogabarytowej | #### TAK |  |
| 7. | Dygestorium wyposażone w niezbędne elementy do podłączenia do instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wyciągowej. | TAK |  |
| 8. | Instalacja wodno-kanalizacyjna: 2 ujęcia zimnej wody (zawory ), min. 1 zlewik ceramiczny | #### TAK |  |
| 9. | Instalacja elektryczna: min. 4 gniazdka elektryczne 230 V~IP44, oświetlenie komory zabezpieczone przed zachlapaniem | TAK |  |
| 10. | System przewietrzania przez podwójna ścianę | TAK |  |
| 11. | Blendy boczne z profilowanych blach malowanych proszkowo chemoodporna farbą epoksydową | TAK |  |
| 12. | Automatyczny czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją dźwiękową i wizualną - wykonanie zgodne z normą EN 14 175 | TAK |  |
| 13. | Elektroniczny panel sterujący pracą dygestorium wbudowany w ściankę czołową bocznej ściany wyciągu, spełniający przynajmniej następujące funkcje: - alarm akustyczny i optyczny ( LED) informujący o zbyt niskim przepływie powietrza - wyświetlacz optyczny ( LED) informujący o wystarczającym przepływie powietrza - wyświetlacz optyczny (LED) informujący o zbyt wysokim przepływie powietrza - przycisk załącz /wyłącz systemu - przycisk załącz/ wyłącz oświetlenia komory - RESET – przycisk do kasowania alarmu akustycznego, nie powodujący zakłóceń pracy innych urządzeń elektronicznych. | TAK |  |
| 14. | Klapa bezpieczeństwa | TAK |  |
| 15. | Blokada okna na poziomie 500 mm od powierzchni blatu | TAK |  |
| 16. | System „AFP” zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna | TAK |  |
| 17. | Szyba przednia ze szkła bezpiecznego | TAK |  |
| 18. | System podnoszenia okna oparty na mechanizmie z zastosowaniem pasków zębatych | TAK |  |
| 19. | Dygestorium musi posiadać cokół pomiędzy podłogą a dolną krawędzią całkowicie zabezpieczający powierzchnie pod dygestorium przed gromadzeniem się pyłu i zanieczyszczeń. Należy również uszczelnić wszystkie szczeliny pomiędzy dygestorium a ścianą. W tym celu prześwit należy zabezpieczyć cokołem/listwą uszczelnionym/ną silikonem/uszczelniaczem przeznaczonym do zastosowań w pomieszczeniach czystych i chemoodpornym. | TAK |  |
| 20. | Kratownica ze stali kwasoodpornej, dwudzielna (oś podziału pionowa), każda z obu części mocowana indywidualnie do podwójnej ściany dygestorium, wymiary sumaryczne obu części: wysokość nie mniejsza niż ¾ wymiaru wewnętrznej wysokości roboczej i ¾ wewnętrznej szerokości roboczej, grubość pręta kratownicy min. 8mm, wyposażona w elementy mocujące. | TAK |  |
| 21. | ### Kolorystyka blatów, boków i frontów szafek do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisywaniu umowy. | TAK |  |
| 22. | Blat dygestorium posiadający atest PZH dopuszczenia do kontaktu z żywnością, jak i atest potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, laboratoriach różnego typu oraz obiektach służby zdrowia, wymagane dokumenty potwierdzające | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 23. | Blat dygestorium posiada atest radiacyjny potwierdzający spełnianie norm, wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 24. | Blat dygestorium odporny na ścieranie min. 6 wg DIN 101, wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 25. | Blat dygestorium z ceramiki chemoodporny, poświadczone pozytywnym testem min. wg. EN ISO 10545-14 oraz EN ISO 10545-13, wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 26. | Zużycie blatu nie większe niż 8,5cm3/50cm2 wg DIN 52108, wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 27. | Materiał blatu dygestorium o wytrzymałości na ściskanie nie gorszej niż 159MPa wg. EN 993-5, wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 28. | Materiał blatu dygestorium o wytrzymałością na wyginanie nie gorszej niż 41 MPa wg EN 993-6, wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 29. | Przeprowadzenie badań po montażu potwierdzających , że dygestorium jest zgodne z PN-EN 14 175, wymagany raport z badań | TAK |  |
| 30. | Materiał blatu dygestorium posiada certyfikat niezależnej instytucji potwierdzający, że materiał jest spiekiem ceramicznym, wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 31. | Atest potwierdzający zgodność z normą dotyczącą właściwości wytrzymałościowych dygestoriów wraz z protokołami z badań (badania zmęczeniowe, wytrzymałościowe m.in. drzwi, blatów zawiasów), wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 32. | Wyprodukowane przez zakład z wdrożonym systemem sterowania jakością (np. ISO 9001) w zakresie projektowania wytwarzania i montażu dygestoriów, wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 33. | Orurowanie łączące dygestorium z kanałami wentylacyjnymi wykonane z rur o gładkiej i łatwej do czyszczenia zewnętrznej powierzchni, niedopuszczalna rura harmonijkowa | TAK |  |
| WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |
| Dygestorium standardowe |  |  |  |
| 34. | Głębokość blatu roboczego wewnątrz dygestorium min. 700 mm, wysokość przestrzeni roboczej min. 1100mm | TAK |  |
| 35. | Pod blatem szafka wentylowana | TAK |  |
| 36. | Szafy dygestorium z płyt o gr. min. 18 mm obustronnie laminowanych melaminą z obrzeżem z twardego PCV o grubości min. 2mm. Tylna ściana szafek oraz maskownice przypodłogowe i przyścienne wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości min 10 mm. | TAK |  |
| 37. | Drzwiczki szafek wyposażone w: - uchwyty metalowe zabezpieczone powłoką poliestrową - zawiasy pokryte powłoką galwaniczną z funkcją otwarcia min. 90 stopni. | TAK |  |
| 38. | Wymaga się dołączenia do oferty certyfikatu zgodności wydanego przez akredytowane, niezależne laboratorium, potwierdzającego bezpieczną pracę dygestorium jako kompletnego urządzenia – spełnienie normy PN –EN 14 175-3 wraz z protokołem z badań dla oferowanego typoszeregu dygestorium. | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| Dygestorium z obniżonym blatem |  |  |  |
| 39. | głębokość blatu roboczego wewnątrz dygestorium min. 700 mm, | #### TAK |  |
| 40. | Wysokość wewnętrzna przestrzeni roboczej w dygestorium min. 1600 mm | #### TAK |  |
| 41. | Dopuszcza się załączenie wydanej przez producenta dygestorium deklaracji (zamiast certyfikatu opisanego w pkt. 33) zgodności z normą PN-EN 14 175, deklarację należy dołączyć do oferty. | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |

…………………., dn. ……………				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)