................................................					Załącznik nr 2.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Komora laminarna do pomieszczeń Z-019 i Z-020  - sztuk 2

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. # zasilanie 230V/50Hz | Proszę podać TAK |  |
| 2. | Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego przeznaczona do ochrony produktu, operatora, środowiska zgodna z normą PN-EN 12469 | TAK |  |
| 3. | Komora o wymiarach maks. (szer. x gł. x wys.) 1285x860x2135 mm Wymiary przestrzeni roboczej (szerokość x głębokość x wysokość) nie mniej niż: 1230 mm x 630 mm x 720 mm Komora na stelażu producenta komory malowanym tak jak boczne zewnętrzne ściany komory. Stelaż umożliwiający łatwy dostęp do przestrzeni pod komorą w celu jej czyszczenia, z miejscem na nogi siedzącego operatora na szerokości odpowiadającej wewnętrznej przestrzeni roboczej komory. | TAK Proszę podać rzeczywiste wymiary |  |
| 4. | Przepływ laminarny dla prędkości 0,4 m/s z tolerancją ± 20% | TAK |  |
| 5. | Automatyczna regulacja prędkości przepływu w miarę wzrostu oporów filtra | #### TAK |  |
| 6. | Możliwość ręcznego ustawienia poziomu prędkości przepływu powietrza. Wskaźnik prędkości przepływu powietrza. | #### TAK |  |
| 7. | Alarm dźwiękowy i świetlny nieprawidłowego nawiewu | #### TAK |  |
| 8. | Skuteczność odpylania cząstek 0,3 μm i większych lepsza niż 99,995% | TAK |  |
| 9. | Filtr wstępny. Dwa filtry HEPA wg Federal Standard nr 209 E oraz H14 wg PN - EN 1822 | TAK |  |
| 10. | Panel sterowania typu dialogowego w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Filtr węglowy do prac z materiałami zakaźnymi i toksycznymi | TAK |  |
| 12. | Funkcja aktywnego wyczekiwania na pracę przy zmniejszonej prędkości nawiewu (stand-by) | TAK |  |
| 13. | Dezynfekcja lampą bakteriobójczą z programowanym wyłącznikiem czasowym | TAK |  |
| 14. | Blokada wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy bakteriobójczej | TAK |  |
| 15. | Sygnalizacja świetlna i akustyczna zakończenia sterylizacji komory lampą bakteriobójczą | TAK |  |
| 16. | Licznik czasu pracy komory | TAK |  |
| 17. | Licznik czasu pracy lampy bakteriobójczej | TAK |  |
| 18. | Szyba przednia ze szkła bezpiecznego | TAK |  |
| 19. | Oświetlenie przestrzeni roboczej lampami fluorescencyjnymi min. 1000 lx | TAK proszę podać |  |
| 20. | Płyta robocza wykonana ze stali nierdzewnej, wykonana w całości, bez perforacji, podnoszona. Pod płytą taca z zaworem ociekowym | TAK |  |
| 21. | Ściana tylna gładka, malowana farbami zapobiegającymi refleksom świetlnym, ściany boczne przeszklone | TAK |  |
| 22. | Przednia szyba unoszona do poziomu na teleskopach gazowych | TAK | . |
| 23. | Obudowa malowana gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi | TAK |  |
| 24. | Poziom natężenia dźwięku przy przepływie nominalnym 0,4 m/s < 60 dB | TAK proszę podać |  |
| 25. | Deklaracja zgodności CE, komory oznaczone znakiem CE | TAK |  |
| 26. | Wyprodukowane przez zakład z wdrożonym ISO 9001 wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 27. | ### Kolorystyka: odcienie bieli i szarości | TAK |  |
| 28. | ### Dwa gniazda elektryczne 230V | TAK |  |
| 29. | ### Komora laminarna wyposażone w niezbędne elementy do podłączenia do instalacji elektrycznej i wyciągowej. | TAK |  |
| 30. | ### Orurowanie łączące dygestorium z kanałami wentylacyjnymi wykonane z rur o gładkiej i łatwej do czyszczenia zewnętrznej powierzchni. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)