..................................................																Załącznik nr 2.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa BIOHAZARD do pomieszczenia Z-002 sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, zasilanie 230V/50Hz | proszę podać TAK |  |
| 2 | Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego przeznaczona do ochrony produktu, operatora, środowiska | TAK |  |
| 3 | Komora o wymiarach zewnętrznych maksymalnych (szer. x gł. x wys. bez nóżek ) 1300x 800x1550 | TAK |  |
| 4 | Komora z własną podstawą o regulowanej wysokości w zakresie 750 – 900mm, | TAK |  |
| 5 | Wymiary przestrzeni roboczej (szerokość x głębokość x wysokość) nie mniej niż: 1200 mm x 630 mm x 780 mm | TAK |  |
| 6 | Komora wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy. Filtr główny usytuowany pod kątem prostym do szyby frontowej | TAK |  |
| 7 | Przepływ powietrza – laminarny pionowy | TAK |  |
| 8 | Stabilność przepływu laminarnego dla prędkości min. 0,4 m/s ± 20% | TAK |  |
| 9 | Dwa filtry HEPA (główny i wylotowy) o skuteczności odpylenia 99,995% dla cząstek > 0,3 μm | TAK |  |
| 10 | Boki komory bezpieczne, pełne ( nie przeszklone), malowane farbami epoksydowymi | TAK |  |
| 11 | Narożniki komory zaokrąglone. | TAK |  |
| 12 | Blat ze stali nierdzewnej, dzielony, zawinięty na tylną ścianę. Otwory tylne są poza przestrzenią roboczą na ścianie tylnej, tuż nad blatem. Wnętrze obszaru pracy – malowane białymi, nieodblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi | TAK |  |
| 13 | Szyba frontowa: - ustawiona pod kątem/skośnie (80°) w stosunku do blatu roboczego - nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu - przesuwana w kierunku góra-dół, - funkcja niskiego opuszczenia szyby frontowej (poniżej poziomu blatu) | TAK |  |
| 14 | Panel sterujący wszystkimi funkcjami umieszczony na frontowej części komory. Wszystkie funkcje komory uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków membranowych opatrzonych charakterystycznymi piktogramami | TAK |  |
| 15 | Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LED pokazującym przynajmniej następujące parametry pracy: - natężenie przepływu powietrza w komorze roboczej z aktualnie wyświetlaną wartością w m/s oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości - liczba godzin pracy komory - stopień zużycia filtrów HEPA | TAK |  |
| 16 | Alarmy akustyczne i wizualne informujące o nieprawidłowej pracy | TAK |  |
| 17 | Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów | TAK |  |
| 18 | Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: co najmniej 1100 lux | TAK |  |
| 19 | Zainstalowana lampa UV w górnej przedniej części komory, z programatorem czasu pracy (min. od 1 min. do 24 h) i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy | TAK |  |
| 20 | 2 x gniazda elektryczne umieszczone na tylnej ścianie komory | TAK |  |
| 21 | Fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania kolejnych mediów umieszczone po obu stronach komory (co najmniej po dwa otwory) | TAK |  |
| 22 | Informacja o włączonym zaworze gazu i lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację ( świecące diody ) | TAK |  |
| 23 | Komora wyposażona w przesuwaną podporę pod ręce | TAK |  |
| 24 | Komora wyposażona w funkcję „stand-by”. Funkcja uruchamiana zarówno z przycisku umieszczonego na panelu sterującym jak i automatycznie po całkowitym zamknięciu szyby frontowej | TAK |  |
| 25 | Ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ EN12469 potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą. | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 26 | Deklaracja zgodności CE, komory oznaczone znakiem CE | TAK proszę załączyć ksero-kopię |  |
| 27 | Celem weryfikacji podanych danych prosimy o załączenie dokumentów producenta lub oryginalnego folderu | TAK |  |
| 28 | Poziom głośności nie większy niż 55dB | TAK |  |
| 29 | Komora laminarna wyposażone w niezbędne elementy do podłączenia do instalacji elektrycznej oraz wyciągowej umożliwiające zasysanie powietrza znad filtru wentylacyjnego i nie wpływające na zadane parametry pracy komory | TAK |  |
| 30 | Orurowanie łączące komorę z kanałami wentylacyjnymi wykonane z rur o gładkiej i łatwej do czyszczenia zewnętrznej powierzchni. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)