..................................................																	Załącznik nr 3.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

zamrażarki niskiego mrożenia pionowe –860 C do pomieszczeń Z-026, Z-020 (sztuk 4)

z wyposażeniem w stelaże (sztuk 16) i kriopudełka (sztuk 320)

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. zasilanie 230V/50Hz | proszę podać TAK |  |
| 2 | Zamrażarka niskiego mrożenia pionowa –860 C (szafkowa) | TAK |  |
| 3 | Pojemność 470 litrów +/- 5% z możliwością przechowywania nie mniej niż 320 standardowych kriopudełek na próby | TAK |  |
| 4 | Możliwość transportu przez drzwi o rozmiarze 90 cm szerokości i 200 cm wysokości | TAK |  |
| 5 | Drzwi wewnętrzne podzielone na dwie części, izolowane termicznie pianką poliuretanową z zamknięciem typu pazur oraz dodatkowymi uszczelkami. | TAK |  |
| 6 | 4 szt. wewnętrznych półek, 3 szt. z regulacją zawieszenia ( czwarta półka jest podstawą komory) – podział komory na 4 przedziały | TAK |  |
| 7 | Komora zamrażarki pokryta wytrzymałym tworzywem sztucznym zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi i zadrapaniami zapobiegającymi przymarzaniu próbek | TAK |  |
| 8 | System ogrzewania uszczelki zewnętrznej | TAK |  |
| 9 | System automatycznej korekcji - podnoszenia drzwi zewnętrznych. | TAK |  |
| 10 | Zamknięcie komory zamrażarki na klucz. | TAK |  |
| 11 | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
| 12 | Alarm temperaturowy wizualny i dźwiękowy | TAK |  |
| 13 | Ustawianie temperatury zbyt niskiej i zbyt wysokiej dla zadziałania systemu alarmowego | TAK |  |
| 14 | Alarm wizualny zabrudzonego filtra i zbyt wysokiej temperatury zewnętrznej | TAK |  |
| 15 | System autodiagnostyki z wyświetlaniem kodów błędów | #### TAK |  |
| 16 | Wbudowane podtrzymanie bateryjne funkcji sterownika | TAK |  |
| 17 | Wyposażona w sygnalizację stanów alarmowych do podłączenia alarmu zewnętrznego | TAK |  |
| 18 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury w technologii LED z jasnym tłem | TAK |  |
| 19 | Panel kontrolny umieszczony na wysokości oczu | TAK |  |
| 20 | Panel kontrolny zabezpieczony hasłem w celu ochrony przed nieautoryzowaną zmianą parametrów. | TAK |  |
| 21 | System chłodzenia – kaskadowy z 2 kompresorami | TAK |  |
| 22 | Czynniki chłodnicze wolne od freonów (CFC free) | TAK |  |
| 23 | Podstawa zamrażarki wyposażona w poziomowane nóżki z przodu oraz kółka z tyłu ułatwiające przemieszczanie | TAK |  |
| 24 | Wbudowany cyfrowy rejestrator temperatury komory mrożeniowej oraz temperatury zewnętrznej z możliwością odczytu parametrów za pomocą złącza USB | TAK |  |
| 25 | Interfejs typu RS485 do podłączenia w wewnętrzną sieć monitoringu temperatury | TAK |  |
| 26 | Interfejs typu Ethernet RJ45 do zdalnego monitoringu temperatury przez internet | TAK |  |
| 27 | System zasilania awaryjnego ciekłym dwutlenkiem węgla (CO2 back-up system) wyposażony w: - niezależny wyświetlacz temperatury - niezależny sensor temperatury - programowanie dowolnej temperatury zadziałania back-upu niezależnej od alarmu temperaturowego - wyposażony w system monitorowania ilości zużytego CO2 i pokazujący ilość pozostałego w butli gazu w procentach. Ustawianie progu alarmowego zużytego gazu przez użytkownika z klawiatury back-upu. -elastyczne przyłącze izolowane termicznie o długości min. 3 m do transferu ciekłego CO2 | TAK |  |
| 28 | Stelaż na 20 pudełek o ułożeniu 5 sztuk w poziomie 4 w pionie (5x4), ze stali nierdzewnej na kriopudełka z podpunktu 31 do oferowanego typu zamrażarek niskotemperaturowych pionowych | TAK |  |
| 29 | Kriopudełko z polipropylenu o wymiarach 130 x 130 x 50 mm | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)