..................................................																	Załącznik nr 3.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna, dwukomorowa, pionowa do pomieszcznia

Z-002, Z-006, Z-019, Z-020, Z-027 - sztuk 5

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. zasilanie 230V/50Hz, dobowe zużycie energii nie większe niż 1,8 kWh | proszę podać TAK |  |
| 2 | Chłodziarko-zamrażarka, laboratoryjna - pionowa (szafkowa), dwukomorowa, z niezależnymi drzwiami do każdej komory | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewn. minimalne w mm ( szer. x głęb. x wys.) 600x615x2000 | TAK |  |
| 4 | Zakres temperatur pracy chłodziarki co najmniej: +3°C do +8°C | TAK |  |
| 5 | Zakres temperatur pracy zamrażarki co najmniej: -9°C do -30°C | TAK |  |
| 6 | Klasa klimatyczna nie gorsza niż SN-ST | #### TAK |  |
| 7 | Pojemność komory chłodzenia min. 250 litrów, mrożenia min. 100 litrów | TAK |  |
| 8 | Obieg powietrza dynamiczny | TAK |  |
| 9 | Odszranianie zamrażarki ręczne | TAK |  |
| 10 | Odszranianie chłodziarki automatyczne | TAK |  |
| 11 | Minimum 3 szuflady z przeźroczystym frontem w komorze zamrażarki | TAK |  |
| 12 | Minimum 4 półki ze szkła i tworzywa w komorze chłodziarki | TAK |  |
| 13 | Nośność każdej półki nie mniej niż 24kg | TAK |  |
| 14 | Zamknięcie na klucz | TAK |  |
| 15 | Sterowanie elektroniczne oddzielne dla komory chłodziarki i komory zamrażarki | #### TAK |  |
| 16 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury z dokładnością wyświetlania nie gorszą niż 0,1°C | TAK |  |
| 17 | Alarm temperatury, akustyczny i optyczny (z możliwością ustawienia zakresu) | TAK |  |
| 18 | Alarm otwartych drzwi, akustyczny i optyczny | TAK |  |
| 19 | Pamięć najniższej i najwyższej zarejestrowanej temperatury dla każdej komory oddzielnie | TAK |  |
| 20 | Złącze typu RS485 do zewnętrznej rejestracji temperatury i alarmów | TAK |  |
| 21 | Pamięć 3 ostatnich alarmów temperatury z godziną, datą i czasem trwania stanu alarmowego | TAK |  |
| 22 | Pamięć ostatnich 3 przerw w dopływie prądu z godziną, datą i czasem trwania | TAK |  |
| 23 | Przystosowanie do zamontowania zewnętrznego czujnika temperatury | TAK |  |
| 24 | Termostat bezpieczeństwa, dla temperatury poniżej +2°C w komorze chłodziarki | TAK |  |
| 25 | Możliwa zmiana sposobu otwierania drzwi (zawiasy po lewej lub prawej stronie) w miejscu użytkowania. | TAK |  |
| 26 | Podstawa zamrażarki wyposażona w poziomowane nóżki z przodu oraz kółka z tyłu ułatwiające przemieszczanie | TAK |  |
| 27 | Dren ułatwiający mycie komory zamrażarki | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)