..................................................																	Załącznik nr 3.4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

chłodziarka laboratoryjna, pionowa, podblatowa do pom, Z-111 - sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. zasilanie 230V/50Hz, dobowe zużycie energii nie większe niż 0,7 kWh | proszę podać TAK |  |
| 2. | Wymiary zewn. maksymalne w mm (szer. x głęb. x wys.) 600/615/820 | TAK |  |
| 3. | Typ chłodziarki - pionowa (szafkowa) | TAK |  |
| 4. | Zakres temperatur pracy chłodziarki: +3°C do +8°C | TAK |  |
| 5. | Klasa klimatyczna nie gorsza niż SN-ST | #### TAK |  |
| 6. | Liczba drzwi – 1 pełne | TAK |  |
| 7. | Pojemność nie mniej niż 130 litrów | TAK | . |
| 8 | Odszranianie chłodziarki automatyczne | TAK |  |
| 9 | Dynamiczny obieg powietrza | TAK |  |
| 10 | Minimum 3 półki rusztowe z powłoką z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 11 | Nośność każdej półki min. 24kg | TAK |  |
| 12 | Zamknięcie na klucz | TAK |  |
| 13 | Sterowanie elektroniczne | TAK |  |
| 14 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury z dokładnością wyświetlania nie gorszą niż 0,1°C | TAK |  |
| 15 | Alarm temperatury, akustyczny i optyczny (z możliwością ustawienia zakresu) | #### TAK |  |
| 16 | Alarm otwartych drzwi, akustyczny i optyczny | TAK |  |
| 17 | Pamięć wewnętrzna najniższej i najwyższej zarejestrowanej temperatury | TAK |  |
| 18 | Złącze typu RS485 do zewnętrznej rejestracji temperatury i alarmów | TAK |  |
| 19 | Pamięć 3 ostatnich alarmów temperatury z godziną, datą i czasem trwania stanu alarmowego | TAK |  |
| 20 | Pamięć ostatnich 3 przerw w dopływie prądu z godziną, datą i czasem trwania | TAK |  |
| 21 | Możliwość zamontowania czujnika temperatury w komorze | TAK |  |
| 22 | Termostat bezpieczeństwa do zabezpieczenia przed spadkiem temperatury poniżej +2°C | TAK |  |
| 23 | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (zawiasy po lewej lub prawej stronie). | TAK |  |
| 24 | Podstawa chłodziarki wyposażona w poziomowane nóżki z przodu oraz kółka z tyłu ułatwiające przemieszczanie | TAK |  |
| 25 | Dren ułatwiający mycie komory chłodziarki | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)