..................................................																	Załącznik nr 3.5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

zamrażarka laboratoryjna pionowa podblatowa do pomieszczenia Z-111 - sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. zasilanie 230V/50Hz, dobowe zużycie energii nie większe niż 1 kWh | proszę podać TAK |  |
| 2 | Wymiary zewn. maksymalne w mm (szer. x głęb. x wys.) 600x615x820 | TAK |  |
| 4 | Typ zamrażarki - pionowa (szafkowa) | TAK |  |
| 5 | Zakres temperatur pracy zamrażarki minimum: -9°C do -26°C | TAK |  |
| 6 | Klasa klimatyczna nie gorsza niż SN-ST | #### TAK |  |
| 7 | Liczba drzwi – 1 pełne | TAK |  |
| 8 | Pojemność nie mniej niż 125 litrów | TAK |  |
| 9 | Odszranianie zamrażarki ręczne | TAK |  |
| 10 | Minimum 3 szuflady z przeźroczystym frontem w komorze zamrażarki oraz 1 kosz umieszczony na spodzie komory | TAK |  |
| 11 | Rodzaj półek – płyty parownika | TAK |  |
| 12 | Nośność każdej półki nie mniej niż 24kg | TAK |  |
| 13 | Wykończenie wnętrza komory przeciwiskrowe z certyfikatem ATEX | TAK |  |
| 14 | Zamknięcie na zamek drzwi zewnętrznych | TAK |  |
| 15 | Sterowanie elektroniczne | TAK |  |
| 16 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury z dokładnością wyświetlania nie gorszą niż 0,1°C | #### TAK |  |
| 17 | Alarm temperatury, akustyczny i optyczny (z możliwością ustawienia zakresu) | TAK |  |
| 18 | Alarm otwartych drzwi, akustyczny i optyczny | TAK |  |
| 19 | Pamięć wewnętrzna najniższej i najwyższej zarejestrowanej temperatury | TAK |  |
| 20 | Złącze typu RS485 do zewnętrznej rejestracji temperatury i alarmów | TAK |  |
| 21 | Pamięć 3 ostatnich alarmów temperatury z godziną, datą i czasem trwania stanu alarmowego | TAK |  |
| 22 | Pamięć ostatnich 3 przerw w dopływie prądu z godziną, datą i czasem trwania | TAK |  |
| 23 | Możliwość zamontowania czujnika temperatury w komorze | TAK |  |
| 24 | Możliwa zmiana sposobu otwierania drzwi (zawiasy po lewej lub prawej stronie) w miejscu użytkowania. | TAK |  |
| 25 | Podstawa zamrażarki wyposażona w poziomowane nóżki z przodu oraz kółka z tyłu ułatwiające przemieszczanie | TAK |  |
| 26 | Dren ułatwiający mycie komory zamrażarki | TAK |  |

…………………., dn. ………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)