INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 18.05.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2401-8/12

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-8/12 na

Dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD  CePT:

Zadanie 1 - system do anestezji zwierząt laboratoryjnych

Zadanie 2 - aparat stereotaktyczny z pełnym wyposażeniem

Zadanie 3 - system utrzymywania stałej temperatury operowanego zwierzęcia, lupa naczołowa, aparat do suchej sterylizacji, myjka ultradźwiękowa, system oświetlenia pola operacyjnego

Zadanie 4 - narzędzia chirurgiczne

Zadanie 5 - sprzęt drobny

Zadanie 6 - komory laminarne

Zadanie 7 - wyposażenie śluz sanitarnych

Zadanie 8 - komora do eutanazji gryzoni

Zadanie 9 – zestawy  HPLC

Zadanie 10 - szafy powietrzne

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Pytanie:

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o wymiarach wewnętrznych  [szer. x gł. x wys. ]: 1230x600x700 mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o wymiarach wewnętrznych  [szer. x gł. x wys. ]: 1200x650x720 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z przeszklonymi ścianami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający w AIT nie stawia specjalnych wymagań.

Pytanie:

- Czy zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej certyfikatu wydanego przez niezależną, akredytowaną i notyfikowaną jednostkę certyfikującą tj. TUV, potwierdzającego spełnienie przez oferowaną komorę laminarną wymogów norm EN12469 i EN 12980 oraz dedykowanego dla konkretnego - oferowanego w przetargu modelu komory?

Odpowiedź: TAK

Pytanie:

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komór laminarnych z  szybą przesuwaną elektrycznie oraz odchyloną od pionu o 4°?

Odpowiedź: Zamawiający  zgadza się na zaoferowanie komór laminarnych z  szybą przesuwaną elektrycznie, nie zgadza się na szybę odchyloną od pionu o 4°.

Pytanie:

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia bez podłokietników ze względu na specjalnie wyprofilowany blat zapewniający komfort pracy? Informuję, że oparcie rąk na blacie nie powoduje zatkania kanałów wlotowych powietrza.

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z gniazdem elektrycznym umieszczonym na wewnętrznej ścianie bocznej w pobliżu narożnika komory?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z gniazdami elektrycznym umieszczonym na wewnętrznej ścianie bocznej w miejsce ich umieszczenia na ścianie tylnej komory?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z zewnętrznym programowalnym  timerem z sygnałem akustycznym?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z półautomatycznym systemem dekontaminacji? W systemie półautomatycznym użytkownik ustawia czas trwania dekontaminacji w menu komory laminarnej, po zakończeniu którego parownik zostanie automatycznie wyłączony. Po zakończonym procesie dekontaminacji użytkownik musi uruchomić nawiew aby przewietrzyć komorę.

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z monochromatycznym wyświetlaczem LCD wyposażonym w membranowe przyciski sterujące?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia bez funkcji przypominania o konieczności okresowej walidacji urządzenia?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia bez funkcji stand –by?

Odpowiedź: NIE

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych