...........................................					Załącznik nr 6.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa BIOHAZARD do prac z cytostatykami  sztuk 3

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, zasilanie 230V/50Hz | proszę podać TAK |  |
| 2 | Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza do pracy z cytostatykami, chemoiterapeutykami, materiałami pylistymi, materiałem genetycznymi, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego przeznaczona do ochrony produktu, operatora, środowiska | TAK |  |
| 3 | Komora o wymiarach(szer. x gł. x wys): zewnętrznych maksymalnych (z podstawą) 1400x 840x2250 mm przestrzeni roboczej, minimalnych: 1150x660x720 mm | TAK proszę podać |  |
| 4 | Komora umieszczona na stabilnej podstawie | TAK |  |
| 5 | Stabilność przepływu laminarnego dla prędkości 0,4 m/s ± 20% | TAK |  |
| 6 | Skuteczności odpylenia dla cząstek ≥0,3 μm, nie mniej niż 99,995% | TAK |  |
| 7 | Automatyczna kompensacja prędkości przepływu powietrza w miarę wzrostu zapchania filtrów | TAK |  |
| 8 | Alarmy akustyczne i wizualne informujące o nieprawidłowym przepływie powietrza, awarii układu sterującego komorą | TAK |  |
| 9 | Trzy filtry HEPA H14 wg PN-EN 1822 | TAK |  |
| 10 | Zabezpieczenie komory przed obsługą przez nieupoważnione osoby | TAK |  |
| 11 | Wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej, matowej zapobiegającej powstawaniu refleksów świetlnych | TAK |  |
| 12 | Obudowa komory malowana farbami łatwo zmywalnymi | TAK |  |
| 13 | Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej niedzielony | TAK |  |
| 14 | Podłokietniki min 2 sztuki | TAK |  |
| 15 | Uchylna pokrywa przednia z szybą | TAK |  |
| 16 | Szyba frontowa pochylona pod kątem min 8° | TAK |  |
| 17 | Szyba frontowa podnoszona góra/dół elektrycznie z bezpiecznego szkła hartowanego. Po opuszczeniu szyby frontowej przestrzeń robocza całkowicie zamknięta | TAK |  |
| 18 | Sygnalizacja optyczna i akustyczna w przypadku otwarcia szyby powyżej wysokości roboczej | TAK |  |
| 19 | Programowany timer z sygnałem akustycznym | TAK |  |
| 20 | Program automatycznej dekontaminacji | TAK |  |
| 21 | Dotykowy panel w formie kolorowego ekranu LCD umieszczony na frontowej części komory, sterujący wszystkimi funkcjami i służący jednocześnie do obsługi serwisowej pokazującym przynajmniej następujące parametry: - czas pracy komory - czas pracy lampy UV - czas pracy filtrów - sygnalizacja konieczności okresowej walidacji komory | TAK |  |
| 22 | Oświetlenie obszaru pracy- min. 1000 lux | TAK |  |
| 23 | Zainstalowana lampa UV z programowanym wyłącznikiem czasowym | TAK |  |
| 24 | Zabezpieczenie przed możliwością pracy przy włączonej lampie UV | TAK |  |
| 25 | Sygnalizacja akustyczna i optyczna zakończenia sterylizacji komory lampą UV | TAK |  |
| 26 | 2 x gniazda elektryczne 230V umieszczone na wewnętrznej, tylnej ścianie komory | TAK |  |
| 27 | Przygotowane otwory montażowe dla kolejnych mediów | TAK |  |
| 28 | Funkcja aktywnego wyczekiwania na pracę „stand-by” przy zmniejszonej prędkości nawiewu. | TAK |  |
| 29 | Poziom głośności przy przepływie nominalnym ≤ 58 dB | TAK |  |
| 30 | Zgodność z wymaganiami normami EN12469 i EN 12980 potwierdzona certyfikatem wystawionym przez jednostkę notyfikującą | TAK/ proszę załączyć kserokopię |  |
| 31 | Celem weryfikacji podanych danych prosimy o załączenie dokumentów producenta lub oryginalnego folderu | TAK |  |
|  | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE | TAK |  |
| 32 | Komora laminarna do pom. Z-002 Pełne wyposażenie komory laminarnej w sprzęt umożliwiający podłączenie do instalacji elektrycznej oraz wyciągowej umożliwiające zasysanie powietrza znad filtru wentylacyjnego i nie wpływające na zadane parametry pracy komory. Orurowanie łączące komorę z kanałami wentylacyjnymi wykonane z rur o gładkiej i łatwej do czyszczenia zewnętrznej powierzchni. | TAK |  |
| 34 | Komora laminarna do pom. Z-019 i Z-020 z czterema kółkami w tym dwa z hamulcami | TAK |  |
| 35 | Szkolenie min. 2 godziny dla 3 osób | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)