..................................................					Załącznik nr  1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Licznik luminescencyjny do pomiaru aktywności

promieniowania beta z wyposażeniem – 1 szt.

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu b) typ, c) model | proszę podać | a) b) c) |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Licznik luminescencyjny pozwalający na pomiary w mikropłytkach, probówkach eppendorfa, naczynkach scyntylacyjnych o pojemności co najmniej 4 mL oraz na filtrach z włókna szklanego | TAK |  |
| 4 | Urządzenie musi mierzyć w sposób bezpośredni promieniowanie beta z wydajnością nie mniejszą niż 50% dla 3H, 90% dla 14C oraz powyżej 95% dla 32P. | TAK |  |
| 5 | Urządzenie musi pracować w trybie zliczeń: - CPM pojedynczego i podwójnego znakowania, - DPM pojedynczego i podwójnego znakowania, - ParaLux lub równoważnego | TAK |  |
| 6 | Urządzenie musi pracować w trybie TR-LSC | TAK |  |
| 7 | Urządzenie musi posiadać możliwość detekcji w mikropłytkach w standardzie co najmniej 96 dołków i 24 dołków oraz w probówkach 1,5 ml i 4 ml. Urządzenie musi pozwalać na rozbudowę umożliwiającą pomiar w płytkach 384 dołkowych. | TAK |  |
| 8 | Urządzenie musi być wyposażone w układ detektorów złożony z dwóch fotopowielaczy pracujących w koincydencji. Jeden fotopowielacz musi czytać próbkę z dołu a drugi czytać sygnał próbki z góry. | TAK |  |
| 9 | Stacja robocza licznika powinna być wyposażona w monitor LCD o przekątnej ekranu minimum 17”, system do transferu danych (port USB). Oprogramowanie sterujące musi zawierać interfejs komunikacyjny, wykreślać widma, zapisywać pliki w formacie ASCII, Excel oraz CSV oraz musi posiadać funkcję HELP. | TAK proszę podać |  |
| 10 | Wraz z urządzeniem muszą zostać dołączone płytki startowe, kasety oraz inne akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy aparatu. Ponadto muszą zostać dostarczone dodatkowe akcesoria: - kaseta na mikropłytki 24-dołkowe typu miękkiego 2 szt. - kaseta na mikropłytki 96-dołkowe typu miękkiego 2 szt. - mikropłytki 24-dołkowe typu miękkiego,10 sztuk - mikropłytki 96-dołkowe typu miękkiego, 10 sztuk - kaseta na płytki 24-dołkowe typu Corning - kaseta do fiolek o poj. 4 ml, 1 op. (12 szt.) - koktajl scyntylacyjny, biodegradowalny, co najmniej 10 litrów – 2 opakowania (po 5 litrów każde) - kody kreskowe do znakowania adapterów co najmniej 100 sztuk - standardy do kalibracji – co najmniej 1 zestaw - nakręcany na zbiornik dozownik do koktajlu scyntylacyjnego pozwalający na precyzyjne dozowanie w zakresie 0.2-2.0 mL | TAK |  |
| 11 | Urządzenie musi być wyposażone w podajnik mieszczący nie mniej niż 16 mikropłytek w formacie SBS. | TAK |  |
| 12 | Urządzenie powinno mieć możliwość pośredniego pomiaru aktywności gamma pochodzącego z od 51Cr i 125I. | TAK |  |
| 13 | Wyposażenie dodatkowe niezbędne do pracy licznika, dostarczone wraz z urządzeniem: - wirówka szybkoobrotowa, o prędkości wirowania minimum 15 000 obr./minuta wyposażona w rotor do mikropłytek typu MTP/DWP oraz rotor horyzontalny do probówek typu Falcon 50/15 mL. Panel sterowania wyposażony w wyświetlacz LCD. Możliwość zapisania w pamięci urządzenia co najmniej 50 programów wirowania. - mobilna stacja obróbki wyników z oprogramowaniem MS Office lub równoważnym i kompatybilnym wyposażona w mikroprocesor typu i5 o częstotliwości niemniejszej niż 2.6 GHz, pamięć RAM nie mniejszą niż 4 GB, dysk twardy co najmniej o pojemności 500 GB. Wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 15”. Stacja musi być wyposażona w kartę sieciową bezprzewodową oraz złącze RJ-45. - kolorowa drukarka laserowa z funkcją dupleksu o rozdzielczości 1200 x 600 dpi dla wydruków kolorowych i monochromatycznych. Format wydruku co najmniej A4. Szybkość wydruku nie mniejsza niż 26 stron na minutę. Drukarka wyposażona w kartę sieciową. | TAK |  |
| 14 | Gwarancja: - co najmniej 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Instalacja, uruchomienie i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu | TAK |  |
| 16 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK proszę podać |  |
| 17 | Certyfikaty: - CE urządzenia | TAK proszę dołączyć do oferty kserokopię |  |
| 18 | Folder: folder/prospekt oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów technicznych licznika | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)