.................................................						Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Automatyczny system do analizy  żeli barwionych fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK | ## ODPOWIEDŹ WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu : b) typ: c) model: Zasilanie 230V/50Hz | PROSZĘ PODAĆ TAK TAK |  |
| 2. | Komora ciemniowa z wewnętrznym oświetleniem, automatyczne wyłączanie lamp UV po otwarciu komory. System posiada automatyczne, elektroniczne zabezpieczenie przed otwarciem komory. Istnieje możliwość pracy przy otwartej komorze i włączonym świetle UV. | #### TAK |  |
| 3. | Transiluminator wysuwany z urządzenia do załadowania żelu z płynną regulacją intensywności trybu pracy 50-100% o minimalnym wymiarze 20x20 cm, długość światła emitowanego 302 nm. System wyposażony w: - w ekran do transiluminatora zamieniający światło UV na światło białe - w oświetlenie światłem białym od góry na lampach LED (White Epi) - w filtr UV (do Bromku Etydyny lub bezpiecznych zamienników) - automatyczny zmieniacz filtrów (co najmniej 7 pozycyjny) - pusty moduł elektroluminescencyjny pozwalający na rozbudowę o oświetlenie światłem LED z góry | #### TAK |  |
| 4. | Detekcja przy użyciu kamery z przetwornikiem CCD o rozdzielczości min. 5,0 mln rzeczywistych pikseli (2448x2048), min. 16 bitowa (skala szarości 65536) Zakres dynamiczny kamery, co najmniej 4.8 Obiektyw sterowany elektronicznie o zmiennej ogniskowej min. f 1,2 (12,5-75 mm) z możliwością zapamiętywania ustawień przesłony, ostrości i zoom Kamera chłodzona do temperatury co najmniej -28ºC niezależnej od temperatury powietrza | #### TAK |  |
| 5. | komputer AIO (All in one) do sterowania oprogramowaniem o minimalnych wymaganiach: - ekran dotykowy; - procesor Intel core i3, - dysk 500 GB, - RAM 4 GB, - napęd DVD, - system operacyjny Win 7 Pro , - monitor 21 cali, - klawiatura, mysz |  |  |
| 6. | Oprogramowanie do wykonywania zdjęć umożliwiające: - Kontrolę kamery wraz z obiektywem i komorą ciemniową - Konfigurowanie profili użytkowników pozwalających zachować wybrane ustawienia każdego z nich - Podgląd na żywo fotografowanej próbki - Nałożenie i analizowania trzech obrazów jednocześnie - Wykonywanie serii zdjęć w zadanym przedziale czasu - Kontrola saturacji dla aplikacji jakościowych - Wykonywanie adnotacji na zapisywanym obrazie - Korekcja zniekształceń i modyfikacja obrazu (regulacja jasności i kontrastu, negatyw, zmiana stopnia wysycenia koloru, wyostrzanie i wygładzanie) - Umożliwia określenie, w jakim stopniu obraz został powiększony (zoom). - Zapisywanie danych w zabezpieczonych, prywatnych plikach spełniające wymogi Dobrej praktyki Laboratoryjnej - Formaty zapisywania zdjęć: JPEG, TIF, BMP, GIF, WPG, PCX - Bezpośrednie połączenie z programem do analizy obrazu - Binning (łączenia pikseli) - Automatyczne ustawienia czasu ekspozycji dla próbek barwionych chemiluminescencyjnie - Podgląd obrazu przed wykonaniem właściwego zdjęcia - Dowolna rotacja obrazu po wykonaniu zdjęcia - Inteligentna baza danych pozwalająca na całkowicie automatyczny dobór właściwych parametrów takich jak: czas ekspozycji, filtr, oświetlenie do badanego barwnika | #### TAK |  |
| 7. | Oprogramowanie do analizy zdjęć umożliwiające: - Analizę jakościową i ilościową żeli jednokierunkowych - Jednoczesne wyświetlanie w jednym oknie wszystkich danych, obrazów, histogramów dla analizowanego zdjęci - Automatyczną analizę wielowarstwowych żeli - Przedstawienie na jednym obrazie w tym samym czasie masy cząsteczkowej i densytometrii dając rezultat w postaci tabeli - Automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków rozdziału elektroforetycznego - Automatyczną detekcję zniekształconych prążków i ścieżek z możliwością manualnej korekcji - Automatyczna korekcję tła (metody multipleksowe) - Automatyczne wyznaczanie masy molekularnej prążków białek, DNA, RNA oraz Rf prążków - Automatyczne wyznaczanie masy prążka (ilościowe oznaczanie densytometryczne) - Automatyczne i ręczne przypisywanie parametrów standardu - Automatyczne liczenie kolonii bakteryjnych (również kolorowych) - Automatyczna analiza spot blotów - Kreowanie rezultatów w postaci wykresów i tabel, wykreślanie profili ścieżek - Automatyczne sporządzanie raportów z dokonywanych analiz - Pełne wypełnienie wymogów raportowania zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną - Bezpośrednie połączenie z programem Excel, Word - Kreślenie dendrogramów, wyniki w postaci drzewek | #### TAK |  |
| 8. | Instrument bezpośrednio po uruchomieniu gotowy do pracy | TAK |  |
| 9. | W zestawie nielimitowana ilość licencji oprogramowania do analizy żeli | TAK |  |
| 10. | Okres gwarancji- minimum 3 lata | TAK |  |
| 11. | Instrukcje do oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, reagujący w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia problemu | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2013 roku		…………..…………………………………

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)