INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 25.07.2013 r.

Znak sprawy: ZP-2401-15/13

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-15/13 na

dostawę, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD  CePT:

Zadanie 1 -  wirówka laboratoryjna z chłodzeniem

Zadanie 2 -  elektroniczna waga analityczna

Zadanie 3 -  system do monitorowania czynności życiowych myszy i szczurów podczas     zabiegów

Zadanie 4 – pulsoksymetr do monitorowania czynności życiowych myszy i szczurów podczas obrazowania za pomocą MRI

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy zadania nr 1:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o zakresie obrotów 500 – 15000 rpm, o wymiarach zewnętrznych (szer. x głęb. x wys.) 450 x 635 x 315 mm i spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę bez identyfikacji błędu przerwania realizacji zadanego programu, jeśli jedyną możliwością przerwania programu jest zatrzymanie wirówki oraz spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zakres regulacji temperatury - 9° - +40 °C biorąc pod uwagę fakt, że temperatura poniżej 0 st. C i tak nie ma zastosowania podczas wirowania, a tylko podczas postoju wirówki ? Oferowana wirówka zapewnia utrzymanie minimalnej temperatury +4 st. C podczas wirowania z maksymalną prędkością.

Odpowiedź: NIE

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych