..................................................					Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Elektroniczna waga analityczna – 1 sztuka

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa producenta sprzętu, model | Proszę podać |  |
| 2 | Waga analityczna laboratoryjna z komorą ważenia osłoniętą szafką przeciwpodmuchową | TAK |  |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Maksymalne wymiary podstawy wagi wraz z wyświetlaczem 370 x 230 mm | TAK |  |
| 4 | Maksymalne wymiary podstawy wagi bez wyświetlacza 230 x 230 mm | TAK |  |
| 5 | Wyjmowane, przezroczyste ściany boczne i górna | TAK |  |
| 6 | Obciążenie maksymalne co najmniej 110g | TAK |  |
| 7 | Obciążenie minimalne nie większe niż 10mg | TAK |  |
| 8 | Dokładność odczytu co najmniej 0,1mg | TAK |  |
| 9 | Zakres tary co najmniej –110g | TAK |  |
| 10 | Średnica szalki co najmniej 80mm | TAK |  |
| 11 | Temp. pracy co najmniej +10oC - +40oC | TAK |  |
| 12 | Powtarzalność pomiaru co najmniej 0,1mg | TAK |  |
| 13 | Liniowość co najmniej ±0,2mg | TAK |  |
| 14 | Czas stabilizacji max. 3s | TAK |  |
| 15 | Interfejs min: USB, RS232, Ethernet | TAK |  |
| 16 | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | TAK |  |
| 17 | Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD min. 5,0” | TAK |  |
| 18 | Funkcje wagi: liczenie sztuk, kalibracja pipet, doważanie | TAK |  |
| 19 | Poziomiczka elektroniczna | TAK |  |
| 20 | Czujnik podczerwieni | TAK |  |
| 21 | Możliwość aktualizacji oprogramowania | TAK |  |
| 22 | Eksport danych z ważenia | TAK |  |
| 23 | Eksport/import baz danych | TAK |  |
| 24 | Eksport/import ustawień wagi | TAK |  |
| 25 | Pokrowiec do wagi | TAK |  |
| 26 | Deklaracja Zgodności | TAK/ Proszę załączyć kserokopię i podać nr strony w ofercie |  |
| 27 | Świadectwo legalizacji ważne min. 3 lata | TAK |  |
| 28 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)