INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 22 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 22 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn.26.09.2013 r.

Znak sprawy:

ZP -2401-19/13

Dotyczy postępowania nr  ZP -2401-19/13 :

Dostawa, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia  pomieszczeń środowiskowych laboratoriów w CMD CePT.

Od jednego z Wykonawców wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1: Zadanie 4 - urządzenia pomiarowe - (Zał. 4.1-4.4 do SIWZ) 4.1 elektroniczna

waga analityczna -1 szt.

Użyty zapis "Wyjmowana szalka zawieszana na tylnej ścianie komory wagowej"

narusza zasady zachowania uczciwej konkurencji. Jest to sugestia konkretnego

wykonawcy.

Czy można poprosić o merytoryczne uzasadnienie takiego zapisu uzasadniając

że: Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia w sposób wyraźny

wykraczają poza zakres wskazanego zastosowania, poprzez dokładne skopiowanie

parametrów technicznych wagi analitycznej, wręcz sugerując tylko jednego

dostawcę, jaką jest firma Mettler Toledo, co koliduje to w sposób rażący z

zasadami zachowania uczciwej  konkurencji w myśl art. 7, 24 b ust. 2, 29

ust. 2 (!) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający, nie mając na uwadze żadnego z producentów wyspecyfikował umiejscowienie jak i możliwość demontażu szalki wagowej ze względu na planowany charakter wykorzystania urządzenia. Będzie ono używane w strefie o podwyższonym reżimie czystości, za śluzami i prysznicami powietrznymi.

Zamawiającemu zależy na możliwości dostępu z boków jak i z góry do komory ważenia przy zachowaniu przezierności frontu, góry i boków przy jednoczesnej możliwości łatwego przetarcia powierzchni dolnej komory celem usunięcia potencjalnych zanieczyszczeń, a to narzuca umiejscowienie szalki i jej demontowalności. Waga będzie pracowała w systemie opisanym w procedurach laboratorium Zamawiającego, gdzie utrzymanie czystości i procedury czyszczenia są niezmiernie istotne. Charakter odważanych próbek i związków (m.in. próbki ciekłe o wysokiej gęstości,  wysoce sypkie,

pyliste trudne do   usunięcia ze szczelin)może rodzić ryzyko szybkiej kontaminacji komory ważenia, a to ze względu na charakter laboratorium jest dużym zagrożeniem dla przeprowadzanych procesów. Dlatego też Zamawiający żąda szalki nie dotykającej powierzchni dolnej komory ważenia.

Zamawiający podtrzymuje zapis w AIT.

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych