..................................................					Załącznik nr 1.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

System oczyszczania wody typu II i I – szt. 2

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie dostarcza wodę stopnia analitycznego (typu II) oraz wody ultraczystej (typu I) | Tak |  |
|  | Woda zasilająca urządzenie - wodociągowa | Tak |  |
|  | Dwuetapowe oczyszczanie wody: - woda typu II produkowana poprzez oczyszczanie wody wodociągowej co najmniej przez prefiltrację, węgiel aktywowany, polifosforany, odwróconą osmozę, elektrodejonizację i lampę UV - woda typu I produkowana poprzez doczyszczenie wody typu II (co najmniej lampa UV, żywice jonowymienne, filtracja) | Tak |  |
|  | Jakość wody typu II: Przewodnictwo nie więcej niż 0,2 uS/cm w 25oC Poziom TOC nie więcej niż 30 ppb Liczba cząstek stałych powyżej 0,22µm nie więcej niż 1/ml Jakość wody typu I: Przewodnictwo nie więcej niż 0,055 uS/cm w 25oC Poziom TOC nie więcej niż 5 ppb Liczba cząstek stałych powyżej 0,22µm nie więcej niż 1/ml Liczba bakterii nie więcej niż 1cfu/ml Pyrogeny nie więcej niż 0,001 EU/ml RNazy nie więcej niż 0,01ng/ml DNazy nie więcej niż 4pg/µl | Tak |  |
|  | W zestawie jednostka oczyszczająca wodę oraz ramię dozujące do wody typu I | Tak |  |
|  | # Pomiędzy kolejnymi poborami wody ma miejsce automatyczna recyrkulacja wody obejmująca także ramię dozujące | Tak |  |
|  | Szybkości poboru wody z jednego ramienia dozującego regulowana w zakresie co najmniej od 0,05 l/min do 2 l/min | Tak |  |
|  | Możliwość poboru wolumetrycznego wody | Tak |  |
|  | # Na wyświetlaczu aparatury odczyt parametrów jakości wody (przewodnictwo/oporność; temperatura) dla wody wodociągowej, wody po odwróconej osmozie i wody typu I | Tak |  |
|  | # Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na monitorze urządzenia | Tak |  |
|  | Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, alarmów i awarii | Tak |  |
|  | Wbudowany analizator on-line pomiaru TOC o zakresie pomiaru co najmniej od 1 do 999ppb | Tak |  |
|  | Dwie lampy UV o zakresach 185nm i 254nm | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada wbudowaną pompę dystrybucyjną jako wyposażenie standardowe- stały wydatek produktu bez względu na ciśnienie wody zasilającej | Tak |  |
|  | # Interfejs RS232 do transmisji danych | Tak |  |
|  | Wkłady eksploatacyjne wyposażone w nadajniki z zapisaną informacją o serii, numerze katalogowym, nazwie producenta | Tak |  |
|  | # Wymiary urządzenia nie większe niż 350mm x 490mm x 505mm ±5mm bez ramienia dozującego | Tak |  |
|  | # Ramię dozujące nie większe niż 230mmx 580mm ±5mm | Tak |  |
|  | # W zestawie uchwyty do mocowania urządzenia i zbiornika na ścianie | Tak |  |
|  | # System wyposażony w detektor wycieku | Tak |  |
|  | # W zestawie zbiornik do przechowywania wody o objętości nie mniejszej niż 60dm3 | Tak |  |
|  | # Zbiornik posiada wyświetlacz pokazujący poziom napełnienia zbiornika | Tak |  |
|  | # Automatyczne napełnianie zbiornika | Tak |  |
|  | Zbiornik wyposażony w filtr oddechowy chroniący przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją oraz w przelewy zabezpieczające przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody | Tak |  |
|  | Zbiornik wyposażony w manualny zawór do dozowania wody | Tak |  |
|  | Możliwość całkowitego opróżnienia zbiornika | Tak |  |
|  | Gładkie wewnętrzne powierzchnie zapobiegające rozwojowi biofilmu na ściankach zbiornika | Tak |  |
|  | W zestawie tabletki sanityzacyjne | Tak |  |
|  | Głośność pracy systemu na poziomie 50 decybeli z odległości 1m | Tak |  |
|  | Producent dostarczy wszystkie certyfikaty jakości filtrów oraz specyfikację materiałów wchodzących w kontakt z wodą oraz certyfikat kalibracji celi konduktometrycznej urządzenia | Tak |  |
|  | Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Termin dostawy: do 8 tygodni | Tak |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji) | Tak |  |
|  | Instalacja oraz 2-etapowe szkolenie użytkownika | Tak |  |
|  | Należy dołączyć do oferty katalogi/foldery oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych | Tak |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)