..................................................					Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Syntetyzer peptydów – szt. 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System umożliwiający syntezę peptydów co najmniej w przedziale od 1mmol do 200mmol. | Tak |  |
|  | Zasilanie syntezera 230 V/ 50 Hz. | Tak |  |
|  | Proces chemiczny wykorzystywany przez urządzenie akceptuje przynajmniej takie substraty jak: Fmoc, t-Boc, organika, peptoidy. | Tak |  |
|  | Wymiary gabarytowe syntezera: 80 cm x 150 cm x 60 cm (szer. x wys. x głęb.) ± 10%. | Tak |  |
|  | Metody aktywacji wykorzystywane przez system obejmują przynajmniej: HBTU, HATU, HCTU, TBTU, PyBOP, DIC/HoBT. | Tak |  |
|  | System musi mieć funkcję reaktywacji aminokwasu przed wprowadzeniem do reaktora. | Tak |  |
|  | System z funkcją mieszania poprzez wytrząsanie, recyrkulację jak również azotem, z regulacją intensywności w zależności od ilości użytej żywicy. | Tak |  |
|  | System współpracujący z zasobnikami na aminokwasy o objętości do 1000 ml. | Tak |  |
|  | System umożliwiający dokonanie przynajmniej 20 różnych przyłączeń aminokwasowych bez wymiany zasobników aminokwasowych. | Tak |  |
|  | Systemowe automatyczne czynności czyszczące. | Tak |  |
|  | Automatyczne określenie poziomu odpadów. | Tak |  |
|  | Możliwość dokonywania przerw w procesie na żądanie operatora oraz umożliwianie dokonywania manualnych ingerencji w proces syntezy. | Tak |  |
|  | Możliwość wznowienia syntezy w przypadku jej przerwania. Parametry wznowienia regulowane. | Tak |  |
|  | Dostosowywanie do użytkownika układów aminokwasowych i rozpuszczalnikowo-reagentowych. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie ekranów kalkulacyjnych. | Tak |  |
|  | Rejestracja parametrów procesu syntezy. | Tak |  |
|  | Rejestracja danych zgodnie z GLP, Oświadczenie producenta. | Tak |  |
|  | Autodiagnozowanie i raportowanie błędów. | Tak |  |
|  | Obsługa systemu sterowania przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła/pokręteł elektronicznych. | Tak |  |
|  | Funkcja przewidywania i wskazywania trudności w procesie syntezy na podstawie zadanej sekwencji peptydu. | Tak |  |
|  | Pełny zapis rejestrujący: - wszystkie operacje na każdym z etapów procesu, - detale ustawionego programu, - dane o rozpuszczalniku/reagencie. Możliwość wydruku zapisu z procesu. | Tak |  |
|  | Programowalne pauzy w czasie syntezy w przypadkowo żądanych etapach. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać użycie bez jego żadnych modyfikacji (polegających na przebudowie, rozbudowie lub wykorzystaniu dodatkowych elementów nie będących integralną częścią zestawu) stosowanie przynajmniej następujących wielkości reaktorów: 100ml, 200ml, 500ml, 1200ml, 2000ml, 3200ml, 4200ml. | Tak |  |
|  | Urządzenie z miejscami na przynajmniej 20 zasobników (butelki z aminokwasami). | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania zasobników aminokwasowych o objętości 500ml i 1000ml. | Tak |  |
|  | Możliwość dostarczenia aminokwasów ALL i uzyskania braku odpadu. | Tak |  |
|  | Przynajmniej 8 zasobników na rozpuszczalniki, do niezależnego podawania do reaktora. | Tak |  |
|  | Objętościowy pomiar objętości płynu poprzez sensory optyczne używany przy podawaniu do reaktora - możliwość dostarczenia rozpuszczalników wypłukujących w warunkach reżimu kalibracji czasowej. | Tak |  |
|  | Monitorowanie przez urządzenie: - procesu dostarczania płynów do reaktora, - ich spuszczania, - poziomów rozpuszczalników i reagentów. Oprogramowanie powinno alarmować użytkownika przed możliwymi zagrożeniami. | Tak |  |
|  | Funkcje mieszania poprzez wytrząsanie, bąble azotu oraz przez recyrkulację mogą być używane pojedynczo lub wspólnie. | Tak |  |
|  | Możliwość poboru z zasobnika aminokwasu lub większej cząsteczki w formie suchej jak i przygotowanego roztworu. | Tak |  |
|  | Funkcja szybkiego jednorazowego podania całej zawartości zasobnika zawierającego do 1 dm3 roztworu aminokwasu do wybranego reaktora. | Tak |  |
|  | Wyposażenie w co najmniej 20 aminokwasów w butelkach co najmniej 120 ml (jeden aminokwas w jednej butelce). Butelki muszą zawierać aminokwasy w ilości odpowiedniej do syntezy przynajmniej w skali 5mM i 20mM. | Tak |  |
|  | Wyposażenie we wszystkie niezbędne odczynniki, produkty, substancje niezbędne do przeprowadzenia testów poprawności działania urządzenia po zainstalowaniu go u Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Procedura PQ zostanie przeprowadzona przez przedstawiciela producenta u Zamawiającego po zainstalowaniu urządzenia. | Tak |  |
|  | Sterownik komputerowy – 1 sztuka - co najmniej: procesor Intel Pentium i5, 4 GB RAM, HDD 500 GB, monitor LCD 24”, - system operacyjny 32 bitowy WIN 7 Pl Professional, - klawiatura, mysz, - drukarka laserowa kolorowa, - kable i złącza do podłączenia do syntezera, - oprogramowanie sterujące syntezerem i rejestrujące jego pracę. | Tak |  |
|  | Butle na rozpuszczalniki: - min. 2 szt. o pojemności 4000 ml - min. 2 szt. o pojemności 2500 ml - min. 1 szt. o pojemności 1000 ml | Tak |  |
|  | Volume Vessels: - min. 1 szt. o pojemności 10ml - min. 1 szt. o pojemności 25 ml - min. 1 szt. o pojemności 50 ml - min. 2 szt. o pojemności 100 ml | Tak |  |
|  | Naczynia reakcyjne: - min. 1 szt. o pojemności 200ml - min. 1 szt. o pojemności 500 ml - min. 1 szt. o pojemności 2000 ml - min. 1 szt. o pojemności 4200 ml | Tak |  |
|  | Szafa na rozpuszczalniki zintegrowana z urządzeniem. | Tak |  |
|  | Minimum 1 zestaw zapasowych filtrów. | Tak |  |
|  | Minimum 1 zestaw zapasowych wężyków do pompy recyrkulacyjnej jednego z rozpuszczalników. | Tak |  |
|  | Minimum 100 szt. filtrów do butli z rozpuszczalnikami i aminokwasami. | Tak |  |
|  | Min. 2 dniowe szkolenie dla min. 4 osób obsługi w miejscu instalacji u Zamawiającego. Pełna dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi przynajmniej w języku angielskim w formie elektronicznej i papierowej. | Tak |  |
|  | Gwarancyjny i pogwarancyjny autoryzowany serwis producenta urządzenia na terenie Polski – świadectwo producenta. Reakcja serwisu w ciągu 48 godzin. | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy obejmująca: - wszystkie koszty wymagane do doprowadzenia urządzenia do pełnej sprawności takiej jak w chwili pierwszej instalacji urządzenia i jego odbiorze przez Zamawiającego; - techniczne wsparcie, części, serwis pogwarancyjny. | Tak |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)