..................................................					Załącznik nr 3.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Mieszadło magnetyczne - sztuk 4

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, | proszę podać |  |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Mieszadło magnetyczne z grzaniem | TAK |  |
| 4 | Zakres obrotów min.100-1100 /min | TAK |  |
| 5 | Regulacja parametrów pracy: -temperatury -szybkość mieszania | TAK |  |
| 6 | Płyta grzejna ceramiczna typ CERAN | TAK |  |
| 7 | Wymiary płyty grzejnej 235x235mm +/-10% | TAK |  |
| 8 | Powierzchnia grzewcza średnica min. 150mm | TAK |  |
| 9 | Wyświetlacz LCD ustawień obrotów i temp. | TAK |  |
| 10 | Moc grzania min. 900 Wat | TAK |  |
| 11 | Maksymalna temp. płytki grzewczej 550oC | TAK |  |
| 12 | Zakres nastawy temp. z czujnikiem temp. min. 200oC | TAK |  |
| 13 | Czujnik temp. typu Pt1000 -trzon ze stali nierdzewnej -długość sensora min. 170mm -średnica max. 5 mm -zakres min -30oC- +200oC | TAK |  |
| 14 | Uchwyt na czujnik temperatury | TAK |  |
| 15 | Statyw pod uchwyt na czujnik temp z gwintem wykonany ze stali nierdzewnej o średnicy maksymalnej 10mm i długości min. 450mm | TAK |  |
| 16 | Po jednej sztuce elementu mieszającego pokrytego PTEE o wymiarze15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80mm | TAK |  |
| 17 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 18 | Termin dostawy: do 8 tygodni | TAK |  |
| 19 | - Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 20 | - Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)