..................................................					Załącznik nr 3.3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Biureta cyfrowa - sztuk 6

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Pojemność 50ml | TAK |  |
| - 3 | Biureta nakładana na butelki | TAK |  |
| - 4 | Obracany blok zaworu, gwint standardowy GL45 | TAK |  |
| - 5 | Możliwość ustawienia wylewki w pionie lub poziomie | TAK |  |
| - 6 | Części mające kontakt z mediami – dopuszczalne ze szkła borokrzemianowego, Al2O3, ETFE, PFA, FEP, PTFE i platynoirydu | TAK |  |
| - 7 | Możliwość miareczkowania kropla po kropli | TAK |  |
| - 8 | Duży czytelny wyświetlacz LCD | TAK |  |
| - 9 | Spełnia wymagania normy DIN EN ISO 8655-3 | TAK |  |
| - 1 | Dokładność co najmniej: - dla pojemności częściowej 50 ml ≤ 0,06 % (30 µl ) - dla pojemności częściowej 25 ml ≤ 0,12 % (30 µl ) - dla pojemności częściowej 5 ml ≤ 0,60 % (30 µl ) | TAK |  |
| - 1 | Współczynnik wariancji nie większy niż: - dla pojemności częściowej 50 ml ≤ 0,02 % (10 µl ) - dla pojemności częściowej 25 ml ≤ 0,04 % (10 µl ) - dla pojemności częściowej 5 ml ≤ 0,20 % (10 µl ) | TAK |  |
| - 1 | Rozdzielczość wyświetlacza: do 20 ml – co najmniej 0,002 ml; powyżej 20 ml – co najmniej 0,01 ml | TAK |  |
|  | Kalibracja bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji kolejnego terminu przeprowadzenia kalibracji | TAK |  |
|  | Zapis aktualnych danych przy automatycznym wyłączaniu | TAK |  |
|  | Możliwość demontażu w celu czyszczenia | TAK |  |
|  | W zestawie: - teleskopowa rurka zasysająca o długości z zakresu 170-330mm, - dozująca rurka zwrotna, - co najmniej 3 gwintowane adaptery z PP (GL 45/32, GL 45/S 40 i GL 32/NS 29/32), - co najmniej 2 przyciemniane okienka do ochrony przed światłem, - co najmniej 2 baterie 1,5 V AAA | TAK |  |
|  | Producent dostarczy certyfikat jakości | TAK |  |
|  | Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | TAK |  |
| - 1 | Termin dostawy: do 8 tygodni | TAK |  |
| - 1 | Gwarancja: minimum 12 miesięcy | TAK |  |
| - 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji) | TAK |  |
| - 1 | Instalacja oraz 2-etapowe szkolenie użytkownika | TAK |  |
| - 1 | Należy dołączyć do oferty katalogi/foldery oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)