..................................................					Załącznik nr 4.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Elektroniczna waga analityczna – 1 sztuka

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Nazwa producenta sprzętu, model | Proszę podać |  |
| - 2 | Waga analityczna laboratoryjna z komorą ważenia osłoniętą szafką przeciwpodmuchową | TAK |  |
| - 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| - 3 | Maksymalne wymiary podstawy wagi wraz z wyświetlaczem 265 x 455 x 325 mm ±5mm | TAK |  |
|  | Wyjmowana szalka zawieszana na tylnej ścianie komory wagowej | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary szalki 80 x 85 mm ±5mm | TAK |  |
|  | Wysokość robocza nad szalką co najmniej 235mm | TAK |  |
| - 5 | Wyjmowane, przezroczyste ściany boczne i górna | TAK |  |
| - 6 | Obciążenie maksymalne co najmniej 220g | TAK |  |
| - 7 | Obciążenie minimalne nie większe niż 8mg | TAK |  |
| - 8 | Dokładność odczytu co najmniej 0,1mg | TAK |  |
| - 9 | Zakres tary co najmniej od 0 do 220g | TAK |  |
| - 1 | Powtarzalność pomiaru co najmniej 0,07mg dla obciążenia 10g | TAK |  |
| - 1 | Liniowość co najmniej 0,13mg | TAK |  |
|  | Przesunięcie czułości nie więcej niż 0,8 mg | TAK |  |
| - 1 | Czas stabilizacji max. 1,5s | TAK |  |
| - 1 | Interfejs min: USB, RS232 | TAK |  |
| - 1 | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | TAK |  |
|  | Wbudowana funkcja kalibracji wagi odważnikami zewnętrznymi o dowolnej masie | TAK |  |
| - 1 | Dotykowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Odłączany terminal z wyświetlaczem | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wagi w języku polskim | TAK |  |
| - 1 | Funkcje wagi co najmniej: data, czas, liczenie sztuk, recepturowanie, statystyka, oznaczanie gęstości. | TAK |  |
| - 2 | Eksport danych z ważenia | TAK |  |
| - 2 | Eksport/import baz danych | TAK |  |
| - 2 | Eksport/import ustawień wagi | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie ustawień wagi za pomocą hasła | TAK |  |
|  | Drukarka do wagi podłączona przez kabel, interfejs RS232. | TAK |  |
|  | Zestaw certyfikowanych wzorców do ważenia – odważniki 200g i 10g wraz ze szczypcami |  |  |
| - 2 | Pokrowiec do wagi | TAK |  |
| - 2 | Deklaracja Zgodności | TAK Proszę załączyć kserokopię i podać nr strony w ofercie |  |
| - 2 | Świadectwo legalizacji ważne min. 3 lata | TAK |  |
|  | Termin dostawy: do 8 tygodni | TAK |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji) | TAK |  |
|  | Instalacja oraz 2-etapowe szkolenie użytkownika | TAK |  |
|  | Należy dołączyć do oferty katalogi/foldery oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych | TAK |  |
|  | Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)