..................................................					Załącznik nr 4.3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Elektroniczna waga precyzyjna – 1 sztuka

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Nazwa producenta sprzętu, model | Proszę podać |  |
| - 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| - 3 | Maksymalne wymiary podstawy wagi wraz z wyświetlaczem 200 x 350 x 100 mm ±5mm | TAK |  |
|  | Masa wagi nie więcej niż 5,5 kg | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary szalki 170 x 200 mm ±5mm | TAK |  |
| - 6 | Obciążenie maksymalne co najmniej 4200g | TAK |  |
|  | Obciążenie minimalne co najmniej 2g | TAK |  |
| - 8 | Dokładność odczytu co najmniej 0,01g | TAK |  |
| - 1 | Dryft temperaturowy czułości (dla 10-30oC) nie więcej niż 3ppm/oC | TAK |  |
| - 1 | Powtarzalność pomiaru co najmniej 0,02mg | TAK |  |
|  | Liniowość co najmniej 0,02g | TAK |  |
| - 1 | Czas stabilizacji max. 1,5s | TAK |  |
| - 1 | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | TAK |  |
| - 1 | Funkcje wagi co najmniej: data, czas, liczenie sztuk, statystyka, ważenie procentowe, dynamiczne, kontrolne. | TAK |  |
| - 2 | Eksport danych z ważenia | TAK |  |
| - 2 | Eksport/import ustawień wagi | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie zmiany ustawień wagi | TAK |  |
|  | Poziomiczka na frontowej części wagi | TAK |  |
| - 2 | Pokrowiec do wagi, osłona zabezpieczająca | TAK |  |
| - 2 | Deklaracja Zgodności | TAK Proszę załączyć kserokopię i podać nr strony w ofercie |  |
| - 2 | Świadectwo legalizacji ważne min. 3 lata | TAK |  |
|  | Termin dostawy: do 8 tygodni | TAK |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji) | TAK |  |
|  | Instalacja oraz 2-etapowe szkolenie użytkownika | TAK |  |
|  | Należy dołączyć do oferty katalogi/foldery oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych | TAK |  |
|  | Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)