..................................................					Załącznik nr 4.4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Urządzenie pomiarowe – 3 sztuki

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Nazwa producenta sprzętu, model | Proszę podać |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| - 3 | Urządzenie pomiarowe z modułami do pomiaru pH i konduktancji wraz z elektrodami pomiarowymi | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy pH co najmniej od -2.000 do20.000 | TAK |  |
| - 6 | Rozdzielczość pomiaru pH 0,001/ 0,01/ 0,1 | TAK |  |
|  | Dokładność względna pomiaru pH co najmniej 0,002 | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy przewodności co najmniej od 0,001µS/cm do 2000mS/cm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru przewodnictwa 0,5% | TAK |  |
|  | Temperatura pomiaru co najmniej od -30 do 130oC | TAK |  |
| - 1 | Rozdzielczość temperatury co najmniej 0,1oC | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury co najmniej 0,1oC | TAK |  |
| - 1 | Zakres pomiaru potencjału oksydoredukcyjnego: co najmniej od -2000mV do 2000mV | TAK |  |
| - 1 | Rozdzielczość pomiaru mV: co najmniej 0,1/ 1mV | TAK |  |
| - 1 | Dokładność pomiaru mV co najmniej 0,1mV | TAK |  |
| - 2 | Zakres pomiaru oporności co najmniej od 0,01 do 100MOhm*cm | TAK |  |
| - 2 | Wbudowane rozpoznawanie buforów kalibracyjnych | TAK |  |
|  | Przypomnienia o kalibracji | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego i automatycznego zatrzymania pomiaru w danej temperaturze | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia metod pomiaru w pamięci urządzenia | TAK |  |
|  | Wyświetlanie czasu i daty | TAK |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia ustawień urządzenia hasłem | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania identyfikatorów poprzez terminal: operator, próbka, sensor | TAK |  |
|  | Przechowywanie wcześniejszych pomiarów i wyników kalibracji – co najmniej 20000danych, 250 analiz | TAK |  |
|  | W zestawie kombinowana elektroda pH: - średnica nie większa niż 12 mm - czas odpowiedzi poniżej 20 sek. - zakres pH 0-14 - zakres temperatury co najmniej od 0 do 100oC - oporność membrany poniżej 250 MOhm - odporność chemiczna i mechaniczna materiału elektrody - zintegrowana sonda temperatury | TAK |  |
|  | W zestawie elektroda konduktancji: - średnica nie większa niż 12 mm - zakres 0,01-1000mS/cm - zakres temperatury co najmniej od 0 do 100oC - odporność chemiczna materiału elektrody - zintegrowana sonda temperatury | TAK |  |
|  | W zestawie bufory kalibracyjne w ilości 250 ml: pH 4,0, pH 7,0, pH 9,2, 84µS/cm, 1413µS/cm | TAK |  |
|  | W zestawie niezbędne kable do podłączenia urządzenia i elektrod | TAK |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz kolorowy, co najmniej 7” | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania raportów | TAK |  |
|  | W zestawie statyw utrzymujący elektrodę z możliwością oddzielenia/ przymocowania do miernika | TAK |  |
| - 2 | Pokrowiec do wagi, osłona zabezpieczająca | TAK |  |
|  | Termin dostawy: do 8 tygodni | TAK |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące na urządzenie pomiarowe oraz minimum 12 miesięcy na elektrody. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji) | TAK |  |
|  | Instalacja oraz 2-etapowe szkolenie użytkownika | TAK |  |
|  | Należy dołączyć do oferty katalogi/foldery oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych | TAK |  |
|  | Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)