..................................................					Załącznik nr  1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Specjalistyczny czytnik mikropłytek UV/VIS/FLUO do aplikacji FP, TRF, FRET,

##### HTFR, BRET - sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu b) typ, c) model | proszę podać | a) b) c) |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Urządzenie mające możliwość łączenia funkcji fluorymetru, systemu fotometrycznego i luminomentru do aplikacji immunologicznych , (ELISA), aplikacji bazujących na fluorymetrii UV, oznaczeń ilościowych DNA/RNA, możliwość wykonywania pomiarów TR-FRET (HTRF). | TAK |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne max. (szer. x głęb. x wys.) 540 mm x 520 mm x 300 mm. | TAK |  |
| 5 | Urządzenie wyposażone w 2 podwójne monochromatory. | TAK |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w dwa dyspensery do dozowania odczynników do płytek 96 dołkowych i 384 dołkowych. | TAK |  |
| 7 | Możliwość współpracy z różnymi formatami płytek: 6 do 1536-dołkowe oraz w kuwecie w pozycji horyzontalnej. | TAK |  |
| 8 | Instrument wyposażony we wbudowany inkubator z regulacją temperatury w zakresie od min. + 5ºC do 42ºC. | TAK |  |
| 9 | Instrument wyposażony w wytrząsarkę z regulacją kierunku i szybkości wytrząsania, wytrząsanie w trybie co najmniej orbitalnym, liniowym i ósemkowym. | TAK |  |
| 10 | Źródło światła: wysokiej energii lampa ksenonowa z zakresem od UV/VIS/NIR, diody LED do fluorescencji polaryzacyjnej, możliwość rozbudowy o laser do aplikacji Aplha Screen i Alpha LISA. | TAK |  |
| 11 | Wybór długości fali płynny za pomocą 4 monochromatorów dla pomiarów intensywności fluorescencji. | TAK |  |
| 12 | Metoda detekcji: fluorescencja z góry i z dołu z fluorescencją –Time Resolved (TRF), pomiary FRET, TR-FRET (HTRF), skanowanie fluorescencyjne (wzbudzenie i emisja jednocześnie w funkcji 3D). | TAK |  |
| 13 | Zakres odczytu intensywności fluorescencji: wzbudzenie co najmniej: 230-850 nm, emisja 280-850 nm. | TAK |  |
| 14 | Szerokość pasma z możliwością płynnej regulacji w zakresie co najmniej dla <300 nm od 2,5 nm do 10 nm; (16 pozycji co 0,5 nm) oraz dla >300 nm: od 5 nm do 20 nm (16 pozycji co 1,0 nm). | TAK |  |
| 15 | Dokładność długości fali nie gorsza niż: < 300 nm: +- 0,5 nm, > 300 nm +- 1 nm | TAK |  |
| 16 | Czułość odczytu fluorescencji z góry dla płytki 384 dołkowej nie gorsza niż: 25 amol/dołek. | TAK |  |
| 17 | Czułość odczytu fluorescencji z dołu dla płytki 384 dołkowej nie gorsza niż: 0,6 fmol/dołek. | TAK |  |
| 18 | Czułość odczytu fluorescencji TRF dla płytki 384 dołkowej nie gorsza niż 1,5 amol/dołek. | TAK |  |
| 19 | Czas odczytu „w locie” płytki 1536 dołkowej nie dłuższy niż: dla fluorescencji z góry 35 sekund, dla fluorescencji z dołu 36 sekund, dla fluorescencji polaryzacyjnej 100 sekund. | TAK |  |
| 20 | Urządzenie dające możliwość skanu w płaszczyźnie 3D dołka. | TAK |  |
| 21 | Urządzenie z możliwością automatycznego wyboru wysokości ogniskowania wiązki światła padającego na próbkę w płaszczyźnie Z wraz z automatyczną korekcją tła dla modułu fluorescencji, absorbancji, luminescencji i fluorescencji polaryzacyjnej. | TAK |  |
| 22 | Luminescencja multikolorowa BRET1, BRET2, BRET3, wraz z systemem liczenia fotonów dla płytek 96, 384, 1536 dołkowych. | TAK |  |
| 23 | Czułość luminescencji jarzeniowej nie gorsza niż 225 amol ATP/dołek. | TAK |  |
| 24 | Czułość luminescencji błyskowej nie gorsza niż:12 amol ATP/dołek wentylator i zasilanie wodą. | TAK |  |
| 25 | Urządzenie mające możliwość wykonania pełnego skanu luminescencji w zakresie 280-850 nm co 1 nm, z dołu i z góry mikropłytki. | TAK |  |
| 26 | Zakres dynamiczny nie gorzej niż 8 dekad. | TAK |  |
| 27 | Detekcja za pomocą fotodiody silikonowej UV, możliwość równoczesnego czytania czterech dołków w płytce jednocześnie. | TAK |  |
| 28 | Moduł oparty na dwóch podwójnych monochromatorach. | TAK |  |
| 29 | Zakres długości fali absorbancji min. 230-1000 nm. | TAK |  |
| 30 | Szerokość pasma nie gorszy niż 5 nm. | TAK |  |
| 31 | Zakres pomiaru od minimum 0 do co najmniej 4 OD. | TAK |  |
| 32 | Dokładność długości fali nie gorzej niż : < 300 nm +- 0,5 nm; >300 nm +- 1 nm. | TAK |  |
| 33 | Możliwość wykonania pełnego skanu absorbancji. | TAK |  |
| 34 | Czas odczytu płytki 96 dołkowej przy pomiarach absorbancji nie więcej niż 12 sekund. | TAK |  |
| 35 | Urządzenie wyposażone w moduł do pomiaru mikroobjętościi próbki w płytce kwarcowej, 16 jednoczesnych pomiarów ilościowych i jakościowych stężenia DNA i RNA i białek z ilości 2 l, przy limicie detekcji od 1 ng/µl, możliwość również pomiarów fluorescencji. | TAK |  |
| 36 | Urządzenie wyposażone w przycisk automatycznego wsunięcia i wysunięcia płytki w dowolnym momencie. | TAK |  |
| 37 | Możliwość rozbudowy instrumentu o czytnik barkodów. | TAK |  |
| 38 | Możliwość rozbudowy instrumentu o automatyczny podajnik płytek na co najmniej 30 płytek. | TAK |  |
| 39 | Urządzenie z możliwością rozbudowy o moduł Alpha Screen i AlphaLISA oparty na laserze wyposażonym w dedykowany sensor IR do korekcji zmian temperatury na mikropłytce. | TAK |  |
| 40 | Oprogramowanie (2 kopie dla 2 użytkowników) umożliwiające wykonywanie co najmniej następujących aplikacji: - testy immunologiczne - pomiar ilościowy DNA/RNA - pomiar ilościowy białka - kinetyczne oznaczanie reakcji enzymatycznych - pomiar cytotoksyczności i żywotności komórek - ilościowe oznaczenie produktów PCR - oznaczenie wewnątrzkomórkowego wapnia - możliwość prowadzenia zarówno pomiarów statycznych jak i kinetycznych - możliwość wykreślania krzywej wzorcowej i przenoszenia uzyskanych wyników do arkusza kalkulacyjnego (Excel) - możliwość zaprogramowania stałych, powtarzalnych protokołów pomiarowych - Możliwość sprecyzowania, w których punktach dołka ma być wykonywany odczyt, funkcja wielokrotnych odczytów dołka | TAK |  |
| 41 | Stacja sterująca (laptop) do obsługi czytnika płytek o parametrach nie gorszych niż: procesor Intel Core i7, dysk 1 TB, RAM 4 GB, napęd DVD, mysz, oprogramowanie Win 7 Pro, pakiet office (Word, Excel, Power point), ekran LCD min. 17,1 cali. | TAK |  |
| 42 | Gwarancja producenta min. 12 miesięcy. | TAK |  |
| 43 | Wraz z instrumentem załączyć Certyfikat Autoryzacji producenta do sprzedaży i serwisu urządzeń. | TAK Proszę załączyć kserokopię proszę podać numer strony w ofercie ............... |  |
| 44 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. | TAK |  |
| 45 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 46 | Instruktaż dla użytkowników. | TAK |  |
| 47 | Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia po montażu kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) w terminie ustalonym z Zamawiającym | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)